ZP/44/2026 – Pakiet 5 – Ultrasonograf






Załącznik nr 1.5

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Ultrasonograf
	
	
	
	1
	
	
	
	

	a
	Głowica liniowa
	
	
	
	1
	
	
	
	

	b
	Głowica convex
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	ULTRASONOGRAF – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI):
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany
	


	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Fabrycznie nowy ultrasonograf, niepochodzący z wystaw i niepoddawany procesom odnowienia (rekondycjonowaniu)
	Tak
	
	
	

	2. 
	Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne oraz menu użytkownika w języku polskim
	Tak
	
	
	

	3. 
	Ultrasonograf wyposażony w:

- głowica liniowa szerokopasmowa

- głowica convex

- videoprinter
	Tak
	
	
	

	4. 
	Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (konfiguracja tylko dostarczanego aparatu, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji)
	Tak
	
	
	

	5. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE wraz z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności. Należy załączyć certyfikat UE jednostki notyfikowanej oraz deklarację zgodności producenta potwierdzającą, że oferowany wyrób spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).

W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE

	6. 
	Stacjonarny aparat ultrasonograficzny na podstawie jezdnej z 4 kołami skrętnymi wyposażonymi w blokadę, o konstrukcji umożliwiającej łatwe przemieszczanie przez jedną osobę
	Tak
	
	
	

	7. 
	Panel sterowania z regulacją wysokości w zakresie min. 150 mm oraz z możliwością obrotu w zakresie min. ± 30°
	Tak, podać
	
	
	

	8. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta. Podać rodzaj
	Tak, podać
	
	sprzętowa (fizyczna) – 1 pkt.
ekranowa – 0 pkt.
	

	9. 
	Fizyczne (sprzętowe) regulatory wzmocnienia strefowego TGC
	Tak
	
	
	

	10. 
	Czas uruchomienia aparatu od włączenia zasilania do gotowości do badania ≤ 120 s
	Tak, podać
	
	≤ 80 s – 1 pkt.
> 80 s – 0 pkt.
	

	11. 
	Tryb czuwania (standby) umożliwiający szybkie wznowienie pracy; czas wybudzenia ≤ 20 s
	Tak, podać
	
	≤ 10 s – 1 pkt.
> 10 s – 0 pkt.
	

	12. 
	Kolorowy monitor LCD w technologii OLED lub IPS z podświetleniem LED, na ruchomym ramieniu; przekątna min. 21,5″, rozdzielczość min. 1920 × 1080
	Tak, podać
	
	przekątna ≥ 23″ – 2 pkt.
Ekran OLED – 5 pkt.
	

	13. 
	Możliwość regulacji wielkości okna obrazowego na monitorze, w tym tryb pełnoekranowy dostępny w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu obrazu
	Tak
	
	
	

	14. 
	Dotykowy ekran do sterowania funkcjami aparatu z regulacją pochylenia; przekątna min. 12″, rozdzielczość min. 1280 × 800
	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	Klawisze funkcyjne z możliwością przypisania funkcji przez użytkownika – min. 6
	Tak, podać
	
	≥ 10 – 1 pkt.
< 10 – 0 pkt.
	

	16. 
	Zintegrowany (wbudowany) podgrzewacz żelu z regulacją temperatury
	Tak
	
	
	

	17. 
	W pełni cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. Rozdzielczość przetwarzania toru odbiorczego min. 12 [bit]
	Tak, podać
	
	≥ 14 bit – 1 pkt.
	

	18. 
	Liczba kanałów przetwarzania (wg nomenklatury producenta) min. 100 000 000
	Tak, podać
	
	
	

	19. 
	Zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenia – obejmujący min. 1–25 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Dynamika systemu min. 300 [dB] w trybie B-mode
	Tak, podać
	
	≥ 310 dB – 2 pkt.
	

	21. 
	Bezpinowe złącza głowic
	Tak
	
	
	

	22. 
	Liczba aktywnych gniazd głowic obrazowych – min. 3
	Tak, podać
	
	≥ 5 – 2 pkt.
	

	23. 
	Maksymalna głębokość obrazowania – min. 30 cm
	Tak, podać
	
	≥ 40 cm – 5 pkt.
	

	24. 
	Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie B min. 3000 Hz
	Tak, podać
	
	
	

	25. 
	Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie Dopplera kolorowego min. 600 Hz
	Tak, podać
	
	
	

	26. 
	Maksymalna rejestrowana prędkość przepływu w trybie Dopplera kolorowego min. -2 m/s do +2 m/s
	Tak, podać
	
	
	

	27. 
	Maksymalna rejestrowana prędkość przepływu w trybie Dopplera pulsacyjnego min. -3,5 m/s do +3,5 m/s
	Tak, podać
	
	
	

	28. 
	Maksymalna rejestrowana prędkość przepływu w trybie Dopplera ciągłego min. -15 m/s do +15 m/s
	Tak, podać
	
	
	

	29. 
	Maksymalna częstotliwość powtarzania impulsów (PRF) dla Dopplera kolorowego min. 18 kHz
	Tak, podać
	
	
	

	30. 
	Maksymalna częstotliwość powtarzania impulsów (PRF) dla Dopplera pulsacyjnego min. 30 kHz
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	Korekcja kąta bramki dopplerowskiej (PWD) w zakresie min. ± 70°. 
	Tak, podać
	
	± 89° – 1 pkt.
	

	32. 
	Regulacja wielkości bramki Dopplera pulsacyjnego w zakresie obejmującym min. 1–25 mm
	Tak, podać
	
	
	

	33. 
	Pamięć dynamiczna obrazów (cine) min. 50 000 obrazów w trybie B
	Tak, podać
	
	≥ 60 000 obrazów – 1 pkt.
	

	34. 
	Tryby obrazowania min: B, M, Doppler kolorowy, Doppler mocy, kierunkowy Doppler mocy, Doppler pulsacyjny (w tym HPRF), obrazowanie harmoniczne (w tym z odwróceniem fazy), duplex, triplex.
	Tak, podać
	
	
	

	35. 
	Liczba częstotliwości bazowych dla trybu B min. 6.
	Tak, podać
	
	≥ 8 – 1 pkt.
	

	36. 
	Możliwość rozbudowy o: anatomiczny M-mode, Doppler tkankowy, Doppler fali ciągłej (CW).
	Tak
	
	
	

	37. 
	Tryb obrazowania mikroprzepływów (mikrounaczynienia) o czułości wyższej niż klasyczny Doppler kolorowy i Doppler mocy
	Tak
	
	
	

	38. 
	Prezentacja przepływów naczyniowych z efektem przestrzennym (3D) w trybie Dopplera kolorowego lub Dopplera mocy
	Tak
	
	
	

	39. 
	Pełen pakiet kliniczny elastografii, obejmujący:

a) Elastografię odkształceniową (uciskową / Strain Elastography) wyposażoną w półilościowe narzędzie pomiaru współczynnika odkształcenia (Strain Ratio) w tkankach.

b) Elastografię fali poprzecznej (Shear Wave Elastography) umożliwiającą kolorowe mapowanie 2D z oceną sztywności tkanki (w kPa lub m/s).

c) Metodę punktowego pomiaru fali poprzecznej (Point Shear Wave).
	Tak, podać
	
	
	

	40. 
	Automatyczna, ilościowa ocena stopnia stłuszczenia wątroby
	Tak
	
	
	

	41. 
	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu oraz trybów Dopplerowskich przy użyciu jednego przycisku
	Tak
	
	
	

	42. 
	Zaimplementowane protokoły standaryzowanej oceny i raportowania zmian ogniskowych tarczycy (TI-RADS) oraz piersi (BI-RADS)
	Tak
	
	
	

	43. 
	Obrazowanie krzyżowe (emisja wiązek pod wieloma kątami) na głowicach liniowej i convex, działające w trybie B oraz w trybach dopplerowskich
	Tak
	
	
	

	44. 
	Adaptacyjny algorytm redukcji szumów i wygładzania obrazu z regulacją stopnia działania. Minimum 5 poziomów ustawień
	Tak, podać
	
	
	

	45. 
	Liczba ognisk głowicy pracujących jednocześnie – min. 3.
	Tak, podać
	
	
	

	46. 
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym (zoom). Min. 20x
	Tak, podać
	
	≥ 40x – 1 pkt.
	

	47. 
	Oprogramowanie pomiarowe z edytowalnymi raportami dla badań: tarczycy, piersi, jąder / małych narządów, naczyniowych, jamy brzusznej, urologicznych, ginekologicznych, położniczych, układu mięśniowo-szkieletowego
	Tak
	
	
	

	48. 
	Automatyczne pomiary widma dopplerowskiego (obrys spektrum, pomiar prędkości)
	Tak
	
	
	

	49. 
	Pomiary odległości, pola powierzchni, obwodu (obrysu) i objętości.
	Tak
	
	
	

	50. 
	Zintegrowany (wbudowany) system archiwizacji badań (dane pacjentów, obrazy, pętle) z portami USB dostępnymi od frontu aparatu; zapis badań w czasie rzeczywistym bezpośrednio na pamięć USB.
	Tak
	
	
	

	51. 
	Zainstalowany standard DICOM 3.0 min.:

-DICOM WorkList

-DICOM Send

-DICOM Print

-DICOM Storage

-DICOM MPPS

-DICOM Query/Retrieve

Oraz obsługa DMWL
	Tak
	
	
	

	52. 
	Wbudowany dysk SSD o pojemności min. 512 GB
	Tak, podać
	
	≥ 1 TB – 5 pkt.
	

	53. 
	Eksport obrazów i pętli filmowych na nośniki zewnętrzne w ogólnodostępnych formatach graficznych (min. JPG lub BMP) oraz filmowych (min. AVI lub MPEG).
	Tak, podać
	
	
	

	54. 
	Cyfrowe wyjście sygnału wideo (HDMI lub DisplayPort)
	Tak, podać
	
	
	

	55. 
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet min. 10/100 Mbps oraz karla WLAN (WiFi)
	Tak
	
	
	

	56. 
	Porty USB – min. 4, w tym min. 1 w standardzie USB 3.0
	Tak, podać
	
	
	

	57. 
	Głowica ultradźwiękowa, elektroniczna liniowa – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	57.1. 
	Wykonana w technologii monokryształu (Single Crystal / Pure Wave) do badań tarczycy, małych narządów, piersi i układu mięśniowo-szkieletowego
	Tak
	
	
	

	57.2. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 3–18 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	57.3. 
	Liczba elementów min. 192
	Tak, podać
	
	( 250 el. – 2 pkt.
	

	57.4. 
	Szerokość czoła głowicy min. 50 mm
	Tak, podać
	
	( 55 mm – 2 pkt.
	

	58. 
	Głowica ultradźwiękowa, elektroniczna convex – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	58.1. 
	Wykonana w technologii monokryształu (Single Crystal / Pure Wave) do badań jamy brzusznej
	Tak
	
	
	

	58.2. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 1–6 MHz
	Tak, podać
	
	( 190 el. – 2 pkt.
	

	58.3. 
	Liczba elementów min. 128
	Tak, podać
	
	
	

	58.4. 
	Kąt pola widzenia min. 90°
	Tak, podać
	
	
	

	59. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową do diagnostyki struktur powierzchownych – górna częstotliwość pracy min. 22 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	60. 
	Obrazowanie panoramiczne (rozszerzone pole widzenia) na głowicy liniowej.
	Tak
	
	
	

	61. 
	Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznych środków kontrastujących wraz z oprogramowaniem do ilościowej analizy wzmocnienia
	Tak
	
	
	

	62. 
	Oprogramowanie wzmacniające wizualizację igły biopsyjnej
	Tak
	
	
	

	63. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru kompleksu IMT
	Tak
	
	
	

	64. 
	Możliwość rozbudowy o pakiet obrazowania objętościowego 3D/4D, w tym: akwizycję objętości „z wolnej ręki”, rendering z regulowanym wirtualnym źródłem światła, obrazowanie uwidaczniające jednocześnie wewnętrzne i zewnętrzne struktury anatomiczne oraz oprogramowanie do analizy i edycji uzyskanych objętości
	Tak
	
	
	

	65. 
	Możliwość rozbudowy o pakiet kardiologiczny: automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej, echokardiografię obciążeniową, ilościową analizę odkształcenia mięśnia sercowego oraz zintegrowany moduł EKG.
	Tak
	
	
	

	66. 
	Zainstalowane fabrycznie zasilanie awaryjne pozwalające na bezpieczne zakończenie badania i wyłączenie aparatu (wersja 1)

lub

Możliwość rozbudowy o wewnętrzne zasilanie bateryjne (wersja 2)
	Tak, podać
	
	Wersja 1 – 10 pkt.

Wersja 2 – 0 pkt.
	

	67. 
	Drukarka termiczna (videoprinter) czarno – biała małego formatu, sterowana z aparatu
	Tak
	
	
	

	68. 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz. Podać pobór mocy [VA]
	Tak, podać
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	69. 
	Zapewnienie okresu pełnej gwarancji przez producenta / autoryzowanego wykonawcę na zainstalowane urządzenie w cenie sprzętu w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	70. 
	Wykonywanie w ramach udzielonej gwarancji wszystkich cyklicznych przeglądów technicznych zgodnie z wytycznymi DTR producenta, w pełni na koszt Wykonawcy. (Włączając robociznę, pakiety naprawcze oraz zużywające się części zamienne). 

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	71. 
	Czas reakcji serwisu (od momentu przyjęcia zgłoszenia od personelu poprzez mail/telefon do fizycznego stawiennictwa inżyniera / podjęcia naprawy zdalnej) nie dłuższy niż 24 godzin roboczych.
	Tak, podać
	
	
	

	72. 
	Zakończenie naprawy i przywrócenie sprzętu do stanu użytku w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych
	Tak, podać
	
	
	

	73. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	74. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	75. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	76. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	77. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., e-mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	78. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak, załączyć
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	79. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.

/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	80. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi, aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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