# Opis przedmiotu zamówienia

| Zadanie nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | PROTEZY TRZONÓW KRĘGOSŁUPA – 40 zestawów. A/ Proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa - implant wykonany z tytanu, posiadający porowatą strukturę. Dwie podstawy implantu 13x16mm i 14x18mm z płynnym zakresem regulacji wysokości oraz płynną regulację lordozy – 20 zestawów. B/ Proteza trzonu odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa - tytanowa proteza z płynną, niskoskokową dystrakcją operowanego przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep umożliwiająca odtworzenie krzywizny kręgosłupa, regulacja wysokości na odcinku 20,5 – 90,5mm, średnica implantów 18 oraz 22mm, możliwości dobrania 10-ciu możliwych krzywizn, z celownikami umożliwiającymi precyzyjne ustawienie krzywizn względem siebie; możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem kostnym; odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu – 20 zestawów. Depozyt składający się z 2 zestawów odpowiednio dla punktu A oraz B. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 10 osób |
| 2 | CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA – 162 zestawów. A/ Implant PLIF do przestrzeni międzykręgowej - Implanty z materiału PEEK z napyleniem czystym tytanem, pochylenie pod kątem 0/5/8 stopni, implanty dostępne w 46 rozmiarach, szerokości 8,5 i 10,5mm, długości 22 i 26mm, wysokości 7 – 13mm; znaczniki RTG wykonane z tantalu; instrumentarium w bezobsługowych kontenerach sterylizacyjnych; 4 wielkości retraktorów – 10 zestawów. B/ Klatka międzytrzonowa szyjna z PEEK napylonego czystym tytanem - przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7), kształt owalnych bloków, rozmiar implantów: wysokość 4-11mm, średnica 14/16mm oraz implant w wysokości 12mm o średnicy 16mm i 0 stopni pochylenia, tantalowe znaczniki RTG umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu, instrumentarium w bezobsługowych kontenerach sterylizacyjnych, w zestawie rozwieracze dotrzonowe typu Caspar lewy i prawy z pinami do trzonów o długościach 12 – 18mm, rozwieracze szyjne przezierne dla promieni RTG lub tytanowe do tkanek miękkich (szerokość łopatek 19mm) – 60 zestawów. C/ Płyta szyjna - tytanowy, dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego zawierający płytki 20-103mm, płytki o niskim profilu (wysokość 2,9mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa, śruby samotnące i samogwintujące - jednokorowe 4mm, długości 10-18mm, dwukorowe 4,0mm, długości 10-28mm oraz rewizyjne/osteoporotyczne 4,5mm, długości. 13-17mm, ruchomość śruby 35 stopni wzdłuż i 8 stopni w poprzek osi płytki, śruby blokowane wewnętrznie, możliwość dołączenia płytki szyjnej przedłużającej do już zaimplantowanej płytki szyjnej – 15 zestawów. D/ Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stabilizacji potyliczno-szyjnej - system oparty na możliwości zastosowania haków, śrub wieloosiowych oraz płytek potylicznych; płyty potyliczne cztero- i pięciootworowe, wkręty do płyt potylicznych, pręty proste 3,5mm, długości 30-150mm (ze skokiem co 30mm), pręty wygięte ø3,5mm, długości 240mm, pręty łączące z systemem piersiowo-lędźwiowym o podwójnej średnicy ø3,5-5,5mm, śruby wieloosiowe ø3,5 oraz 4,0mm, długości 10-30mm, ze skokiem co 2mm, śruby wieloosiowe ø4,0mm, długości 10-56mm, ze skokiem co 2mm, śruby wieloosiowe do stabilizacji C1-C2 ø4,0mm z gładkim trzonem o długości 8-16mm (długość gwintu 16-26mm, ze skokiem co 2mm) – 2 zestawy. E/ Urazowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa - śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości tulipanowe ze sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe, śruby rewizyjne z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową”, śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe ze sztywną, otwartą „głową”, wybarwione w dwóch kolorach, śruby wieloosiowe o 42 stopniach ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji, samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami, wysokość łba śruby wraz z prętem i blokadą nie przekracza 15,3mm, wysokość odstawania głowy śruby ponad pręt 4,52 mm, pod prętem 5mm, szerokość głowy śruby u podstawy 10mm, na szczycie 10,5mm, grubość ścianki głowy śruby 1mm, śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami” – 15 zestawów. F/ Przezskórny system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa - śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe, kaniulowane, sztywne oraz ruchome, kaniulowane oraz augumentacyjne, kodowane kolorami, samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem, pręty proste, heksagonalne 5,5mm, długości od 30 do 500mm, kaniule augumentacyjne o pojemności 0,8 ml do podania cementu dostarczane sterylnie z końcówką typu luer lock, pręty wstępnie dogięte, średnica 5,5mm, długości 35-150mm, dostępne w 16 rozmiarach, jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący dostarczany jako sterylny, w zestawie drut Kirchnera wykonany z nitinolu z oznaczeniem w celu dopasowania rozmiaru implantu, przejście przez warstwę korową trzonu kręgosłupa za pomocą igły dostępowej wielokrotnego użytku, możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej – 60 zestawów. Zestawy w kontenerach wraz z filtrami wielorazowymi do 5000 cykli sterylizacyjnych. Depozyt zawierający 2 zastawy dla A, 4 zestawy dla B, 2 zestawy dla C, 1 zestaw dla D, 2 zestawy dla E oraz 2 zestawy dla F. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 10 osób |
| 3 | FREZY DO WIERTARKI KRĘGOSŁUPOWEJ SZYBKOOBROTOWEJ – 15 szt. A/ frez wielokrotnego użytku do wiertaki kręgosłupowej szybkoobrotowej kompatybilny z kątnicami kręgosłupowymi – 15 szt. Wypożyczenie szybkoobrotwej wiertarki kręgosłupowej na czas trwania umowy. Depozyt zawierający 3 frezy. |
| 4 | STABILIZACJA ZĘBA OBROTNIKA – 5 zestawów. A/ Śruba do zespolenia zęba obrotnika wykonana z tytanu - instrumentarium kaniulowane umożliwiające implantację śruby do przedniej stabilizacji zęba obrotnika z dwoma rodzajami śrub kaniulowanych, śruby kaniulowane o średnicy 4,0 mm – 5 zestawów. Depozyt zawierający 1 zestaw. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 10 osób |