Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Samodzielny Mikroskop FTIR

| Inteferometr | Wykorzystujący pozłacane lustra kubiczne, ustawiony na stałe, nie wymagający justowania dynamicznego ani automatycznego; |
| --- | --- |
| Laser | Diodowy, o długim okresie żywotności |
| Źródło IR | SiC Globar |
| Optyka | Wykonana z ZnSe. Droga optyczna spektrometru musi być szczelna i wyposażona w skuteczny system ograniczania wpływu pary wodnej oraz CO₂ na rejestrowane widma. System powinien zapewniać prawidłową pracę urządzenia bez konieczności stosowania zewnętrznego gazu przedmuchowego do ciągłego osuszania drogi optycznej. |
| Detektory | Mikroskop musi być wyposażony w detektor TE-MCT chłodzony termoelektrycznie (nie wymagający ciekłego azotu) pracujący w zakresie min. 6000–670 cm-1 do pomiarów punktowych, mapowania. Możliwość rozbudowy o co najmniej dwa dodatkowe detektory w tym detektor FPA. |
| Apertura | Automatyczne 8-pozycyjne koło apertur (5 μm, 10 μm, 20 μm, 35 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm, otwarta) |
| Rozdzielczość | lepsza niż 2 cm-1 |
| Dokładność liczby falowej | Min. 0.05 cm-1 @ 1576 cm-1 |
| Precyzja liczby falowej | Min. 0.0005 cm-1 @ 1576 cm-1 |
| Stosunek sygnału do szumu | Stosunek sygnału do szumu przy rozdzielczości 4 cm-1 i pomiarze 1min.: - min. 1800:1 przy detektorze TE-MCT |
| Obraz video | Pole widzenia min. 1490 x 1118 µm2 Kamera CMOS min. 5 MP |
| Obiektyw | Obiektyw typu Cassegrain 8x do automatycznego pomiaru w transmisji, refleksji oraz ATR; Co najmniej NA=0.4 do inspekcji wizualnej oraz NA=0.6 do pomiarów IR; Dystans roboczy min. 30mm dla trybu transmisyjnego, refleksyjnego i ATR. |
| Automatyka | Mikroskop powinien posiadać zmotoryzowane co najmniej: - kryształ ATR - aperturę - stolik pomiarowy XYZ - zmianę między trybami ATR, transmisyjnym i odbiciowym - zmianę trybów IR i VIS |
| Stolik pomiarowy | Automatyczny stolik XYZ o wymiarach min. 75 mm x 50 mm Krok stolika nie gorszy niż 0.1 μm Stolik kalibrowany automatycznie. Wymagany jest komfortowy i otwarty dostęp do stolika pomiarowego. Maksymalna wysokość próbki 40mm |
| Tryby pomiarowe | Mikroskop musi umożliwiać pomiary w trybie transmisyjnym, refleksyjnym i ATR. Kanał transmisyjny musi być wyposażony w zmotoryzowany kondensor. Mikroskop musi umożliwiać wykonywanie pomiarów techniką transmisyjną z wykorzystaniem wysokociśnieniowej celi diamentowej (DAC – Diamond Anvil Cell) będącej w posiadaniu Zamawiającego, przeznaczonej do prowadzenia i monitorowania reakcji w warunkach wysokiego ciśnienia. Układ mikroskopu musi umożliwiać prawidłowe pozycjonowanie celi oraz uzyskanie widm FTIR podczas prowadzenia reakcji. |
| Tryb ATR | Mikroskop musi zapewniać zautomatyzowane pomiary w trybie ATR. Automatyzacja musi obejmować co najmniej pomiar tła oraz próbki. Kryształ ATR powinien być automatyczny i zintegrowany z obiektywem oraz wyposażony w sensor nacisku. Wymagany jest kryształ germanowy. |
| Testy urządzenia | Mikroskop powinien umożliwiać automatyczne wykonywanie testów PQ/OQ. Testy te powinny potwierdzać, że mikroskop pracuje zgodnie ze specyfikacją. |
| Wymagane oprogramowanie | Program obsługi spektrometru, zapewniający min.: - Pomiary widm - Pomoc on-line - Menu pomiarowe krok-po-kroku - Zautomatyzowane pozyskiwanie danych w trybie transmisyjnym, refleksyjnym oraz ATR - Wizualizacje obrazów IR w 2D i 3D - Procedury wstępnej obróbki danych - Narzędzia interpretacji widm - Tworzenie własnych bibliotek - Pomiary powtarzalne - Automatyczną kompensacje pary wodnej - Tworzenie własnych bibliotek - Funkcje automatyzujące pomiary - Tworzenie i uruchamianie własnych makr - Dziennik laboratoryjny - Predefiniowane raporty wydruków wraz z możliwością ich edycji - Łatwy eksport widm do innych formatów z zachowaniem wysokiej rozdzielczości - Ciągła kontrola statusu urządzenia - Wielopoziomowe zarządzie użytkownikami |
| Komputer | Komputer umożliwiający płynną pracę z mikroskopem o parametrach: - procesor min. i7 - RAM min. 16 GB - Dysk SSD min. 500GB - Monitor min. 23.8” - System operacyjny Windows 11 |
| Dodatkowe wymagania | - Mikroskop powinien być wolnostojący ze zintegrowanym spektrometrem FTIR. - Przyrząd fabrycznie nowy objęty gwarancją na okres min. 12 mies. - Minimum 10 lat gwarancji na ruchome części mechanizmu skanującego interferometru. - Minimum 10 lat gwarancji na laser diodowy. - Minimum 5 lat gwarancji na źródło IR. - System musi łączyć się z komputerem za pomocą złącza Ethernet - Instalacja mikroskopu oraz instruktaż |

Termin realizacji zamówienia max. do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.