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Zakup lampy RTG i utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 

A. ZAKUP LAMPY RTG

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Lp.
	Przedmiot dostawy
	Oferowana lampa RTG (producent, typ, numer katalogowy)
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w zł
	Wartość netto w zł
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto w zł

	1
	Lampa RTG typu Philips MRC880, nr cz. 989000086352, lub równoważna – do tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 (nr seryjny 336158), wraz z dostawą, instalacją i testami – zakres zgodnie z pkt A.1–A.8
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ZAKRES DOSTAWY I INSTALACJI LAMPY RTG

A.1. Dostawa do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, fabrycznie nowej lampy RTG typu Philips MRC880, nr cz. 989000086352, lub lampy równoważnej spełniającej kryteria określone w pkt A.2.
A.2. Kryteria równoważności (spełnienie kryteriów Wykonawca wykazuje zgodnie z pkt 9.1.3 SWZ) – lampa równoważna musi łącznie:
a)	być fabrycznie nowa (nieużywana i nieregenerowana);
b)	być przeznaczona przez jej producenta do stosowania w tomografie komputerowym Philips Ingenuity Core 128 i w pełni z nim kompatybilna – mechanicznie, elektrycznie i programowo (w tym z generatorem, układem chłodzenia i oprogramowaniem systemowym) – bez konieczności modyfikacji tomografu;
c)	zapewniać parametry pracy tomografu nie gorsze niż przy lampie Philips MRC880, w szczególności w zakresie napięć i prądów lampy, wielkości ognisk, pojemności cieplnej anody oraz dostępnych protokołów badań;
d)	nie pogarszać bezpieczeństwa ani działania tomografu, nie zmieniać jego właściwości użytkowych ani przeznaczenia i nie powodować utraty zgodności tomografu z wymaganiami (oznakowania CE).
A.3. Demontaż uszkodzonej lampy RTG oraz jej odbiór i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami o odpadach – na koszt Wykonawcy. 
A.4. Instalacja lampy RTG oraz kalibracja i regulacja tomografu zgodnie z procedurą producenta.
A.5. Zapewnienie wykonania testów odbiorczych (akceptacyjnych) i testów specjalistycznych przez akredytowane laboratorium, niezbędnych do przywrócenia tomografu do użytku klinicznego.
A.6. Przywrócenie tomografu do pełnej sprawności i użytku klinicznego (czynności z pkt A.1 oraz A.3–A.5) w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
A.7. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, potwierdzający dostawę i instalację lampy RTG oraz wykonanie testów. Protokół zawiera co najmniej: producenta, typ, numer katalogowy i numer seryjny zainstalowanej lampy oraz numer seryjny i stan licznika skanosekund lampy zdemontowanej. Wykonawca dołącza do protokołu raport serwisowy i dokumenty potwierdzające wykonanie testów oraz dokonuje wpisu w paszporcie technicznym tomografu. Podpisany protokół stanowi podstawę wystawienia faktury za lampę RTG.
A.8. Wykonawca na lampę RTG udziela: …….. miesięcznej gwarancji (Zamawiający wymaga min. 12-tu miesięcy gwarancji), liczonej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
A.9. Cena lampy RTG podana w arkuszu asortymentowo-cenowym obejmuje wszystkie czynności i koszty określone w pkt A.1–A.8 i jest rozliczana odrębnie od ryczałtowego wynagrodzenia za usługi serwisowe (pkt B).
B. OPIEKA SERWISOWA TOMOGRAFU

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ

	Lp.
	Typ, rodzaj aparatu
	Numer seryjny
	Ryczałtowe wynagrodzenie netto w zł (za 1 miesiąc)
	Ryczałtowe wynagrodzenie netto w zł (za 36 miesięcy)
	Ryczałtowe wynagrodzenie brutto w zł (za 36 miesięcy)

	1
	Tomograf komputerowy Philips Ingenuity Core 128
	336158
	
	
	




ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ TOMOGRAFU 

I. Przeglądy okresowe – 4 przeglądy w roku (12 przeglądów w ciągu całej umowy): Wykonywanie przeglądów okresowych według wymagań producenta (terminy przeglądów będą uzgodnione z Zamawiającym).
1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego.
2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych.
3. Kontrola zużycia części.
4. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.
5. Smarowanie ruchomych części mechanicznych.
6. Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego
7. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 
8. Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.
9. Dokumentacja przeglądów

II.  Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych
1. Sprawdzenie jakości obrazu.
2. Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury.
3. Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

III.    Naprawy:
1. Utrzymanie urządzenia w pełnej sprawności – nielimitowane usuwanie usterek, naprawy, kalibracje, dostawa części [umowa zapewnia dostarczenie wszystkich koniecznych części (w tym detektorów oraz lampy RTG) i akcesoriów (m.in. materace, podpórki, pozycjonery) bez wyjątków do naprawy tomografu wraz z jego peryferiami tj. m.in. stacją technika, gantry, stołem, generatorem]. 
2. Nielimitowane interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.
3. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.
4. Dokumentacja interwencji serwisowych.
5. Umowa zapewnia wsparcie inżynierów serwisowych od poniedziałku do piątku w godzinach od…....do..….* za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
6. W przypadku naprawy lub wymiany kluczowych elementów, np. detektorów, lampy, generatora Wykonawca zapewni wykonanie testów odbiorczych i testów specjalistycznych przez akredytowane laboratorium.
7. Wykonawca na części wymienione w ramach naprawy udziela: ….. miesięcznej gwarancji (Zamawiający wymaga min. 6-ciu miesięcy gwarancji).

IV.   Modyfikacje
1. Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.
2. Wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania oraz aktualizacji systemu operacyjnego. W przypadku zakończenia wsparcia dla systemu operacyjnego Wykonawca wykona upgrade do najnowszej wspieranej wersji.

V. Szkolenie personelu
1. Przeprowadzenie szkolenia użytkowników z zakresu prawidłowej eksploatacji urządzeń,  
2. Przeprowadzenie szkolenia pracowników działu aparatury medycznej z zakresu diagnostyki i obsługi urządzeń.

VI. Czas pracy serwisu:
1. Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach …..*, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Umowa zapewnia priorytet w obsłudze zgłoszeń.
2. Zgłaszanie awarii, przekazywanie zleceń oraz uzgadnianie prac serwisowych odbywać się będzie poprzez centrum Wykonawcy dostępne pod następującymi numerami telefonów .......... lub e-mail…………… . Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi ............................. godzin od chwili zgłoszenia, w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  w godzinach od…....do..….** .Przez reakcję na zgłoszoną awarię rozumie się działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki, wykonania diagnozy uszkodzenia – w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy u Zamawiającego.


         .............................. ,dn. ..............                                                       … ......................................
          							                             Podpis i pieczęć Wykonawcy




Uwaga.
Wykonawca wypełnia wszystkie wolne miejsca.
* Zamawiający wymaga wsparcia inżynierów serwisowych w godzinach minimum 08.00-16.00.
** Zamawiający wymaga możliwości zgłoszenia awarii w godzinach minimum 08.00 – 16.00.
Dane identyfikujące Wykonawcę: ………………….
............................................................................................
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem



