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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup lampy  RTG oraz utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128” – znak sprawy ZP/58/2026.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	1. Dot. Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

W celu doprecyzowania i wyjaśnienia zapisów A.8 dotyczących gwarancji lampy i ilości skanosekund.

Czy Zamawiający poprzez zakończenie gwarancji rozumie okres gwarancji na lampę do 36 miesięcy od instalacji  lub wykonania 1 500 000 skanosekund niezależnie od tego  co nastąpi szybciej?
Odpowiedź: Tak. Gwarancja na lampę RTG kończy się z upływem zaoferowanego okresu, liczonego od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, albo z chwilą osiągnięcia przez lampę zaoferowanego limitu skanosekund — w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Zamawiający wymaga okresu nie krótszego niż 36 miesięcy oraz limitu nie niższego niż 1 500 000 skanosekund. Limit odnosi się do pracy lampy objętej gwarancją, według wskazania licznika tej lampy. Zamawiający doprecyzowuje w tym zakresie pkt A.8 załącznika nr 1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:
 „Wykonawca udziela na lampę RTG gwarancji na okres …….. miesięcy (Zamawiający wymaga min. 36 miesięcy), liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt A.7, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia przez lampę …………… skanosekund pracy (Zamawiający wymaga limitu nie niższego niż 1 500 000 skanosekund) — w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Limit odnosi się do pracy lampy objętej gwarancją, według wskazania licznika tej lampy.
Gwarancja obejmuje utratę sprawności lampy niezależnie od przyczyny, w tym wyczerpanie jej zasobu (zużycie eksploatacyjne), bez rozliczenia proporcjonalnego (pro rata).
W ramach gwarancji Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, dostarczy i zainstaluje fabrycznie nową lampę wolną od wad, zdemontuje lampę uszkodzoną, wykona kalibracje i regulacje oraz zapewni wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) i testów specjalistycznych przez akredytowane laboratorium. Wymiana lampy w ramach gwarancji nastąpi w terminie określonym w § 5 ust. 2 lit. c projektu umowy.
Gwarancja na lampę wymienioną w ramach gwarancji trwa do upływu pierwotnego okresu gwarancji, nie krócej jednak niż 12 miesięcy od dnia, przy czym limit skanosekund liczony jest dla tej lampy od dnia jej instalacji.”

Dodatkowo Zamawiający doprecyzowuje zapis §5 ust. 1 projektu umowy na następujący:
„Wykonawca na części wymienione w ramach naprawy, o której mowa w § 4, udziela …...-miesięcznej gwarancji, przy czym gwarancja na lampę RTG wynosi …. miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 2, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia przez tę lampę ……………. skanosekund pracy, według wskazania jej licznika – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Gwarancja na lampę RTG obejmuje utratę sprawności lampy niezależnie od przyczyny, w tym wyczerpanie jej zasobu (zużycie eksploatacyjne), bez rozliczenia proporcjonalnego (pro rata). W ramach gwarancji na lampę RTG Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, dostarczy i zainstaluje fabrycznie nową lampę wolną od wad, zdemontuje lampę uszkodzoną, wykona kalibracje i regulacje oraz zapewni wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) i testów specjalistycznych przez akredytowane laboratorium. Wymiana lampy w ramach gwarancji nastąpi w terminie określonym w ust. 2 lit. c) niniejszego paragrafu. Gwarancja na lampę wymienioną w ramach gwarancji trwa do upływu pierwotnego okresu gwarancji, nie krócej jednak niż 12 miesięcy od dnia wymiany; limit skanosekund liczy się dla tej lampy od dnia jej instalacji.”

2.     Dot. Załącznik nr 4- Projekt umowy (§ 4 ust. 2) oraz SWZ

W związku z negatywną odpowiedzią Zamawiającego dotyczącą terminu instalacji lampy, wnosimy o potwierdzenie, że wskazany termin 3 dni na wykonanie instalacji obowiązuje od dnia obustronnego podpisania umowy, tj. będzie liczony od daty jej zawarcia rozumianej jako dzień podpisania umowy przez obie Strony.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
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