Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do wideo-EEG i polisomnografii (PSG) ze stacją opisową |  |  |  | 1 kpl. |  |  |  |  |
| a | Głowica (wzmacniacz) EEG/PSG |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| b | Stanowisko rejestracyjne wideo-EEG/PSG na wózku jezdnym, z kamerą |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| c | Stanowisko opisowo-analityczne (stacja opisowa) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| d | Fotostymulator na statywie jezdnym |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| e | Oprogramowanie do rejestracji i analizy EEG, wideo-EEG i PSG – licencje na oba stanowiska |  |  |  | 1 kpl. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # SYSTEM DO WIDEO-EEG I POLISOMNOGRAFII (PSG) ZE STACJĄ OPISOWĄ – 1 KOMPLET |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia (podać dostępne dane): model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI): |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| ###### Lp. | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowy system do wideo-EEG i polisomnografii (PSG), niepochodzący z wystaw i niepoddawany procesom odnowienia (rekondycjonowaniu) | Tak |  |  |  |
|  | System przeznaczony do wykonywania badań: EEG rutynowych, długoterminowych badań wideo-EEG (LTM) oraz polisomnograficznych (PSG) u pacjentów dorosłych i dzieci, z wykorzystaniem jednej głowicy (wzmacniacza) i zintegrowanego oprogramowania diagnostycznego lub modułów oprogramowania jednego producenta współpracujących na wspólnej bazie danych | Tak, podać |  |  |  |
|  | System w skład którego wchodzą: - głowica (wzmacniacz) EEG/ - stanowisko rejestracyjne wideo-EEG/PSG na wózku jezdnym, z kamerą - stanowisko opisowo-analityczne (stacja opisowa) z drukarką - fotostymulator na statywie jezdnym - oprogramowanie EEG, wideo-EEG i PSG z licencjami na oba stanowiska - akcesoria i czujniki | Tak |  |  |  |
|  | Menu użytkownika oprogramowania diagnostycznego w języku polskim lub angielskim. Opisy (raporty) badań generowane w języku polskim | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zgodność z normami PN-EN 60601-1 (bezpieczeństwo), PN-EN 60601-1-2 (kompatybilność elektromagnetyczna) oraz PN-EN IEC 80601-2-26 (wymagania szczegółowe dla elektroencefalografów) lub równoważnymi | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko rejestracyjne (komputer i urządzenia na wózku) wraz z głowicą stanowi system elektromedyczny spełniający wymagania PN-EN 60601-1 (rozdz. 16) lub równoważnej dla urządzeń pracujących w otoczeniu pacjenta (np. zasilanie przez transformator separujący). Podać sposób realizacji | Tak, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE wraz z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności. Należy załączyć certyfikat UE jednostki notyfikowanej oraz deklarację zgodności producenta potwierdzającą, że oferowany wyrób spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. Dla wyrobów medycznych klasy I wystarczająca jest deklaracja zgodności producenta. | Tak, załączyć |  |  |  |
| ## GŁOWICA (WZMACNIACZ) EEG/PSG |  |  |  |  |  |
|  | Głowica umożliwiająca jednoczesną rejestrację sygnałów EEG oraz sygnałów poligraficznych (EKG, EMG, EOG, oddechowych) w badaniach EEG, wideo-EEG (LTM) i PSG | Tak |  |  |  |
|  | Jednoczesna rejestracja minimum: - 32 kanałów EEG w układzie referencyjnym (monopolarnym) oraz, niezależnie od nich - 8 kanałów poligraficznych (np. EKG, EMG, EOG) – bipolarnych lub uzyskiwanych z dodatkowych wejść referencyjnych. Podać liczbę kanałów EEG i poligraficznych dostępnych jednocześnie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Łączna liczba wejść AC głowicy (wejścia kanałów referencyjnych oraz wejścia kanałów bipolarnych, w tym wejścia programowalne – każde fizyczne wejście liczone jeden raz, bez wejść DC i czujników PSG) | Podać |  | ≥ 64 – 10 pkt. 48 – 63 – 5 pkt. < 48 – 0 pkt. |  |
|  | Liczba wejść DC (np. dla czujników PSG i sygnałów z urządzeń zewnętrznych, w tym aparatów CPAP/BiPAP i monitorów parametrów życiowych) – min. 12 | Tak, podać |  | ≥ 16 – 10 pkt. |  |
|  | Wejścia (dedykowane lub konfigurowalne) do rejestracji sygnałów PSG, min.: - wysiłek oddechowy – 2 kanały, - przepływ powietrza, - ciśnienie w drogach oddechowych (kaniula nosowa) - chrapanie - pozycja ciała - saturacja (SpO₂) i tętno | Tak, podać |  |  |  |
|  | Głowica dwumodułowa (moduł pacjenta i moduł bazowy) Wyjście sygnałów elektrofizjologicznych z głowicy pacjenta realizowane za pomocą kabla o długości min. 5 metrów. Moduł głowicy pacjenta można odłączyć od systemu bez konieczności odpinania elektrod od pacjenta i wyłączania rejestracji badania. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr zintegrowany z głowicą lub modułem bazowym (lub podłączany do nich) – rejestracja SpO₂, tętna i fali pletyzmograficznej zsynchronizowana z zapisem EEG/PSG. Podać technologię pomiaru | Tak, podać |  |  |  |
|  | Rozdzielczość przetworników A/C na każdy kanał – min. 24 bit | Tak, podać |  |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania – min. 4000 Hz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Impedancja wejściowa – min. 900 MΩ | Tak, podać |  | ≥ 1000 MΩ – 5 pkt. < 1000 MΩ – 0 pkt. |  |
|  | Poziom szumów własnych wzmacniacza ≤ 2 µVpp w paśmie EEG | Tak, podać |  |  |  |
|  | Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego (CMRR) – min. 100 dB | Tak, podać |  | ≥ 105 dB – 5 pkt. |  |
|  | Pasmo przenoszenia kanałów EEG: dolna granica ≤ 0,1 Hz, górna granica ≥ 1300 Hz | Tak, podać |  | górna granica ≥ 1500 Hz – 5 pkt. |  |
|  | Pomiar impedancji elektrod uruchamiany z poziomu głowicy/modułu bazowego lub oprogramowania, z prezentacją wyniku dla każdej elektrody i wizualną sygnalizacją przekroczenia ustawionego progu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Uruchomienie pomiaru impedancji i odczyt jego wyniku bezpośrednio przy pacjencie – na głowicy lub module bazowym, bez obsługi komputera | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Diody LED wskazujące poziom impedancji umiejscowione bezpośrednio przy każdym gnieździe wejściowym głowicy | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Podświetlenie nocne głowicy | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Gniazda wejściowe typu touch-proof (DIN 42802, 1,5 mm) dla pojedynczych elektrod oraz możliwość podłączenia czepków elektrodowych za pomocą standardowego złącza DB-25 | Tak |  |  |  |
|  | Przycisk zdarzeń dla pacjenta (znacznik w zapisie) | Tak |  |  |  |
|  | Połączenie głowicy ze stanowiskiem przez USB lub sieć LAN (TCP/IP), z obsługą adresacji dynamicznej (DHCP), statycznej, UDP | Tak, podać |  |  |  |
|  | Uchwyt do mocowania głowicy (np. na statywie, wózku lub łóżku) | Tak |  |  |  |
|  | Wymiary i masa modułu pacjenta | Podać |  |  |  |
| ## FOTOSTYMULATOR |  |  |  |  |  |
|  | Fotostymulator ze źródłem światła LED, na statywie jezdnym z ramieniem umożliwiającym ustawienie lampy przed pacjentem leżącym i siedzącym | Tak |  |  |  |
|  | Zasięg ramienia w poziomie – min. 100 cm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości stymulacji – min. 1–30 Hz; programy stymulacji definiowane przez użytkownika, sterowanie z poziomu oprogramowania | Tak, podać |  |  |  |
|  | Regulacja intensywności błysku bezpośrednio na fotostymulatorze | Tak |  |  |  |
|  | Testowy przycisk do wyzwalania błysku na fotostymulatorze | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne znakowanie momentów stymulacji w zapisie EEG | Tak |  |  |  |
| ## OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE DO REJESTRACJI I ANALIZY EEG / WIDEO-EEG / PSG |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do rejestracji, przeglądu, analizy i opisu badań EEG, wideo-EEG (LTM) i PSG. (Oprogramowanie do PSG zgodne z aktualnymi zasadami oceny snu AASM). Licencje bezterminowe na stanowisko rejestracyjne i stanowisko opisowe | Tak |  |  |  |
|  | Praca w architekturze sieciowej z relacyjną bazą danych pacjentów i badań; dostęp ze stanowiska opisowego do badań rejestrowanych na stanowisku rejestracyjnym za pośrednictwem sieci LAN Zamawiającego. Podać rodzaj bazy danych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Podgląd na żywo (EEG i obraz wideo) aktualnie rejestrowanego badania ze stanowiska opisowego | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość włączenia rejestracji wideo w trakcie trwającego badania EEG | Tak |  |  |  |
|  | Cyfrowy zapis obrazu wideo zsynchronizowany z zapisem EEG/PSG. Podać format zapisu (kodek) wideo | Tak, podać |  |  |  |
|  | Ciągła rejestracja długoterminowa wideo-EEG w jednym badaniu przez min. 72 godziny, bez przerywania zapisu | Tak |  |  |  |
|  | Przegląd i analiza wcześniej zarejestrowanych fragmentów trwającego badania bez przerywania rejestracji | Tak |  |  |  |
|  | Dowolne definiowanie montaży, filtrów, czułości i prędkości przesuwu; zmiana montażu i filtrów w badaniu zarejestrowanym (reformatowanie) | Tak |  |  |  |
|  | Indywidualne profile ustawień użytkowników (m.in. układ ekranu, montaże, filtry) | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczna detekcja iglic i napadów (zdarzeń) w trakcie rejestracji (on-line) oraz w badaniu zarejestrowanym (off-line) | Tak |  |  |  |
|  | Alarmy wizualne i/lub dźwiękowe po wykryciu zdarzenia, generowane na stanowisku rejestracyjnym oraz na stanowisku opisowym (monitorowanie zdalne przez sieć LAN) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Automatyczna analiza ilościowa EEG z prezentacją trendów, w tym widma gęstości mocy w funkcji czasu (DSA), dostępna w trakcie rejestracji (on-line) i po badaniu (off-line) | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczna analiza faz snu | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczna detekcja: bezdechów i spłyceń oddechu (obturacyjnych, centralnych, mieszanych), desaturacji, wybudzeń (arousals), ruchów kończyn, chrapania oraz pozycji ciała; wyliczanie wskaźników min. AHI i ODI | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia o zaimplementowaną w oprogramowaniu diagnostycznym opcję analizy EEG, która w oparciu o sztuczną inteligencję oceni czy wykonany badanie EEG jest w granicach normy czy posiada cechy wskazujące na patologiczne zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o integrację oprogramowania diagnostycznego EEG z urządzeniami monitorującymi parametry życiowe pacjenta (Standardowe monitory parametrów życiowych: SpO₂, ciśnienie krwi, temperatura, puls, monitor ciśnienia śródczaszkowego, NIRS), umożliwiającą prezentację tych danych w interfejsie oprogramowania. | Tak |  |  |  |
|  | Eksport badań do formatu EDF, XML z możliwością automatycznego usunięcia danych osobowych pacjenta (anonimizacja) | Tak |  |  |  |
|  | Eksport badania wraz z przeglądarką, umożliwiający odczyt i analizę na komputerze bez zainstalowanego oprogramowania diagnostycznego | Tak |  |  |  |
|  | Edytor opisów badań EEG i PSG z możliwością tworzenia dowolnej liczby własnych szablonów, automatycznie wypełnianych danymi pacjenta i badania; zapis opisu w formacie edytowalnym (DOC/DOCX/RTF) lub PDF | Tak, podać |  |  |  |
|  | Archiwizacja badań na zasobach sieciowych Zamawiającego (np. NAS) lub nośnikach zewnętrznych, z możliwością przeglądu badań archiwalnych w oprogramowaniu | Tak |  |  |  |
|  | Wszystkie licencje niezbędne do działania systemu (w tym licencje bazy danych, jeśli są wymagane) dostarczone w cenie oferty, bezterminowe | Tak |  |  |  |
|  | Ochrona danych zgodna z RODO: logowanie użytkowników, nadawanie uprawnień, współpraca z usługami katalogowymi Active Directory, szyfrowanie danych | Tak, podać |  |  |  |
| ## KAMERA |  |  |  |  |  |
|  | Kolorowa kamera cyfrowa o rozdzielczości min. HD (1280 × 720). Podać model i rozdzielczość | Tak, podać |  |  |  |
|  | Funkcja dzień/noc umożliwiająca rejestrację obrazu przy wyłączonym oświetleniu sali (np. oświetlacz podczerwieni) | Tak |  |  |  |
|  | Rejestracja dźwięku zsynchronizowana z obrazem (mikrofon wbudowany w kamerę lub zewnętrzny) | Tak |  |  |  |
|  | Mocowanie kamery na wózku stanowiska rejestracyjnego lub statywie, z możliwością ustawienia kierunku obserwacji | Tak, podać |  |  |  |
| ## STANOWISKO REJESTRACYJNE WIDEO-EEG/PSG |  |  |  |  |  |
|  | Wózek jezdny z kołami wyposażonymi w blokadę, z miejscem na komputer, klawiaturę i mysz oraz mocowaniem kamery i głowicy | Tak |  |  |  |
|  | Komputer typu All-in-One lub komputer z monitorem, zamontowany na wózku | Tak, podać |  |  |  |
|  | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10 000 pkt. (wg www.cpubenchmark.net, stan na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu). Podać model procesora | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pamięć RAM – min. 16 GB | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dysk SSD – min. 2 TB | Tak, podać |  |  |  |
|  | Monitor o przekątnej min. 23,5″, rozdzielczość min. 1920 × 1080 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet min. 1 Gb/s; klawiatura i mysz | Tak |  |  |  |
|  | 64-bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej, w wersji umożliwiającej dołączenie do domeny Active Directory Zamawiającego i zarządzanie zasadami grup, kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem diagnostycznym; licencja bezterminowa | Tak, podać |  |  |  |
| ## STANOWISKO OPISOWO-ANALITYCZNE (STACJA OPISOWA) |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko do odczytu, analizy, opisu i monitorowania badań wideo-EEG i PSG | Tak |  |  |  |
|  | Komputer stacjonarny PC. Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12 000 pkt. (wg www.cpubenchmark.net, stan na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu). Podać model procesora | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pamięć RAM – min. 16 GB | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dysk SSD – min. 500 GB | Tak, podać |  |  |  |
|  | Monitor o przekątnej min. 26,5″, rozdzielczość min. 1920 × 1080 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet min. 1 Gb/s; klawiatura i mysz | Tak |  |  |  |
|  | 64-bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej, w wersji umożliwiającej dołączenie do domeny Active Directory Zamawiającego i zarządzanie zasadami grup, kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem diagnostycznym; licencja bezterminowa | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pakiet biurowy (min. edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny) w polskiej wersji językowej, z pełną obsługą formatów DOCX i XLSX, współpracujący z modułem opisów oferowanego oprogramowania; licencja bezterminowa | Tak, podać |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa monochromatyczna A4, podłączana przez USB lub sieć LAN | Tak, podać |  |  |  |
| ## AKCESORIA I CZUJNIKI |  |  |  |  |  |
|  | Czepki elektrodowe wielokrotnego użytku, w dwóch rozmiarach, przystosowane do mocowania oferowanych elektrod – min. 4 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Elektrody miseczkowe pozłacane wielokrotnego użytku, zakończone złączem touch-proof (DIN 42802) – łącznie min. 40 szt., w tym: - min. 30 szt. z przewodem o długości min. 120 cm - min. 10 szt. z przewodem o długości min. 150 cm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kabel do elektrod typu „snap” (EKG, EMG) o długości min. 2 m – min. 10 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czujnik wysiłku oddechowego (indukcyjny lub piezoelektryczny) z pasem mocującym – 2 szt. (klatka piersiowa, brzuch), pasy w rozmiarach M i L | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czujnik przepływu powietrza – min. 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kaniule nosowe do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych – min. 10 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Czujnik chrapania – min. 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Czujnik pozycji ciała – min. 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Czujnik saturacji i tętna wielokrotnego użytku, dla dorosłych – min. 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Pasta elektrodowa przewodząco-klejąca – łącznie min. 600 g | Tak |  |  |  |
| ## OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Zapewnienie okresu pełnej gwarancji przez producenta / autoryzowanego wykonawcę na zainstalowany system (sprzęt i oprogramowanie) w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. Uwaga : ocena wyłącznie w ramach kryterium „Okres gwarancji” |  |
|  | Wykonywanie w ramach udzielonej gwarancji wszystkich cyklicznych przeglądów technicznych (w tym pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego) zgodnie z wytycznymi DTR producenta, w pełni na koszt Wykonawcy. (Włączając robociznę, pakiety naprawcze oraz zużywające się części zamienne). Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (EEG, PSG) i oprogramowania wbudowanego głowicy w okresie gwarancji | Tak |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu (od momentu przyjęcia zgłoszenia od personelu poprzez mail/telefon do fizycznego stawiennictwa inżyniera / podjęcia naprawy zdalnej) nie dłuższy niż 24 godziny, przy czym do biegu terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakończenie naprawy i przywrócenie sprzętu do stanu użytku w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Jeżeli naprawa nie zostanie zakończona w terminie 3 dni roboczych, Wykonawca dostarczy nieodpłatnie, najpóźniej w 4. dniu roboczym, urządzenie zastępcze (głowicę lub inny uszkodzony element systemu) o parametrach nie gorszych niż naprawiane, na czas naprawy | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty instalacji (nie dotyczy sprzętu komputerowego i drukarki) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., e-mail Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym | Tak, załączyć |  |  |  |
| ## DOSTAWA, INSTALACJA I SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym konfiguracja stanowisk w sieci LAN i domenie Active Directory Zamawiającego, w cenie oferty | Tak |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego (lekarzy i techników EEG) w zakresie obsługi, rejestracji i analizy badań EEG, wideo-EEG i PSG oraz personelu technicznego w zakresie obsługi i konserwacji, w miejscu użytkowania sprzętu. / Minimum 2 terminy szkoleń/ | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów.

Zamawiający prosi, aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).

Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych (w tym zasady oceny snu AASM), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (art. 101 ust. 4 i 5 ustawy Pzp). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.