Sprawa nr 120/2026					                 Załącznik nr 5A do SWZ

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laser chirurgiczny | 1komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Laser urologiczny do kruszenia kamieni, enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych. | TAK |  |
|  | Zbudowany na krysztale holmowo-yagowym. | TAK |  |
|  | Długość fali 2100 nm. | TAK |  |
|  | Moc urządzenia min. 150 W. | TAK |  |
|  | Wyposażony w port laserowy "otwarty", bez chipowania włókien, bez limitu ilości użyć danego włókna, dostarczonej energii, ilości sterylizacji danego włókna oraz bez mechanizmu ograniczającego pracę na tych włóknach. | TAK |  |
|  | Port laserowy typu high-power SMA. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uchwyty transportowe oraz cztery koła skrętne, wszystkie z hamulcami, z możliwością ustawienia wszystkich kół do jazdy prosto. | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy do sterowania laserem min. 12 cali, kolorowy, z możliwością obrotu i złożenia. | TAK |  |
|  | Czujnik obecności ręki otwierający przysłonę ochronną złącza włókna laserowego. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia maks. 260 kg. | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy w zakresie min. 5-100 Hz. | TAK |  |
|  | Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,2-5 J. | TAK |  |
|  | Czas trwania impulsu min. 50-2000 µs. | TAK |  |
|  | Wiązka naprowadzająca zielona. | TAK |  |
|  | Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego z przodu urządzenia. | TAK |  |
|  | Przycisk nożny trzyfunkcyjny dwupedałowy. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania różnych trybów pracy w programie litotrypsji, pod każdym z dwóch pedałów przycisku nożnego. | TAK |  |
|  | Trzy różne programy fabryczne do pracy na laserze: - litotrypsja kamieni, - BPH, - tkanka miękka (soft tissue). | TAK |  |
|  | Programy różniące się charakterystyką impulsu i długością impulsu gwarantowaną . | TAK |  |
|  | Tryb podwójnej modulacji impulsów pozwalający na szybszą fragmentacje kamieni oraz poprawiający koagulację tkanek miękkich: - pierwszy impuls generujący pęcherzyk, kolejny emitowany jest po rozpoczęciu jego zapadania tworząc dodatnie sprzężenie zwrotne fali uderzeniowej. | TAK |  |
|  | Program do rozbijania złogów (kamieni), pracujący na zmniejszonym parametrze „Peak Power” lasera do maksimum 500W i wydłużonym regulowanym impulsie do 2000 mikrosekund, minimalizujący retropulsję złogu twardego w każdej części układu moczowego oraz zwiększający hemostazę tkanki miękkiej podczas zabiegów BPH. | TAK |  |
|  | Laser pozwalający przy dowolnym ustawieniu energii/ częstotliwości na modyfikowanie czasu trwania impulsu w min. 5 różnych wartościach/krokach, umożliwiając kontrolę retropulsji oraz modyfikacje cięcia/ablacji. | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w tryb podwójnej modulacji impulsów, łączącej niską retropulsje z efektem zasysania fragmentów i zdolność do lepszej ablacji kamieni przy niskiej energii, tworząc drobny pył: - pierwszy impuls generujący pęcherzyk w celu zasysania i zmniejszenia retropulsji kamienia (tworząc rodzaj kosza do trzymania kamienia, kolejny impuls emitowany jest gdy wielkość pęcherzyka i ilość wypartego płynu jest największa, przechodząc bezpośrednio przez pęcherzyk i poprawiając ablację. | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w tryb emisji pojedynczego, długiego impulsu ograniczającego retropulsję kamieni i poprawiającego ablację, minimalizującego moc szczytową przy wybranych ustawieniach wyjściowych. | TAK |  |
|  | Stałe i jednoczesne wyświetlanie parametrów na ekranie dotykowym w trakcie pracy : - tryb pracy, - długość impulsu, - grubość podłączonego włókna, - częstotliwość pracy, - energię impulsu, - ustawioną moc, - natężenie wiązki pilotującej, - stan lasera, - ilość podanej energii, - czas podawania energii. | TAK |  |
|  | Urządzenie pozwalające na zmianę podstawowych parametrów takich jak energia, częstotliwość, długość trwania impulsu w trakcie, gdy laser pozostaje w trybie „ready” bez konieczności wychodzenia do trybu „standby”. | TAK |  |
|  | System automatycznego wykrywania włókna laserowego z koniecznością potwierdzenia grubości podłączonego światłowodu przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, typ blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń. | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany soczewki przez przeszkolony personel bez konieczności zdejmowania obudowy oraz konieczności interwencji serwisu. | TAK |  |
|  | Współpraca z włóknami wielorazowego i jednorazowego użytku. | TAK |  |
|  | Podwójny system chłodzenia wodą i powietrzem umożliwiający pracę urządzenia pełnej mocy w temperaturze otoczenia 30°C. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania. | TAK |  |
|  | Wielorazowe włókno laserowe –min. 30 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw do przygotowania włókien do zabiegu –min. 1 zestaw po 10 szt. | TAK |  |
|  | Okulary ochronne - min. 2 szt. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2026. | TAK |  |
|  | Instrukcjaobsługiprzedmiotuofertywjęzykupolskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonaniainstalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii). | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu. | TAK |  |