Sprawa nr 120/2026																	          Załącznik nr 5B do SWZ

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizjodyspenser | 1komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy min. 80 Ncm. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości mikrosilnika min. 200-40000 obr./min. | TAK |  |
|  | Wydajność pompy irygacyjnej min. do 75 ml/min. | TAK |  |
|  | Programy: 8 programów / systemy implantów. | TAK |  |
|  | Bez podświetlenia. | TAK |  |
|  | System precyzyjnej kalibracji do każdej końcówki. | TAK |  |
|  | System automatycznej korekcji mocy mikrosilnika, ze względu na rodzaj końcówki. | TAK |  |
|  | 5 poziomów regulacji przepływu roztworu lub zupełne wyłączenie opcji. | TAK |  |
|  | Zasilanie min. AC 230V, 50/60 Hz. | TAK |  |
|  | Sterownik nożny z funkcją zmiany programów. | TAK |  |
|  | Kątnica chirurgiczna (implantologiczna) o przełożeniu 20 do 1. | TAK |  |
|  | Prostnica chirurgiczna – min. 3 sztuki: - bez podświetlenia, - złącze ISO, - główka standard, - maksymalna prędkość obrotowa 40 000 obr/min, - spray wodny zewnętrzny, - korpus tytanowy, - ergonomiczny uchwyt. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2026. | TAK |  |
|  | Instrukcjaobsługiprzedmiotuofertywjęzykupolskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonaniainstalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii). | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu. | TAK |  |