## Arkusz1
Wszczepialny rejestrator arytmii, ( ILR ) z zestawem do implantacji
zadanie 10
l.p. | Funkcja / Parametr | Oceniane parametry techniczne i ich punktacja | Wartość oferowana
1 | Nazwa, numer katalogowy,
2 | Producent
3 | Rok produkcji
4 | trwałość: gwarancja i okres sterylizacji | gwarancja - min. 4 lata - 5 pkt; 5 lat i więcej - 10 pkt.
sterylizacja- min. rok - 5pkt; 2 lata lub więcej - 10 pkt.
5 | Waga poniżej 9 gramów, | waga < 6g tak - 5 pkt.; możliwość oceny trendu impedancji wewnątrzklatkowej: tak - 5 pkt.;
6 | Możłiwość telemonitoringu | Możliwość zdalnego monitoringu za pomącą aplikacji zainstalowanej na smartfonie pacjenta 5 pkt, możłiwość komunikacji przez Bluetooth 5 pkt
7 | Epizody aktywowane poprzez: - manualnie przez pacjenta za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie pacjenta - szybki rytm komorowy (parametr programowany) - wolny rytm komorowy (parametr programowany) - pauzy - migotanie przedsionków | *
8 | Max wymiary max 70 x 10 x 4,5 mm (długość x szerokość x grubość) | *
9 | Żywotność - min 3 lata | 4 lata 10pkt*
10 | Czas IEGM dla epizodów min 60 minut. | >100min - 5pkt *
11 | Automatyczna sygnalizacja ERI ( opcjonalnie) | *
12 | Bezprzewodowa interrogacja z możliwością prowadzenia zdalnej kontroli urządzenia za pomocą fal radiowych (RF) | *
13 | Certyfikacja MRI 1,5 i 3 T
W cenie zadania Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą i przekaże do używania na okres umowy:
1 | minimum 3 programatory o pełnych możliwościach komunikacji z wszystkimi implantami i ich programowania oraz wizualizacji danych (kolorowy wyświetlacz TFT >12")* + papier do drukarki według bieżącego zapotrzebowania (szacunkowo 20 bloczków) | *
2 | Wyposażenie przynajmniej 1 programatora w analizator potencjałów wewnątrzsercowych | *
3 | Informacja dla pacjenta w języku polskim 1 egzemplarz na urządzenie (dołączyć wzór) + książeczka urządzenia i bransoletka dla pacjenta | *