| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Autorefraktometr z tonometrem | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |

* (jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana |  | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Refrakcja: |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy sfery: -30 D do +25D | Tak, podać |  |  |
|  | Krok pomiaru sfery: 0,01D; 0,12D; 0,25D | Tak, podać |  |  |
|  | Cylinder: od 0D do 12D | Tak, podać |  |  |
|  | Oś: od 0° do 180° | Tak, podać |  |  |
|  | Rozstaw źrenic: 30 mm do 85 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL | Tak |  |  |
|  | Pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy (wbudowana dioda SLD -superluminescencyjna) | Tak |  |  |
| Keratometria: |  |  |  |  |
|  | Promień krzywizny rogówki: 5,0 mm do 13,00 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Moc rogówki: 25,96D do 67,50D | Tak, podać |  |  |
|  | Oś: od 0° do 180° | Tak, podać |  |  |
|  | Astygmatyzm rogówki: 0D do 12D | Tak, podać |  |  |
| Tonometria: |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru 1-60 mmHg | Tak, podać |  |  |
|  | Ustawienia zakresów pomiarowych: 1-40 mmHg, 1-60 mmHg | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC) | Tak |  |  |
| Pachymetria: |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: 300 – 800 µm | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja ciśnienia uwzględniająca grubość rogówki | Tak |  |  |
|  | Pomiar metodą optyczną (bezkontaktową) | Tak |  |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna | Tak |  |  |
|  | Kolorowy, uchylny, dotykowy monitor LCD min. 7 cali | Tak, podać |  |  |
|  | Autonaprowadzanie głowicy pomiarowej w osiach X-Y-Z oraz funkcja autostartu (możliwość pracy w trybie manualnym za pomocą dżojstika) | Tak |  |  |
|  | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy i rogówki | Tak |  |  |
|  | Funkcja retroiluminacji | Tak |  |  |
|  | Pomiar akomodacji | Tak |  |  |
|  | Komunikacja: RS-232C, LAN, WLAN, USB | Tak, wymienić |  |  |
|  | Stolik elektryczny dedykowany do oferowanego urządzenia | Tak |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. |  | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). |  | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych |  | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów |  | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. |  | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy |  | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy i naprawy gwarancyjne zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach |  | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. |  | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji |  | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od momentu dostarczenia |  | TAK Podać |  |