## SOPZ załącznik nr 2
Załącznik nr 3 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NR PAKIETU | Nazwa | Producent | Model | Numer fabryczny | Rok produkcji | Pracownia/ lokalizacja | Ilość urządzeń | Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu serwisowego | Planopwany termin wykonania usługi
1 | Chromatograf
1. | Przegląd chromatografu HPLC 1260 z ustawieniem i sprawdzeniem metody analitycznej | Agilent | HPLC 1260 | DEAB715263 | 2016 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1. Przegląd serwisowy chromatografu HPLC z ustawieniem i sprawdzeniem metody analitycznej. 2. Wymiana części zużywalnych: - seal wash, - seal wash film, - uszczelki do pompy, - PTFE frits, - uszczelki cap, - Clamp Kit, - siedzisko do autosamplera, - igla do autosamplera, - uszczelka do autosamplera, - igła czerwona 0,12um, - siedzisko, - uszczelka do autosamplera. | w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy
2 | Aparat do oznaczania zawartości włókna surowego
1. | Aparat do oznaczania zawartości włókna surowego | FOSS | Fibertec 8000 | 91920837 | 2023 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1. Przegląd serwisowy aparatu do oznaczania zawartości włókna. 2. Przegląd wykonany przez autoryzowany serwis. 2. Podczas przeglądu wymienione zostaną następujące elementy: - uszczelka tygla, - pierścień uszczelniający do zbiorników na odczynniki/wodę, - uszczelka pokrywy zbiornika, - uszczelka typu o-ring do dyszy SP, - drobna siatka filtra, - wężyk silikonowy D 2/4 mm, -wężyk silikonowy do pomp: enzymatycznej i środka przeciwpieniącego, - uszczelka typu o-ring kolumny 12/PAC, - wężyk do pompy perystaltycznej A16, - wężyk A60G 170 mm do pomp ściekowych, - etykieta do zapisu daty wymiany węży w pompach ściekowych. 3. Gruba siatka filtra. 4. Inne czynności: - czyszczenie bloku kolumn, kolumn, tacy ociekowej, zbiorników i części do systemów odczynników, - usuwanie rozlanych płynów, - sprawdzenie działania pomp (pompa enzymu/oktanolu, pompa odczynnika/wody, pompa powietrza, pompa uzupełniania wody, pompa ściekowa tygla/syfonu), - sprawdzenie działania zaworów (zawór 2-2, zawór 2-3, zawór wody chłodzącej), - sprawdzenie działania mikroprzełącznika, przełącznika optycznego, czujnika ciśnienia wody, czujnika ciśnienia w syfonie, - sprawdzenie wydajności grzałki podczerwieni i jej regulacja, - sprawdzenie grzałek w zbiornikach odczynników i wody. - sprawdzenie regulacji temperatury w zbiorniku wody (maks. 950 C), - sprawdzenie ruchu dyszy dozującej w trybie ręcznym, - sprawdzenie szczelności pomp i zaworów, 5. Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy). | w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy
3 | Aparat do ekstrakcji i hydrolizy tłuszczu
1. | Aparat do ekstrakcji tłuszczu | FOSS | Soxtec 8000 | 91749769 | 2022 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1. Przegląd serwisowy aparatu do ekstrakcji tłuszczu. 2. Przegląd wykonany przez autoryzowany serwis. 3. Podczas przeglądu wymienione zostaną: - uszczelki, - wężyki, - wężyk do wody, - zacisk, 4. Sprawdzenie i regulacja: - czyszczenie płyt grzejnych, - oczyszczenie, - czyszczenie akcesoriów, - czyszczenie skraplacza, - sprawdzanie wężyków i połączeń, - sprawdzanie ciśnienia naczynek ekstrakcyjnych, - sprawdzanie ciśnienia kondensatorów, - test temperatury, - sprawdzanie temperatury, - aktualizaja oprogramowania, - sprawdzanie funkcji sensorów, - sprawdzanie zaworu wodnego, - sprawdzanie licznika, - sprawdzanie szczelności kondensatorów, - sprawdzanie wycieku z zaworu, - wyczyszczenie chłodnic z glonów. | w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy
2. | Aparat do hydrolizy tłuszczu | FOSS | HydrotecTM 8000 | 91740849 | 2012 | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1. Przegląd serwisowy aparatu do ekstrakcji tłuszczu. 2. Przegląd wykonany przez autoryzowany serwis. 3. Sprawdzenie poprawności działania aparatu. | w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy
4 | Spektrrometr masowy
1. | Spektrometr masowy | Bioanalytic | SCIEX QTRAP5500 | S/n AU218121510 | 2016 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1. Zakres prac w ramach przeglądu spektrometru: • sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego systemu, • kontrola występowania usterek zewnętrznych, • inspekcja zużycia części, • pomiary parametrów pompy turbinowej: temperatura, napięcie, natężenie prądu, moc, częstotliwość, • sprawdzenie poziomów nastawy ciśnienia gazów, • sprawdzenie poziomu próżni, • testy PPG przedprzeglądowe określające poziom zabrudzeń spektrometru i ich umiejscowienie, • testy kalibracyjne PPG kwadrupoli Q1, Q3, w polaryzacjach POS i NEG, testy MSMS, • zapowietrzenie aparatu, • przegląd pompy wstępnej, wymiana oleju, • wymiana filtru powietrza spektrometru, • czyszczenie wentylatorów pompy turbinowej, • czyszczenie płyty kurtynowej, • czyszczenie orifice, • czyszczenie QJet Ion Guide, • czyszczenie regionu Q0, • przegląd źródła jonów, wymiana części zużywalnych, • weryfikacja poprawności działania grzejników źródła jonów dla źródeł: APCI i TIS, • sprawdzenie i tuning napięć RF, • sprawdzenie napięć optyki jonowej, • sprawdzenie i regulacja napięcia detektora, • instalacja wymaganych hot-fix’ów do oprogramowania Analyst, • usunięcie plików tymczasowych komputera, • back-up oprogramowania Analyst, • defragmentacja dysku twardego komputera, 2. Przegląd wykonanych prac z klientem, ich weryfikacja i ewentualne zalecenia. | w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy
3. Wpisanie wykonanych prac I rezultatów testów do dokumentacji urządzenia. 4. Elementy wymieniane każdorazowo podczas przeglądu serwisowego spektrometru: - filtr przeciwkurzowy do spektrometru mas x 4 szt., - patyczki do czyszczenia wnętrza spektrometru - długie x 20 szt., - patyczki do czyszczenia wnętrza spektrometru - krótkie x 20 szt., - elektroda x 1 szt., - złączka mocująca kapilary na 1/16 cala x 1 szt., - uszczelka do elektrody x 1 szt., - złączka o średnicy 1/16 x 1 szt., - sprężynka do elektrody x 1 szt., - uszczelka o średnicy wewnętrznej 5,3 x 2 szt., - kapilara 1/16 (średnica zewnętrzna x 50 cm), - złączka do kapilary x 2 szt., - uszczelka do źródła spektrometru mas x 2 szt., - etykieta do zapisu wykonanego serwisu x 1 szt., 5. Zakres prac: 1. Wykonanie testów kalibracyjnych oraz testów sprawdzających zabrudzenie przed czyszczeniem optyki jonowej. 2. Czyszczenie: curtain plate, orifice, skimmer oraz demontaż szyny optyki jonowej i czyszczenie Q0, Q1 i Q3. 3. Wykonanie testów kalibracyjnych oraz testów sprawdzających zabrudzenie po czyszczeniem optyki jonowej.