Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 1 - Zestawy odczynnikowe do oznaczeń morfologii i rozmazów krwi wraz z dzierżawą niezbędnych analizatorów

Wykonawca dostarczy odczynniki wraz z kontrolami oraz wszelkimi potrzebnymi materiałami zużywalnymi, niezbędne do wykonania:

200 tysięcy oznaczeń morfologii krwi
	18 tysięcy oznaczeń morfologii z rozdziałem leukocytów
	2 tysiące oznaczeń retikulocytów
	11 000 rozmazów z oceną mikroskopową

Ilość i stabilność materiału kontrolnego:
1) możliwość wykonania co najmniej 1 oznaczenia kontrolnego na danym poziomie co trzeci dzień (włączając soboty, niedziele, święta). 
2) wykonawca dostarczy co najmniej 2 x w roku materiały kontrolne dedykowane do płynów z jam ciała.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | Wartość za 36 m-cy dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca wydzierżawi 3 urządzenia: 2 analizatory hematologiczne (w tym co najmniej jeden fabrycznie nowy, drugi nie starszy niż 2017 r.) oraz 1 aparat do wykonywania rozmazów/barwienia preparatów hematologicznych (nie starszy niż rok produkcji 2018).

Wymagania odnośnie urządzeń/odczynników:

- Analizatory z zewnętrznym monitorem LCD.

- Automatyczne oznaczanie co najmniej następujących parametrów raportowanych: liczba erytrocytów, hematokryt, stężenie hemoglobiny, wskaźniki MCV, RDW, liczbę krwinek białych, liczbę neutrocytów w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę limfocytów w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę monocytów w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę eozynofili w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę bazofili w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, informację o krwinkach białych niedojrzałych, liczbę trombocytów, średnią objętość trombocytu.

- Co najmniej jeden z analizatorów - możliwość oznaczania retikulocytów (metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej) oraz zawartości hemoglobiny w retikulocytach.

- Co najmniej jeden z analizatorów - możliwość oznaczania trombocytów metodą optyczną (parametr diagnostyczny, raportowany)

- Co najmniej jeden z analizatorów podczas oznaczania morfologii krwi - korekcja liczby leukocytów o zawartość erytroblastów.

- Możliwość oznaczania parametrów w płynach z jam ciała w tym płynie mózgowo-rdzeniowym bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników na co najmniej jednym z analizatorów.

- Liniowość (bez rozcieńczania) nie gorsza niż: leukocyty 0,005 - 350 G/l; erytrocyty 0,005 - 8 T/l; trombocyty 0,005 - 4 T/l na co najmniej jednym z analizatorów

- Co najmniej jeden z analizatorów wyposażony w pełni automatyczny podajnik próbek, mogący współpracować z różnymi systemami zamkniętymi stosowanymi do pobrań materiału w kierunku morfologii krwi; drugi z analizatorów wyposażony w podajnik na minimum 20 próbek.

- Oznaczanie hemoglobiny metodą bezcjankową.

- Ważność odczynników co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy.

- Wewnętrzny czytnik kodów paskowych.

- Analizatory dedykowane do umieszczenia na stołach laboratoryjnych (oferent dostarczy stół do co najmniej jednego z analizatorów)

- Wydajność dla trybu "morfologia + rozmaz" nie mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę (co najmniej dla jednego z analizatorów)

- Aspirowana objętość próbki dla trybu "morfologia + rozmaz" nie większa niż 120 l, niezależnie od trybu podawania próbki.

- Odczynniki, materiały robocze, akcesoria itp., (używane w analizatorach hematologicznych) pochodzące od tego samego producenta (producenta analizatorów)

- Możliwość zarządzania odczynnikami poprzez uzyskiwanie graficznej informacji o stopniu ich zużycia w czasie rutynowej pracy.

- Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie.

- Wymagania odnośnie aparatu do wykonywania rozmazów/barwienia preparatów hematologicznych (do oceny mikroskopowej):

a) zintegrowany z jednym z analizatorów hematologicznych

b) wydajność nie mniejsza niż 30 rozmazów na godzinę

c) możliwość podania próbek w trybach automatycznym i manualnym

d) możliwość barwienia co najmniej metodą MGG i Wrighta

e) praca możliwa w trybach: rozmaz+barwienie, sam rozmaz, samo barwienie

- Instrukcje obsługi w j. polskim.

Inne wymagania:

- Na żądanie zamawiającego oferent dostarczy w trakcie postępowania przetargowego dokumentację poświadczającą spełnianie technicznych/jakościowych wymagań przez oferowany analizator/odczynniki.

- Oferent udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy na okres trwania umowy i zobowiąże się do skutecznej naprawy w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii; w przeciwnym razie oferent zobowiązany będzie na własny koszt zorganizować i sfinansować wykonanie badań w innej jednostce.

- Oferent zapewni bezpłatną instalację analizatorów wraz z niezbędnymi przyłączami.

- Oferent przeprowadzi nieodpłatne szkolenia dla użytkowników wskazanych przez kierownika laboratorium.

- Oferent zobowiąże się do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw (wraz z częściami zużytymi  w czasie naprawy). Serwis zapewniany bezpośrednio, bez podwykonawców.

- Oferent zobowiązuje się do wymiany analizatora na nowy po trzeciej naprawie tego samego podzespołu.

- Możliwość współpracy urządzenia z systemem informatycznym szpitala (Eskulap), z użyciem kodów kreskowych i z zapewnieniem dwustronnej komunikacji - wykonawca doprowadzi do realizacji tych celów własnym staraniem i na swój koszt w okresie do 4 tygodni od momentu podpisania umowy.

- Oferent wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego.

- Oferent zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy.

- Oferent zapewni podtrzymanie pracy analizatorów w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej przez co najmniej 20 minut (dostarczenie tzw. UPS i zapewnienie jego ciągłej sprawności)

- Oferent zapewni połączenie analizatorów hematologicznych z tzw. zdalnym modułem serwisowym.

- Oferent dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;  2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015;

- Oferent zobowiąże się do usunięcia dzierżawionych urządzeń w ciągu 31 dni od wygaśnięcia obowiązującej umowy.

- Oferent dostarczy dodatkowo  zestaw komputerowy i drukarkę o następujących parametrach nie gorszych niż:

- Processor min. Intel I5

- pamięć RAM 8 GB DDR

- dysk twardy SSD min. 500 GB

- karta sieciowa 10/100/1000 Mb

- system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL 64bit. (najbardziej aktualny)

- opcjonalnie MS Office 2016 z outlookiem

- monitor LCD 24 "

- Klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM

- drukarka laserowa firmy HP, kolorowa

- obsługująca automatyczny duplex

- posiadająca wbudowany interfejs sieciowy

- wykorzystująca materiały eksploatacyjne  używane w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

- do modelu należy dołączyć 2 dodatkowe oryginalne materiały eksploatacyjne do tego  modelu drukarki

Miejscowość …………………………. data …………………………………

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 2 - Odczynniki do oznaczeń immunologicznych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń z autoagresji wraz z dzierżawą niezbędnego do wykonania tych badań sprzętu

| L.p. | Nazwa asortymentu | Planowana liczba badań | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | P/c przeciwjądrowe (Hep-2/wątroba małpia/żołądek/nerka) IIF | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | P/c p.dwuniciowemu DNA - kompleks dsDNA z nukleosomami EL | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw oznaczający p/c p. : nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1 EL | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | P/c p. cytoplazmie granulocytów IIF (granulocyty utrwalone etanolem, granulocyty utrwalone formaliną, Hep-2) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | P/c p. cytopl.granulocytów - profil : mieloperoksydaza, proteinaza 3, elastaza,katepsyna G, laktoferryna, BPI EL | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mozaika 6 tkanek : Hep 2, wątroba małpia, watroba szczura, nerka szczura, żołądek szczura, komórki naczyniowe mięśni gładkich IIF | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P/c p. komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wew. IIF (żołądek małpy, oczyszczony czynnik wewnętrzny) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | P/c p/ ludzkiej transglutaminazie tkankowej IgA EL | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | P/c IgG p-deamidowanym peptydom gliadyny EL | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | P/c w autoimmunologicznych schorzeniach wątroby z wyszczególnieniem (AMA - M 2, 3E (BPO), Sp 100, PML, p 210, LKM-1, LC-1,SLA/LP, Ro-52) IB | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw oznaczający: n RNP/Sm, SS-A,Ro-52, SS-B,Scl-70, centromery A i B, Sm, ds. DNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA-M2, PCNA, DFS 70 IB | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | P/c p. boreliozie - test potwierdzenia w klasie IgM IB | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | P/c p. boreliozie - test potwierdzenia w klasie IgG IB | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | P/c IgG p. boreliozie w surowicy z uwzględnieniem VLSE EL | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | P/c IgM p. boleriozie w surowice EL | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | P/c IgG p. boreliozie w PMR (pełen antygen Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii), z uwzględnieniem VLSE EL | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | P/c IgM p. boreliozie w PMR (pełen antygen Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii) EL | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Przeciwciała antykardiolipinowe IgG EL | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Przeciwciała antykardiolipinowe IgM EL | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Przeciwciała p-beta2glikoproteinie 1 IgG EL | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Przeciwciała p-beta2glikoproteinie 1 IgM EL | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | P/c p-cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi; rekombinowany antygen II generacji, klasa IgG EL | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Chlamydia trachom IgG EL | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Chlamydia trachom IgM EL | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Chalmydia pneum IgG EL | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Chlamydia pneum IgA EL | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw do oznaczenia przeciwciał antymitochondrial. AMA i M2 na jednym szkiełku IIF | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ASMA IIF | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Odczynnik do absorbcji RF | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Alergiczny profil wziewny z objęciem co najmniej następujących alergenów: żyta (g12) tymotki łąkowej (g6) , olchy (t2), leszczyny (t4), brzozy (t3), bylicy (w6), babki lancetowatej (w9), Dermatophagoides pteronyssinus (d1) Dermatophagoides farinae (d2), kota (e1), psa (e2), Cladosporium herbarum (m2), Penicillinum notatum (m1) + CCD IB | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Alergiczny profil pokarmowy z objęciem co najmniej następujących alergenów: białka jaja (f1), żółtka jaja (f75), mleka (f2), mąki pszennej (f4), mąki żytniej (f5), orzecha ziemnego (f13), jabłka (f49), kiwi (f84), pomidora (f25), marchwi (f31), dorsza (f3) + CCD IB | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Alergiczny profil wziewno-pokarmowo z uwzględnieniem co najmniej następujących alergenów: bylicy (w6) , rzepaku (w203), brzozy (t3), leszczyny (t4), pyłków czterech podstawowych zbóż (gs21, g12, g14, g18, g101) kota (e1), psa (e2), królika (e82), kakao (f73), soja (f14), Candida albicans (m5), kakao (f73), sera (f81), wieprzowiny (f26), wołowiny (f27) + CCD IB | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Testy do oceny uczulenia na składniki mleka: mleko krowie (F2) w tym: alfa-laktoalbumina (F76), beta-laktoglobulina (F77), kazeina (F78), laktoferyna (F334) + CCD IB | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | P/c p. cytoplazmie granulocytów IIF (granulocyty utrwalone etanolem, granulocyty utrwalone formaliną, Hep-2, MPO, Pr3) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Zestaw oznaczający: n RNP/Sm, SS-A,Ro-52, SS-B,Scl-70,PM-Scl,Jo-1, centromery A i B, ds. DNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA-M2, PCNA, Mi-2alfa, Mi-2beta, Ku, Sp 100, PML, PM-Scl 100, Pm-Scl 75, RP11, RP 155, gp210, DFS 70. IB | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Zestaw oznaczający: AMA-M2, M2-3E, ryb. białko P, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 IB | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ad. 12 | Rekombinowane antygeny: VisE Borrelia burgdorferi, flagelina (p41), BmpA (p39), dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ad. 13 | antygeny: rekombinowane: VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, p 83, p41, p39, OspC, p58, p21, p20, p19, p18 oraz lipidy charakterystyczne, dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IIF - metoda immunofluorescencji pośredniej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EL - metoda immunoenzymatyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IB - immunobloting |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WB - western blotting |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 24 m-ce dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zapewni/dostarczy sprzęt do wykonywania ww badań:

- analizator do wykonywania testów ELISA

- mikroskop do oceny preparatów immunologicznych

- 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem MS Office, wersja BOX lub MOLP

- drukarka

- czytnik

- płuczka automatyczna ELISA

- skaner

- sprzęt do inkubacji testów typu immunoblot/Westernblot

- chłodziarkę do przechowywania odczynników o poj. ok. 340lit z zamrażarką o poj. ok 90 litr

- zapewni bezpłatny udział w międzylaboratoryjnej kontroli jakości dla powyższych analiz z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w roku

Minimalne wymagania odnośnie analizatora i mikroskopu:

1) Analizator do testów ELISA:

- możliwość wykonywania różnych testów podczas jednej inkubacji
- całkowicie zautomatyzowany proces od momentu załadowania próbek do uzyskania wyników
- identyfikacja próbek i odczynników przy użyciu kodów kreskowych
- zakres pomiarowy nie mniejszy niż 400 - 700 nm
- zakres temperatur inkubacji co najmniej 20 - 40 stopni C
- alarm niskiego poziomu cieczy
- możliwość otrzymywania wyników zarówno jakościowych jak i ilościowych
- program umożliwiający prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości
- system operacyjny Windows XP
- analizy wykonywane zgodnie z dyrektywą 98/78 EG

2) Mikroskop

- źródło światła UV:  lampa diodowa typu LED, długość fali 460 - 490 nm, żywotność źródła światła nie mniejsza niż 40 000 h
- źródło światła przechodzącego: lampa halogenowa, żywotność nie krótsza niż 1000 h
- mikroskop wyposażony dodatkowo w kamerę umożliwiającą wykonywanie, zapisywanie i przekazywanie zdjęć preparatów IIF

Pozostałe wymagania:

- zapewni własnym staraniem i kosztem możliwość przekazywania zleceń i wyników badań z/do sieci informatycznej Szpitala (w czasie do 21 dni od podpisania umowy). Dotyczy to: skanera - odczyt testów paskowych, czytnika i analizatora - odczyt testów ELISA

- dokona bezpłatnej instalacji urządzeń wraz z niezbędnymi przyłączami - zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy

- udzieli gwarancji na przekazany sprzęt na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt oferenta); czas reakcji serwisu – do 48 h

- dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;  2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015

- wymieni wadliwe urządzenia na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu

- zapewni demontaż i odbiór urządzeń w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy

- zapewni nieodpłatne przeszkolenie osób wskazanych przez kierownika zakładu

- dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim,

- zapewni ważność odczynników po dostarczeniu do laboratorium – nie krócej niż 3 miesiące

Miejscowość …………………………. data …………………………………