Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XVII

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 17 Pakiet nr 5 Czy zamawiający dopuści w Poz. 1 Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem, łyżeczki z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą, łyżeczki z możliwością wykonania biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1800 mm i 2300 mm maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; zapakowane w sterylne pakiety. Sterylizowane metodą ETO Odpowiedź: Tak. Poz. 2 Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno kształt owalny ; szerokość pętli 10 mm; 15 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Odpowiedź: Tak. Poz. 3 Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny, średnica pętli 10 mm;15mm,24mm pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. Odpowiedź: Tak. Poz. 4 Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa do polipektomii; jednorazowego użytku; średnica pętli 10 mm, 15 mm; 24 mm, 36 średnica drutu 0,47 mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu max. 2,3 mm; dostarczane w sterylnych pakietach; Odpowiedź: Tak. Pakiet 16 Czy zamawiający dopuści ustniki jałowe, pakowane pojedynczo, jednorazowe do wykonywania badań endoskopowych- gastroskopia. Odpowiedź: Tak. Pakiet 17 Czy zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestawy do ligacji żylaków przełyku. długość 1900 mm, śr. 9,8 mm do kanału endoskopu 11,0-14,0 mm Prosty w obsłudze, o szerokim kącie widzenia z oznakowaniem przedostatniej podwiązki w zestawie i możliwością przerwania procesu zakładania, do pewnego momentu po jego uruchomieniu. Zestawy jednorazowe. W zestawie 4 gumek. Odpowiedź: Nie. Poz. 2 Zestawy do ligacji żylaków przełyku. długość 1900 mm, śr. 9,8 mm do kanału endoskopu 11,0-14,0 mm Prosty w obsłudze, o szerokim kącie widzenia z oznakowaniem przedostatniej podwiązki w zestawie i możliwością przerwania procesu zakładania, do pewnego momentu po jego uruchomieniu. Zestawy jednorazowe. W zestawie 6 gumek. Odpowiedź: Nie. Poz. 1 Zestawy do ligacji żylaków przełyku. długość 1900 mm, śr. 9,8 mm do kanału endoskopu 11,0-14,0 mm Prosty w obsłudze, o szerokim kącie widzenia z oznakowaniem przedostatniej podwiązki w zestawie i możliwością przerwania procesu zakładania, do pewnego momentu po jego uruchomieniu. Zestawy jednorazowe. W zestawie 7 gumek. Odpowiedź: Nie. Pakiet 23 Czy zamawiający dopuści igła do ostrzykiwań jednorazowa kolonoskopowa - sterylna, ostra, pasująca z powszechnie stosowanymi strzykawkami, min. długość 230 cm, do kanału roboczego 3,7 mm, średnica igły 0,7 mm Odpowiedź: Tak. Pakiet 41 Czy zamawiający dopuści w Poz. 1 Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 9 mm, 12 mm, 15 mm;długość narzędzia 2000 mm, maksymalna pojemność 2,2 ml. Pozostałe parametry zgodne z SWIZ Odpowiedź: Tak. Poz. 2 Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 15 mm, 18 mm, 21 mm. długość narzędzia 1900 mm, maksymalna pojemność 5,6 ml. Pozostałe parametry zgodne z SWIZ Odpowiedź: Tak. Pakiet 45 Czy zamawiający dopuści w Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20 mm-30 mm. Nosek o długości 0-2-5 mm zwężany. Długość narzędzia 2000 mm , kompatybilny z prowadnikiem 0,035´´, do kanału roboczego 2,8 mm. Posiada znaczniki widoczne w obrazie Rtg. Odpowiedź: Tak.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel