Poznań dnia: 2021-06-01

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Inkubatory” – znak sprawy SZW/DZP/23/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ:

Pytanie 1, Pytanie dotyczące SWZ Czy Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi z możliwością dostarczenia opcji serwisowych zalecanych przez wytwórcę sprzętu, a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności, mając na uwadze odpowiedzialność Zamawiającego związane możliwością zaistnienia incydentów medycznych, wywołanych nieprawidłowym przeprowadzeniem usługi serwisowej ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie 2, Pytanie dotyczące SWZ Czy z celu ostrożności i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, a także wysokiego standardu wykonanej usługi będzie wymagać od Wykonawców nie będących autoryzowanym serwisem wytwórcy następujących dokumentów: " instrukcji serwisowych wytwórcy " procedury i wykonywane czynności określone przez wytwórcę " umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia " umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia " dokumenty potwierdzające kwalifikacje " doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i model urządzenia medycznego objętego umową ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, tj. Pracownik serwisu realizujący umowę musi posiadać na dzień podpisania umowy ważny certyfikat uprawniający do wykonania przedmiotu zamówienia oraz Wykonawca musi posiadać legalne oprogramowanie serwisowe, a na dzień podpisania umowy przedstawi dokument potwierdzający prawo dysponowania oprogramowaniem oraz narzędzia. Pytanie 3, Pytanie dotyczące SWZ Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych ? Niniejsze zapytanie ma na celu przeciwdziałanie szkodliwym dla Zamawiającego praktykom, polegającym na stosowaniu w ramach przeglądów i napraw urządzeń zamiennych używanych lub regenerowanych. Na rynku urządzeń medycznych nie jest tajemnicą, że używane urządzenia są skupowane przez niektórych uczestników rynku, a następnie regenerowane celem ich powtórnego wykorzystania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i fabrycznie nowych części zamiennych. Pytanie 4, Pytanie dotyczące SWZ Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądu inkubatora zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku przeglądowego licznego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą ? Description; co 12 miesięcy od daty instalacji; co 24 miesiące od daty instalacji; co 36 miesięcy od daty instalacji. Czujnik tlenowy O2; ü; ü; ü. Filter cylinder servo2; ü; ü; ü. Akumulator inkubatora; ü; ü. Silnik wentylatora; ü. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wykonania przeglądu inkubatora zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku przeglądowego liczonego od daty instalacji, zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Pytanie 5, Prosimy Zamawiającego o skrócenie okresu gwarancji na wymienione części z 24 miesięcy na 12 miesięcy, ponieważ producent części daje gwarancje 12 miesięcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 6, Pytanie dotyczące Wzoru Umowy Wskazujemy, iż wskazana wysokość kar w projekcie umowy jest rażąco wygórowana, istotnie odbiegająca od standardowo stosowanych na rynku ka w przypadku zwłoki. Dlatego proponujemy następującą zmianę i obniżenie wysokości kar umownych wskazanych w §9 zgodnie z standardami rynkowymi w następujący sposób: za opóźnienia w wykonaniu planowanego przeglądu z 0,5% na 0,2%. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 7, Pytanie dotyczące Wzoru Umowy W przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach bhp jest kluczowa. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do postanowień wzoru umowy postanowienia z odpowiednim obowiązkiem Zamawiającego w tym zakresie: " Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwe warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym: a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe; b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi, c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy)" ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 8, Pytanie dotyczące Wzoru Umowy Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzenia systemu operacyjnego, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie i wskazanie w § 3 ust. 1 pkt 1 z wzorem umowy do zapytania ofertowego odniesienia do "najnowszych" zaleceń producenta i "najbardziej aktualnej" instrukcji czyli wprowadzenie poniższych zmian: 1. "Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy zobowiązuje się: 1) wykonywać przeglądy okresowe sprzętu objętego Umową zgodnie z właściwościami danego Sprzętu, najbardziej aktualnymi obwiązującymi instrukcjami, najnowszymi zaleceniami producenta, standardami, normami oraz interwałach czasowych określonych przez Zamawiającego w SWZ lub przez producenta sprzętu lub w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Przy czym celem uniknięcie wątpliwości Strony przyjmują, iż przeglądy okresowe muszą zapewnić nieprzerwaną możliwość korzystania ze Sprzętu (ciągłość przeglądów). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 9, Pytanie dotyczące Wzoru Umowy Jak rozumiemy zgodnie z § 7 wzoru umowy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości części zamiennych i dotyczącą "wad tkwiących w produkcie/usłudze". Wykonawca jako gwarant nie powinien jednocześnie odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi gdyż Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko (zwłaszcza, że Zamawiający dopuszcza wykonywanie napraw u innego dostawcy). Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy). Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy i modyfikację projektowanych postanowień umowy przez dodanie do § 7 wzoru umowy do zapytania ofertowego następującego postanowienia: "Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z: a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową; b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; c) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.), e) normalnego zużycia rzeczy." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 10, Pytanie dotyczące Wzoru Umowy Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w stosunku do takich aparatów w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres gwarancji, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje wykreślenie z postanowień z wzorem umowy odniesień do rękojmi i wskazanie, że uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone. Wykonawca wskazuje, że uwzględnienie rękojmi przy jednoczesnym zobowiązaniu gwarancyjnym stanowi dodatkowe obciążenie i ryzyko Wykonawcy, które musi być uwzględniane w cenie za sprzęt. Jednocześnie, wyłączenie rękojmi przy zapewnieniu Zamawiającemu uprawnień gwarancyjnych na zasadach określonych umową, nie pozostawia Zamawiającego bez należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. W związku z tym, Wykonawca proponuje usunięcie odniesień do rękojmi z § 7 ust. 5 z wzorem umowy oraz jego zmianę w następujący sposób: "Strony zgodnie wyłączają rękojmię za wady urządzeń dostarczanych na podstawie umowy." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 11, Pytanie dotyczące Wzoru Umowy Skorzystanie z uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w §9 ust.6 na koszt Wykonawcy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest jednocześnie powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej, a tak będzie w praktyce. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego umownego prawa i niezależnych praw do naliczenia kary umownej w tej samej sytuacji, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy. Dlatego proponujemy, aby przed skorzystaniem z tego uprawnienia, Zamawiający miał obowiązek wezwać Wykonawcę do usunięcia naruszeń umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. " 6. W przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu przeglądu lub naprawy przekroczy 3 dni, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu serwisowi po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy lub usunięcia naruszeń w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 3 dni. W przypadku, o którym mowa powyżej niezależnie od kar umownych pokryje różnicę w kosztach pomiędzy wartościami wynikającymi z Umowy a faktycznymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego (wykonanie zastępcze)." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 12, Pytanie dotyczące Wzoru Umowy Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego rozwiązania umowy i prawo do naliczenia kary umownej z tym związanej, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Dlatego proponujemy, aby przed rozwiązanie umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający miał obowiązek wezwać Wykonawcę do usunięcia tych przyczyn z zagrożeniem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Proponujemy zatem zmianę §8 ust. 6 wzoru umowy o następującej treści: "Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji Umowy lub nie dotrzymuje terminów wynikających z zaleceń producenta Sprzętu lub jeżeli wykonuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z zapisami Umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy lub usunięcia naruszeń w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w §9 ust.1." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 13, Pytanie dotyczące Wzoru Umowy W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez Wykonawcę do danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejma prośba o informację czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy ? Jeśli tak, prośba o przekazanie wzoru tej umowy lub informację czy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jeśli to się okaże konieczne, będzie mógł zaproponować standardowy wzór umowy o potwierdzeniu przetwarzania danych osobowych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przychyla się do powyższego w związku z czym przekazuje projekt umowy RODO, który stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy, który Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na Platformie on-line.

Pytanie 14, dot. projektu umowy, Pakiet części 2 §3 pkt. 8 Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający wymaga wykonania naprawy w terminie 3 dni od momentu akceptacji oferty wraz z wymianą części zamiennych. Z uwagi na fakt iż od momentu diagnostyki do otrzymania części zamiennych od producenta mijają 4-5 dni robocze. Bardzo prosimy o wydłużenie terminu wykonania naprawy z wymianą części zamiennych do 6 dni roboczych od momentu akceptacji zlecenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 15, dot. projektu umowy, Pakiet części 2, §7 pkt 1.1) Z uwagi na fakt iż Producent zapewnia 12 miesięczny okres gwarancji na wymienione części prosimy o wyrażenie zgody na Zmianę przez Zamawiającego gwarancji na wymienione części z 24 na 12 miesięcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie zamówienia (nr 5) nr 2021/BZP 00068604/01 z dnia 31.05.2021 r. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą projektu umowy sprzed modyfikacji z dnia 01.06.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki