Zał. nr 2 do zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6

Przedmiotem dostawy jest analizator widma z wbudowaną funkcją analizatora widma SA, analizatora czasu rzeczywistego RTSA i analizatora wektorowego VNA

| Parametr/cecha | Wartość wymagana |
| --- | --- |
| Zakres częstotliwości pracy | analizator widma 9 kHz – min 3.2 GHz analizator wektorowy 100 kHz – min 3.2 GHz |
| Szerokość okna w trybie RTSA | min 40MHz |
| Wbudowana funkcjonalność | - analizator widma w czasie rzeczywistym - analizator wektorowy - wbudowany generator śledzący (tracking generator) - wbudowany przedwzmacniacz o wzmocnieniu min 20 dB - wyświetlanie spektrogramu, wykresu wodospadowego, mocy w czasie; |
| Impedancja wejścia / wyjścia sygnałowego, typ złącza | impedancja: 50 typ złącze: N/f |
| Dokładność podstawy czasu : | nie gorsza niż 1ppm |
| Zakres ustawiania czasu przemiatania: | min. od 1 ms do 4 000 s dla SPAN >10 MHz min. od 1 s do 6 000 s dla Zero SPAN |
| Zakres ustawiania filtrów RBW (-3 dB) | Od maks. 1 Hz do min. 10 MHz w sekwencji 1/3/5 |
| Zakres ustawiania filtrów Video | Od maks. 1 Hz do min. 10 MHz w sekwencji 1/3/5 |
| Wbudowane tryby wyzwalania | free run, external 1, external 2, video |
| Minimalny czas trwania sygnału dla 100% POI | nie więcej niż 8 mikrosekund |
| Wbudowany generator referencyjny | o standardowej dokładności < 0.1 ppm stabilności temperaturowej < 0.005 ppm stabilności czasowej < 0.03ppm / rok |
| Średni wyświetlany poziom szumów z przedwzmacniaczem: | Nie gorszy niż – 160dBm |
| Dokładność pomiaru poziomu sygnału | nie większa niż 1dB |
| Mierzone parametry wektorowe: | co najmniej S11 S21 DFT (dystans do uszkodzenia) |
| Poziom sygnału wejściowego RF | min +30dBm i 50VDC |
| Liczba krzywych wyświetlanych jednocześnie | Min. 6 krzywych |
| Wbudowane detektory krzywej | normal, pos-peak, neg-peak, sample, RMS average, voltage average, and quasi-peak |
| Wbudowane funkcje dla ścieżek | clear write, max hold, min hold, average, view, blank; |
| Jednostki skali | dBm, dBmV, dBμV, nV, μV, mV, V, nW, μW, mW, W |
| Wbudowana pamięć | nie mniejszej niż 500MB |
| Poziom regulacji poziomu sygnału dla generatora śledzącego (tarckig generator) | min w zakresie -40dBm do 0 dBm z krokiem max 1dB |
| Interfejsy | USB, LAN, HDMI |
| Ekran | Wyświetlacz dotykowy o przekątnej co najmniej 10 cali i rozdzielczości min. 1024x600 px, min 24 bit kolor |
| Napięcie zasilania | min 100V do 240V AC |
| Częstotliwość sieci zasilającej | min 40 60 Hz |
| Spełnienie wymagań dyrektyw UE | EMC Directive 2014/30/EU, |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy, gwarancja producenta |
| Instrukcja | W języku min. angielskim na nośniku elektronicznym lub dostępna na stronie internetowej producenta / przedstawiciela handlowego |
| Rozbudowa | Możliwość dokupienia opcji do badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMI) zawierającej filtry 200 Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz oraz detektorów : quasiszczytowy i średni (zgodne z CISPR) Możliwość dokupienia opcji do badań modulacji wektorowych FSK MSK PSK QAM ASK |