OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1.

Tarcza Boehme’go + proszek

Tarcza Boehme’go zgodna z normami EN 1338:2004 ; EN 1339 ; 1340 ; 13892-3 ; EN 14157 lub równoważnymi

Urządzenie składa się z:

- tarczy żeliwnej: średnica 750 mm; 30 obr./min.; obszar testu: 200 mm;

- panelu kontrolnego z cyfrowym licznikiem obrotów z funkcją automatycznego zatrzymywania po zadanej ilości obrotów;

- uchwytu do próbek;

- regulowany obciążnik do zadawania na próbkę obciążenia normowego 294 N +/- 3 N.

Zasilanie: 230V 50Hz I PH 800W

Wymiary: max. 1600x1200x(wys.)9000mm

Waga: do 300 kg

Gwarancja: min. 12 miesięcy

+ Proszek ścierny do Tarczy Boehme’go (25 kg)

Zadanie 2.

Piec rurowy.

1.Piec rurowy jednostrefowy, poziomy

2.Temperatura maksymalna pieca 1100 °C

3.Temperatura maksymalna pracy 1100°C

4.Piec zbudowany jest w oparciu o moduły grzewczo-izolacyjne WMI,

5.Średnica komory grzejnej 100-105 mm

6.Wymiary gabarytowe urządzenia:

Szerokość od 880do994

Wysokość:  od 505 do 568

Długość: od 340 do 497

7.Materiał elementów grzejnych Kanthal lub zbudowany z elementów grzejnych
z Fe-Cr-Al, zapewniających szybkie nagrzewanie pieca i izolacji z włókna ceramicznego

8. Długość strefy grzania 708 mm - 800 mm

9. Długość strefy stałej temperatury 200-267 mm

10.Ilość stref grzejnych 1

11.Ilość termopar sterujących 1

12.Termopara typ K

13.Programator temperatury PID z możliwością zaprogramowania wieloetapowej krzywej wygrzewania

14.Dokładność nastawy temperatury, co 1°C

15.Obudowa: stal nierdzewna fakturowana lub obudowa wykonana z blachy
stalowej, pokrytej epoksydową powłoką malowaną proszkowo

16.Moc układu grzejnego 3,2-3,5 kW

17.Napięcie zasilania 230V

18.Masa urządzenia ~ 48kg-67 kg

19. Zamawiający wymaga montażu i szkolenia

20.Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na okres naprawy