Znak sprawy: KA-2/037/2021

Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Tomograf komputerowy

Parametry techniczne produktu:

- maksymalne napięcie lampy min. 220 kV,

- maksymalna moc wyjściowa min. 300 W,

- zakres pomiarowy: max. średnica detalu min. 200 mm, max. wysokość min. 400 mm,

- maksymalna waga detalu przy pomiarach metrologicznych (objętych podaną poniżej specyfikacją wg VDI 2630) min. 10 kg,

- rozdzielczość detektora min. 1024 x 1024 pixeli.

Parametry funkcjonalne:

- system z lampą typu otwartego, umożliwiającą penetrację próbek o niskiej i wysokiej gęstości (np. materiały polimerowe, stopy metali lekkich, ceramika, stopy tytanu, stal).

- urządzenie musi posiadać dwie niezależne jednostki obliczeniowe z których jedna służyć ma do akwizycji danych, natomiast druga ma umożliwiać wizualizację, rekonstrukcję danych oraz analizę wyników,

- jednostka  do wizualizacji i rekonstrukcji danych, pamięć min. 384 GB, min. 2 karty graficzne przyspieszające rekonstrukcje, urządzenie do wizualizacji min. 42 cale,

- oprogramowanie do akwizycji i rekonstrukcji (automatyczna kalibracja, korekcja BHC, redukcja artefaktów, optymalizacja skanów z błędem dryftu temperaturowego [niekonieczna dla  tomografów wyposażonych w układ stabilizacji temperatury w komorze próbki], automatyczna rekonstrukcja skanów złożonych [niekonieczna dla tomografów wyposażonych w funkcję skanowania heliakalnego, pod warunkiem że skany wykonane z wykorzystaniem tej funkcji są rekonstruowane w sposób automatyczny]),

- oprogramowanie umożliwiające dla zmierzonych detali ocenę odchyłek zdefiniowanych w normie ISO 1101:2017, ocenę porowatości oraz innych defektów wewnętrznych detalu, oraz eksport zmierzonych chmur punktów w formacie xyz lub asc/asci,

- wraz z maszyną musi zostać dostarczony co najmniej 1 wzorzec do kalibracji wielkości voxela, dostarczony wzorzec/wzorce muszą być certyfikowane przez akredytowane laboratorium,

- system musi posiadać specyfikację metrologiczną, zgodną z instrukcją VDI 2630 (lub inną równoważną normą/wytycznymi ISO lub ASME odnoszącymi się do parametrów metrologicznych tomografów komputerowych) i charakteryzować się parametrem SD MPE (lub innym równoważnym parametrem określającym błąd pomiaru długości zdefiniowanej jako odległość między dwoma sferami) dla pomiaru długości nie gorszym niż 6 + L/50 µm (spełnienie tej specyfikacji będzie sprawdzane w trakcie odbioru urządzenia, opis sposobu odbioru znajduje się w punkcie 2 niniejszego dokumentu),

- urządzenie musi posiadać na swoich drzwiach szybę umożliwiającą obserwację wnętrza maszyny, zapewniającą jednocześnie pełną ochronę przed promieniowaniem, lub zestaw kamer umieszczonych we wnętrzu przestrzeni pomiarowej urządzenia oraz monitor na zewnątrz urządzenia, służący do obserwacji wnętrza maszyny w trakcie pomiarów,

- komora urządzenia musi zapewniać pełną ochronę radiacyjną. Dopuszczalna dawka promieniowania wydobywająca się z komory to <1.0 microS/h mierzone 10 cm od ściany skanera.

Inne wymagania:

- urządzenie fabrycznie nowe,

- z uwagi na uwarunkowania lokalowe Zamawiającego urządzenie nie może ważyć więcej niż 8000 kg (8 ton),

- instruktaż w zakresie eksploatacji sprzętu i korzystania z jego funkcji i oprogramowania przeprowadzany w języku polskim – min. 5 dni,

- dokumentacja w języku polskim pozwalająca na samodzielną obsługę urządzenia (m.in. schemat urządzenia, zasady użytkowania, wykonywania pomiarów, wymiany podstawowych elementów, postępowania w przypadku błędów, awarii),

- tomograf komputerowy będący przedmiotem tego zamówienia będzie wykorzystywany zarówno do badań naukowych jak i działalności komercyjnej Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej.

Okres gwarancji: min. 3 lata

Parametr SD MPE określający maksymalne dopuszczalne błędy dla pomiaru długości realizowanego z zastosowaniem odbieranego tomografu musi być nie gorszy niż 6 + L/50 µm.

Sposób odbioru tomografu komputerowego:

Do 5 dni po zainstalowaniu tomografu komputerowego na Politechnice Krakowskiej przeprowadzone zostaną pomiary zgodne z wytycznymi zawartymi w zaleceniach VDI/VDE 2630. Wybrany przez pracowników LMW wzorzec długości umożliwiający zmierzenie pięciu długości wzdłuż jednego kierunku zostanie zmierzony w 7 różnych kierunkach (dopuszczalne jest wykorzystanie wzorców wykorzystywanych do weryfikacji dokładności pomiaru przez producenta). W każdym z tych kierunków zmierzone zostanie trzykrotnie pięć długości. Najkrótsza z nich ma być nie większa niż 30 mm, a najdłuższa nie mniejsza niż 100 mm. Wynik pomiaru zostanie obliczony dla każdego z powtórzeń jako:

SD = Lka – Lkr, gdzie Lka to wartość odległości pomiędzy środkami kul zmierzona na wzorcu kulowym, a Lkr to wartość poprawna odczytana ze świadectwa wzorcowania mierzonego wzorca kulowego.

Opisane powyżej pomiary zostaną wykonane dla 2 znacznie różnych powiększeń (ustalonych przez pracowników LMW), oba powiększenia zostaną dobrane w taki sposób aby pomiary we wszystkich 7 kierunkach nie wymagały dodatkowych ruchów osi x, y ani z tomografu komputerowego (dozwolony jedynie obrót stolika obrotowego tomografu).

Dla każdego wykonanego pomiaru sprawdzone zostanie czy SD ≤ SD MPE. Aby odbiór tomografu zakończył się wynikiem pozytywnym, nierówność ta musi być spełniona dla przynajmniej 30 z 35 mierzonych długości (uznaje się, że nierówność jest spełniona, gdy spełniają ją wyniki pomiarów uzyskane we wszystkich 3ch powtórzeniach pomiaru danej długości, w zadanym kierunku) przy czym dla długości, dla których nierówność nie jest spełniona, tylko dla jednego z trzech powtórzeń pomiaru długości może zachodzić SD > SD MPE. Warunek ten sprawdza się osobno dla pomiarów realizowanych przy różnych powiększeniach. Aby odbiór tomografu zakończył się wynikiem pozytywnym, warunek ten musi być spełniony dla obu powiększeń.

Pomiary mają odbywać się w pomieszczeniu zapewniającym stabilność temperatury w przedziale 20±1 °C.

Opracowanie wyników:

Z pomiarów wygenerować siatkę trójkątów lub reprezentację punktową powierzchni zewnętrznej wzorca.

Odległości wyznaczane są pomiędzy środkami sfer .

W przypadku pomiaru sfer wyznaczyć je w następujący sposób:

- sfery wyznaczyć metodą najmniejszych kwadratów z górnych półkul,

- jeżeli wynikiem jest siatka trójkątów sfery wyznaczane są bez żadnych filtrów,

- w przypadku punktowej reprezentacji powierzchni dozwolone jest wykorzystanie filtra +/- 3 sigma,

- żadne dodatkowe działania na punktach czy powierzchni nie są dozwolone.

Dla każdego pomiaru wyznaczyć wartość SD zgodnie z wytycznymi podanymi powyżej. Wyniki przedstawić w tabeli, dla każdego pomiaru dodając wiersz tabeli w postaci:

| Oznaczenie | Wartość zmierzona, mm | Wartość poprawna, mm | SD, µm | SD MPE, µm | OK/NOK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oznaczenie w formie K_L_nr, gdzie K to określenie mierzonego kierunku, L to mierzona długość podana w mm, a nr to numer kolejnego powtórzenia.

Wartość SD MPE wyliczyć dla mierzonej długości ze wzoru SD MPE(L) = 6 + L/50 µm, gdzie L to mierzona długość podana w mm.

W polu OK/NOK wpisać OK gdy SD ≤ SD MPE lub NOK gdy SD > SD MPE.