WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/8/21/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 08.07.2021r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :

” Dostawa  sprzętu,  narzędzi i akcesoriów medycznych do zabiegów laparoskopowych - 8 pakietów”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 4 poz. 22 , ponieważ pozwoli to Wykonawcy na przedstawienie konkurencyjnej oferty dotyczących pozostałych narzędzi . Natomiast  pozycja 22 ogranicza Wykonawcę do przystąpienia w postępowaniu.

Lub / Czy Zamawiający może przedstawić zdjęcie poglądowe wymaganych kleszczyków biopsyjnych ?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 poz. 24-28 Druty Kirschnera o długości 210 mm ? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 poz. 24-28 Druty Kirschnera o długości 310 mm ? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 4 – Narzędzia chirurgiczne

4. Lp.8 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 140 mm. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

5. Lp.12 Prosimy o dopuszczenie mikronożyczek o dl. 115 mm. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

6. Lp.13 Prosimy o dopuszczenie pincety o dł. 145 mm. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

7. Lp.17 i 18 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania kleszczyków z ząbkami czy bez ząbków. Odpowiedzi Zamawiającego: Kleszcze bez ząbków

8. Lp.22 Prosimy o  wydzielenie niniejszej pozycji  i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Wzór umowy:

9. Paragraf  2, pkt. 4 Termin dostarczenia kolejnych zamówionych partii towaru.

Prosimy o  wydłużenie z 5 dni do 35 terminu dostawy od chwili złożenia zlecenia, ponieważ posiadamy w ofercie 40.000 różnych wzorów narzędzi i ustanowienie dla nich magazynu jest bardzo kosztowne.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny , a także  z sytuacją epidemiczną związaną z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa  COVID 19 oraz  wejściem w życie  nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i  dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych  w całej Unii Europejskiej. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. A), D):

- Strony ustalają następujące kary umowne:

A) W wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca

- Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w tym obowiązku terminowej dostawy (także związanej z procedurą reklamacji wadliwego towaru) w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w wykonaniu/ reklamowanej części dostawy.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w  § 7  ust. 3 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

13. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści do postepowanie najnowszy system napędów ortopedycznych Stryker S8 jako równoważny do wymaganego w parametrach SWZ w punktach od 1-16, uwzględniając propozycje dostarczenia osobnego napędu do ostrzy oscylacyjnych wykorzystywanych w dużych zabiegach (zamiast nasadki oscylacyjnej)co wiąże się dodatkowym napędem dla szpitala i brakiem obciążenia wiertarki ortopedycznej (zmiana obrotów na oscylacje ).

System posiadający najwyższą klasa ochronna obudowy wiertarki/piły IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C

Parametry techniczne:

*Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C

*Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji

*Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych

*Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)

*Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja

*Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski)

*Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie

*Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego

*Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek

*Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi: 0 - 1500obr/min

*Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi): 0 - 300 obr/min

*Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi -3.6 Nm

*Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania -18.0 Nm

*Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy

*Napęd niewymagający konserwacji i smarowania

*Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem

*Kaniulacja wzdłuż osi napędu : 4.25 mm

*Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi

*Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi

*Kompatybilność z akumulatorami: Li-Ion, NiMH, NiCd

*Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy

*Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9V

*Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris

*Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C

*Waga napędu-0.58kg

*Współpraca z min. 25 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną uwzględniając nasadki wymagane przez Zamawiającego.

a)inasadka Jacobs o zakresie pracy od 0-6.35mm z kluczykiem.

b) Nasadki Kirchnera w 2 zakresach pracy:

*0.7-1.8 mm

*2.0-3.2 mm

c) nasadke typu mikropiła oscylacyjna o częstotliwości cykli od

0:30 000 cykli /min i wychyleniu kątowym 5 stopni

d) Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenia osobnego napędu do ostrzy oscylacyjnych (zamiast nasadki oscylacyjnej)co wiąże się dodatkowym napędem dla szpitala i brakiem obciążenia wiertarki ortopedycznej (zmiana obrotów na oscylacje )

Parametry proponowanej Piły oscylacyjnej:

Piła ortopedyczna oscylacyjna z dwoma prędkościami oscylacji

Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych

Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)

Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego

Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min

Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem

Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5°

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

– dotyczy wzoru umowy Par. 2 ust. 4 (Pakiet nr 3)

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy w dniach roboczych oraz wyrazi zgodę na modyfikację zapisu wzoru umowy Par. 2 ust. 4 na następujący ? 4.Termin dostarczenia kolejnych zamówionych partii towaru w Pakietach 1-4 wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych od chwili złożenia zlecenia ich dostawy przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

– dotyczy wzoru umowy Par. 2 ust. 7 oraz Par. 5 ust. 4 (Pakiet nr 3)

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu wzoru umowy Par. 2 ust. 7 na następujący oraz ujednolici zapis z Par. 5 ust. 4 ? 7. W przypadku zgłoszenia wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest obowiązany wymienić wadliwe przedmioty umowy na wolne od wad nie później niż w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacji (drogą pisemną, telefoniczną, faxową, elektroniczną) tj. w terminie 3 dni roboczych od chwili stwierdzenia wady przy dostawie towaru lub w terminie 3 dni roboczych od chwili stwierdzenia wady w późniejszym czasie o ile nastąpiło to w okresie gwarancji towaru. Przy dostarczeniu towaru wolnego od wad procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie do SWZ:

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w związku z wymogiem przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą stosuje art. 107 ust. 2 i 4 nowej ustawy PZP. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak, jednakże Zamawiający wskazał w zapisach SWZ jakie dokumenty i oświadczenia należą do przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 13.07.2021r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/