Kraków dnia: 2021-08-23

**Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego**

**SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych**

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Pismo: **SZP.271.601/1/2021**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**”– znak sprawy **ZP/1/2021.**

1. Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

**PYTANIE nr 1**

Dotyczy Lampa operacyjna dwuczaszowa:

1. Czy Zamawiający dopuści lampe operacyjną z regulacją temperatury barwowej w 3 krokach w zakresie 3700/4400/5100 K? Nadmieniamy, iż jest to parametr lepszy od wymaganego w SWZ, gdyż pozwala na regulację temperatury barwowej oświetlenia w znacznie szerszym i bardziej użytecznym dla operatora zakresie.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z średnicą pola oświetlanego dla czaszy pomocniczej D10=33 cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

Dotyczy Lampa operacyjna jednoczaszowa:

1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją temperatury barwowej w 3 krokach w zakresie 3700/4400/5100 K? Nadmieniamy, iż jest to parametr lepszy od wymaganego w SWZ, gdyż pozwala na regulację temperatury barwowej oświetlenia w znacznie szerszym i bardziej użytecznym dla operatora zakresie.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

**PYTANIE nr 2**

1. Czy Zamawiający dopuści lampy o czaszach w kształcie prostokątnym o wymiarach 68,5 cm x 63 cm?

**Odpowiedź: Nie dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści lampę jednoczaszową z czaszą o współczynniku zakłócenia przepływu laminarnego 27%, (przy standardowej wielkości wg. normy 37,5%). Nadmienić należy, że lampy te przeznaczone są na stanowiska resuscytacyjno – zabiegowe, na których nie ma przepływu laminarnego.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

**PYTANIE nr 3**

1. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści jako formę komunikacji w ramach prowadzenia inwestycji i procesu projektowania, komunikację przez platformę CDE zorganizowaną przez wykonawcę Inwestycji? Platforma CDE znacznie ułatwia proces uzgodnień projektowych, dystrybucji dokumentacji projektowej i kontraktowej i bieżącego korzystania z dokumentacji aktualnej i archiwalnej, co wpływa na zwiększenie efektywności wszystkich uczestników procesu projektowego i inwestycyjnego. Ponadto w sytuacji pandemii, zastosowanie digitalizacji dokumentacji i procesów zarządzania informacją umożliwia sprawne prowadzenie procesu inwestycyjnego, przy ograniczeniu fizycznego kontaktu pomiędzy uczestnikami procesu do niezbędnego minimum.

**Odpowiedź: Nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 4**

1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 28.07.2021 pytanie nr 2 pkt 3, 4, 5 oraz pytanie nr 4 pkt 1, 2, 3 prosimy Zamawiającego o informacje w jakiej ilości należy uwzględnić w wycenie panele medyczne?

**Odpowiedź: Jeden panel w każdym pomieszczeniu.**

**Zatwierdził:**

**Z-ca Dyrektora ds. Finansowych**

**mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz**