Znak sprawy : KA-2/068/2021

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PARAMETRÓW skaningowego mikroskopu elektronowego z komplementarnym systemem do identyfikacji mikroobszarów

Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy - wymagane parametrach

- Mikroskop musi być wysokorozdzielczym instrumentem najnowszej generacji wyposażonym w działo elektronowe z termiczną emisją polową (emiter Schottky'ego);

- Wymagana rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych (SE) na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej:

  - przy napięciu przyspieszającym 15 kV nie może być gorsza niż 0,6 nm;

  - przy napięciu przyspieszającym 1 kV, bez użycia trybu spowalniania wiązki elektronowej – nie może być gorsza niż 1,0 nm;

  - przy napięciu przyspieszającym 500V oraz aktywnym trybem spowalniania wiązki elektronowej - nie może być gorsza niż 0,9 nm;

  - przy napięciu przyspieszającym 15 kV pracując w trybie niskiej próżni – nie może być gorsza niż 1,3 nm;

- Wymagana szerokość pola widzenia preparatu, przy minimalnym powiększeniu elektronowym: co najmniej 3,0 mm; Powiększenie mikroskopowe (dla próbki umieszczonej w eucentrycznej odległości roboczej, na monitorze o przekątnej 24 cale) w zakresie minimum od 40 x - 1 000 000 x;

- Napięcie przyspieszające musi być regulowane w sposób ciągły, co najmniej w zakresie od 200 V do 30 kV;

- Mikroskop musi umożliwiać osiągnięcie ciśnienia w komorze preparatu w trybie niskiej próżni w zakresie od co najwyżej 10 Pa do co najmniej 480 Pa;

- Wymagana w pełni automatyczna procedura justowania kolumny elektronowej mikroskopu zapewniająca optymalne oświetlenie i niezmienność pola widzenia przy zmianach napięcia przyspieszającego, prądu oraz trybu pracy;

- System mikroskopu musi posiadać możliwość spowalniania wiązki elektronów padających na powierzchnię próbki do energii ≤ 20 eV poprzez przyłożenie potencjału elektrycznego do stolika;

- Maksymalny wymagany zakres prądu wiązki elektronowej od co najmniej 3 pA do 50 nA;

- Wymagana szybkość skanowania (czas postoju wiązki w punkcie) w zakresie od co najwyżej 30 ns/piksel do co najmniej 20 ms/piksel;

- Mikroskop musi być wyposażony co najmniej w następujące detektory:

- detektor elektronów wtórnych do pracy w trybie wysokiej próżni,

- detektor elektronów wtórnych w trybie niskiej próżni,

- detektor elektronów wstecznie rozproszonych z podziałem na minimum 3 sektory. Detektor musi być zamontowany na ruchomym, wsuwanym automatycznie ramieniu pozwalającym na umieszczenie detektora pod nabiegunnikiem. Wymagane sterowanie detektorem z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu. Detektor ten musi być zoptymalizowany do pracy z jednoczesnym wykorzystaniem spektrometrii EDS oraz w trybie niskiej próżni,

- 2 detektory wewnątrz soczewkowe (wewnątrz kolumnowe - in-lens) zapewniające precyzyjną detekcję elektronów wstecznie rozproszonych BSE, a także detekcję sygnału elektronów wtórnych SE. Detektory powinny być rozmieszczone na różnych wysokościach kolumny elektronowej, aby zapewnić podział zbieranego sygnału w zależności od kąta odchylenia elektronów,

- detektor elektronów przechodzących (STEM), wsuwany na automatycznym ramieniu i posiadający sektory umożliwiające obserwacje w polu jasnym (BF), polu ciemnym (DF). Wymagane jest aby sterowanie detektorem odbywało się z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu;

- Mikroskop musi posiadać możliwość jednoczesnego zbierania sygnałów z co najmniej 2 dowolnych detektorów, w tym możliwość uzyskania sygnału z 2 detektorów wewnątrz soczewkowych jednocześnie;

- Wymagana możliwość jednoczesnej obserwacji przynajmniej 3 „żywych” obrazów z różnych detektorów lub sektorów detektora na ekranie jednego monitora (np. dla celów porównawczych);

- Mikroskop musi być wyposażony w co najmniej 2 kolorowe monitory LCD o przekątnej nie mniejszej niż 24”;

- Mikroskop musi być wyposażony w kamerę IR-CCD do podglądu wnętrza komory;

- Mikroskop musi być wyposażony w kolorową kamerę do wstępnego obrazowania powierzchni preparatów umieszczonych na stoliku. Wymagane jest, aby kamera była zintegrowana z obszarem komory mikroskopu i charakteryzowała się rozdzielczością co najmniej 5 megapikseli. Uzyskane obrazy powinny być w sposób automatyczny przypisywane do współrzędnych stolika. Wymagana możliwość wykonania zdjęcia obejmującego pole widzenia preparatu w zakresie co najmniej 100 x 100mm lub większym;

- Mikroskop musi być wyposażony w precyzyjny stolik próbki zamontowany wewnątrz komory mikroskopu, zmotoryzowany w 5 osiach. Zakresy ruchu:

- w osi: X: minimum 110 mm ,

- w osi Y: minimum. 110 mm,

- w osi Z: minimum 65 mm,

- eucentryczny obrót wokół osi w zakresie 360° dla wszystkich położeń X, Y,

- pochył: minimalny zakres od -15° do +90°;

- Stolik preparatu powinien umożliwiać umieszczanie próbek lub akcesoriów o wadze ≥4kg i stabilną obserwację takich próbek z możliwością ruchu stolika co najmniej w osi X i Y;

- Stolik na preparaty powinien umożliwić w jednym czasie na umieszczenie próbek na minimum 15 stolikach aluminiowych o średnicy minimum 12 mm oraz minimum 9 siateczek TEM o średnicy 3 mm do obserwacji próbek w trybie prześwietleniowym;

- Wymagana obszerna komora preparatu -  szerokość komory nie mniejsza niż 300mm;

- Wymagane co najmniej 11 portów w komorze, w tym minimum 3 porty dedykowane do umieszczenia detektorów EDS pod kątem między 32° - 38° względem stolika próbki.

- Wymagane jest aby minimum 2 porty na detektory EDS znajdowały się pod kątem 180° względem siebie;

- Wymagany co najmniej jeden wielopozycyjny stolik preparatu, dający możliwość montażu co najmniej 14 próbek na standardowych stolikach SEM;

- System musi być wyposażony w automatyczny i całkowicie bezolejowy układ próżniowy;

- Główne oprogramowanie sterujące pracą mikroskopu musi zapewniać obserwację obrazów mikroskopowych, ich podstawową obróbkę, zapisywanie (wraz z zestawem parametrów) w formatach TIFF, BMP i JPEG z rozdzielczością maksymalną nie mniejszą niż 25 megapikseli i głębią szarości nie gorszą niż 24 bity;

- Wymagane sterowanie podstawowymi funkcjami mikroskopu (jak nastawy ostrości, powiększenie, kontrast, jasność i korekcja astygmatyzmu) z zewnętrznego panelu operacyjnego oraz oprogramowania głównego;

- Mikroskop musi posiadać funkcję automatycznej korekcji dryfu, aktywowaną np. w przypadku integracji wielu kolejnych ramek skanowania w ramach jednego obrazu;

- Oprogramowanie sterujące mikroskopu i wszystkie programy specjalistyczne dołączone do oferowanego instrumentu muszą być uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows 10 lub równoważnym i muszą być kompatybilne z innymi standardowymi programami środowiska Microsoft Windows;

- Mikroskop musi być wyposażony w generator skanu umożliwiający:

- integrację wielu ramek z automatyczną korekcją dryfu,

- wielokrotne skanowanie pojedynczej linii ramki (integracja liniowa) celem poprawy stosunku sygnał/szum,

- skanowanie przeplatane, co wybraną zdefiniowaną przez użytkownika linię, celem minimalizacji ładowania się próbki;

- Oprogramowanie mikroskopu musi umożliwiać pomiar odległości i kątów pomiędzy punktami i cechami charakterystycznymi bezpośrednio na ekranie monitora systemowego oraz zapewnić zapis naniesionych na obraz pomiarów;

- Mikroskop musi być wyposażony w oprogramowanie umożliwiające automatyczną akwizycję wysokorozdzielczych zdjęć wielkoformatowych, otrzymanych po złożeniu (stitching) pojedynczych obrazów z wykorzystaniem automatycznego przesuwu stolika, zebranych z dowolnego wskazanego obszaru próbki lub wielu obszarów. Oprogramowanie musi posiadać możliwość zbierania pojedynczych obrazów składowych z wykorzystaniem wszystkich oferowanych detektorów (elektronów SE, BSE), a następnie łączyć i nakładać je na siebie. Oprogramowanie musi posiadać wersję offline;

- Oprogramowanie mikroskopu musi pozwolić na zapisanie jednocześnie zarejestrowanych obrazów (do minimum 4 obrazów) przy użyciu przyrostowej nazwy pliku, przy czym wszystkie zapisane w danym momencie obrazy będą mieć taką samą przyrostową liczbę i inny zdefiniowany przez użytkownika prefiks;

- Wymagana funkcja oprogramowania pozwalające na cofnięcie lub też ponowienie minimum 20 ostatnich czynności wykonanych przez operatora mikroskopu, zapisywanych automatycznie na dynamicznie tworzonej liście;

- Oprogramowanie musi mieć możliwość zachowywania i przywoływania gotowych nastaw skanowania (obejmujących takie parametry jak: czas postoju wiązki w punkcie, strategia skanowania, rozdzielczość obrazu, itp). W danym momencie oprogramowanie powinno dawać dostęp do co najmniej 6 zestawów takich nastaw, natomiast na dysku można zapisać nieskończoną liczbę takich kompletów i je przywoływać;

- Mikroskop musi byś wyposażony w dwa spektrometry z dyspersją energii (EDS) umożliwiające detekcję pierwiastków minimum od berylu (Be);

- Detektory EDS powinny posiadać rozdzielczość energetyczną minimum 129 eV dla linii Mn Kα;

- Aktywna powierzchnia dla jednego detektora EDS to co najmniej 30 mm2, natomiast dla drugiego detektora to co najmniej 60 mm2;

- Co najmniej jeden z detektorów EDS musi posiadać okienko wykonane z krzemu azotku – Si3N4 i umożliwiać detekcję minimum linii Al (Kα) (73 eV);

- Wysuwane na ramieniu detektory EDS muszą być wyprodukowane w technice SDD i nie wymagać ciekłego azotu do chłodzenia;

- Detektory EDS muszą mieć możliwość zbierania, analizy i zapisu widm rentgenowskich punktowo, wzdłuż dowolnie prowadzonej linii (profil liniowy) oraz uzyskiwać mapy rozkładu pierwiastków z wyznaczonego obszaru wraz z automatyczną kompensacją dryfu.

- Detektory EDS muszą mieć możliwość automatycznego generowania raportów zawierających wyniki ilościowe (w at. % i wt. %), jak i jakościowe (mapy i profile liniowe) do programu MS Word lub równoważnego.

- Wymagany jest układ filtracji i podtrzymania napięcia zasilającego (UPS):

- posiadający całkowite zabezpieczenie przed przepięciami i krótkotrwałymi zanikami napięcia;

- umożliwiający podtrzymanie pracy mikroskopu, przez co najmniej 15 minut;

- Wymagany jest dedykowany system do niwelacji pól elektromagnetycznych, pozwalający na osiągnięcie wymaganych możliwości rozdzielczych mikroskopu w miejscu instalacji wskazanym przez zamawiającego. Zamawiający wymaga wykonanie badań poziomu pól magnetycznych w miejscu przez niego wskazanym;

- Mikroskop musi być wyposażony w system do zdalnej diagnostyki i analizy stanu urządzenia za pośrednictwem sieci Internet, co wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do zdiagnozowania i usunięcia usterek oraz pozwoli na skrócenie czasu przestoju urządzenia do niezbędnego minimum;

- Mikroskop musi być wyposażony w zamknięty układ chłodzenia wodnego zapewniający stabilną pracę urządzenia;

- Mikroskop musi posiadać dedykowane biurko do pracy.

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi mikroskopu oraz wszystkich elementów dodatkowych dostarczanych przez wykonawcę dla minimum 3 osób w okresie 5 dni, które będą prowadzone w całości w języku polskim;

- Wykonawca ponadto dostarczy urządzenie próżniowe (napylarka) do napylania jonowego metalami szlachetnymi oraz węglem przy zastosowaniu wymiennych głowic;

- Napylarka powinna posiadać automatyczną przesłonę chroniącą preparat przed niekorzystnymi efektami na początku procesu, wyświetlacz LCD/OLED do obsługi i zmiany parametrów procesu;

- Napylarka musi posiadać stolik o średnicy min. 80 mm z możliwością pochyłu;

- Napylarka musi być wyposażona w próżniową pompę pompującą komorę roboczą do końcowego  ciśnienia nie gorszego niż 2x10-5 mbar;

- Napylarka musi posiadać automatyczny i aktualizowany w czasie rzeczywistym pomiar grubości napylanej warstwy poprzez wbudowaną wagę kwarcową z dokładnością nie gorszą niż 1 nm. Waga kwarcowa musi być umieszczona na stoliku z próbkami. Urządzenie musi posiadać możliwość umieszczenia wagi kwarcowej w minimum 2 miejscach w zależności od wielkości próbek – na środku stolika oraz na jego krawędzi.

- Oprogramowanie napylarki musi umożliwiać w pełni automatyczny proces napylania tj. odpompowania, przedmuchania argonem i stabilizacji plazmy (dla napylania metalami), otwarcia przysłony głowicy, napylenia zadanej grubości lub napylania określonego zadanym czasem trwania procesu, zapowietrzenia (lub pozostawienie pod próżnią);

- Napylarka musi posiadać zintegrowany panel dotykowy do obsługi i zmiany parametrów procesu. Wyświetlacz jednocześnie powinien wskazywać przynajmniej podstawowe dane i parametry procesu napylania,  takie jak: ciśnienie, status pracy itp.

- Napylarka musi posiadać możliwość zapamiętywania minimum 15 procesów napylania, a dostęp do procesów jest zabezpieczony hasłem;

- Napylarka musi być dostarczona z zapasem minimum 10 metrów sznurka węglowego oraz targetu złota o grubości minimum 0,1 mm;

- Wraz z napylarką dostarczone zostaną minimum 2 klosze szklane wykorzystywane zamiennie do napylania węglem lub metalem, co pozwoli na uniknięcie procesu redepozycji niechcianego materiału ze ścianek cylindra;

- Wraz z napylarką musi zostać dostarczone dedykowane oprogramowanie uruchamiane na komputerze wyposażonym w oprogramowanie MS Windows, na którym możliwy będzie szczegółowy podgląd każdego z procesów napylania. Napylarka musi dawać możliwość na zdalne połączenie się poprzez sieć Internet w celu naprawy lub sprawdzenia parametrów pracy;

- Minimalny okres gwarancji na sprzęt – 24 miesiące

Parametry dodatkowo punktowane - jeśli wykonawca zaoferuje:

- Jeden z detektorów EDS będzie wyposażony w oprogramowanie do analizy składu chemicznego w pełni zintegrowane z oprogramowaniem mikroskopu, uruchamiane w minimum 1 z 4 okien głównego oprogramowania mikroskopu, pozwalające na automatyczne zbieranie sygnału promieniowania rentgenowskiego „w tle” podczas podstawowych operacji, np. ustawiania ostrości. Oprócz rejestracji widm, oprogramowanie musi automatycznie („w tle”) rejestrować mapy EDS zawartości pierwiastków i wyświetlać je bezpośrednio na obrazach SEM, np. obrazach elektronów BSE. Mapy muszą być generowane również w warunkach niskosygnałowych poprzez wykorzystanie algorytmów sumowania pikseli na podstawie cech widocznych na obrazach SEM.– 10 pkt.

- Detektor elektronów wstecznie rozproszonych z podziałem na 4 lub więcej niezależnych pierścieni wraz z dodatkowym podziałem zewnętrznych pierścieni na co najmniej 3 niezależne sektory. Pierścienie detektora muszą być rozmieszczone koncentrycznie względem siebie i muszą wykazywać selektywne obrazowanie kontrastu materiałowego i topografii powierzchni badanej próbki w zależności od kąta rozproszenia elektronów BSE względem wiązki pierwotnej. Sektory detektora muszą umożliwiać obrazowanie powierzchni z różnych stron, a tym samym pozwalają na uzyskanie informacji 3D. Przez słowo „niezależne” rozumie się możliwość odczytu sygnału z każdego pierścienia jednocześnie i z każdego sektora jednocześnie. Detektor musi mieć czułość wystarczającą na obrazowanie przy energiach elektronów BSE od 700 eV na detektorze (tj. bez użycia dodatkowego potencjału na stoliku). Detektor powinien być zamontowany na ruchomym, automatycznie (pneumatycznie lub mechanicznie) wsuwanym ramieniu pozwalającym na jego umieszczenie pod nabiegunnikiem. Obsługa detektora, w tym jego wprowadzania i wyprowadzanie, musi być realizowana z poziomu głównego oprogramowania mikroskopu – 5 pkt

- Mikroskop wyposażony w 3 detektory wewnątrz soczewkowe (wewnątrz kolumnowe - in-lens) zapewniające precyzyjną detekcję elektronów wstecznie rozproszonych BSE, a także detekcję sygnału elektronów wtórnych SE. Detektory powinny być rozmieszczone na różnych wysokościach kolumny elektronowej, aby zapewnić podział zbieranego sygnału w zależności od kąta odchylenia elektronów. Mikroskop musi umożliwiać jednoczesne obrazowanie przy pomocy wszystkich detektorów wewnątrz kolumnowych przy pojedynczym skanie wiązki – 5 pkt

- Automatycznie (pneumatycznie lub mechanicznie) wsuwany detektor elektronów przechodzących przez próbkę (STEM) z podziałem na minimum 11 sektorów na które składają się:

- sektor pola jasnego (BF),

- minimum 4 sektory pola ciemnego (DF) w postaci koncentrycznych pierścieni,

- minimum 6 sektorów szerokokątowego pola ciemnego (HAADF) uruchamianych niezależnie lub mogących utworzyć pełen pierścień

Detektor zintegrowany z oprogramowaniem głównym mikroskopu pozwalającym na ustawienie i zapisanie parametrów skanowania do sekwencyjnego obrazowania na wszystkich sektorach detektora – 5 pkt.

- Tryb pracy mikroskopu umożliwiający automatyczne i ciągłe pochylanie pierwotnej wiązki elektronowej w zakresie kątów co najmniej 4,5º względem punktu na powierzchni próbki ułatwiający orientację próbki do kontrastu kanałowania oraz pozyskiwania informacji krystalograficznych – 3 pkt.

- Mikroskop zawierający element (np. w postaci stożka) automatycznie nakładany (bez konieczności zapowietrzania mikroskopu) na nabiegunnik, skutkujące zmniejszeniem drogi wiązki elektronowej w gazie w trybie niskiej próżni. Sterowanie nakładaniem/wsuwaniem i ściąganiem/wysuwaniem elementu musi odbywać się z głównego oprogramowania mikroskopu – 5 pkt.

- Napylarka posiadająca automatyczny system nawijania sznurka węglowego w głowicy po jego przepaleniu bez konieczności zapowietrzana komory. System ten musi umożliwiać napylenie minimum 70 nm węgla bez konieczności zapowietrzania komory napylarki – 5 pkt.

- Gwarancja na dostarczony sprzęt wynosząca 36 miesięcy – 2 pkt.