Kraków dnia: 2021-09-01

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp. 272-399/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawę analizatora kształtu i wielkości cząstek - KC-zp. 272-399/21” – znak sprawy KC-zp. 272-399/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W dokumencie Specyfikacja Warunków Zamówienia, część Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie "Jednostka centralna" zamawiający wymaga, aby oferowany mikroskopowy system optyczny 
z automatyczną regulacją jasności pola, wyposażony w kamerę cyfrową CCD o wysokiej rozdzielczości co najmniej 18 MPix (wielkość pixela mniejsza niż: 1,5x1,5 µm) wraz z urządzeniami umożliwiającymi obsługę systemu (komputer z systemem operacyjnym i odpowiednim oprogramowaniem, 2 monitory).

Czy zamawiający uzna za równoważny mikroskopowy system optyczny z automatyczną regulacją jasności pola, wyposażony w kamerę cyfrową CCD o wysokiej rozdzielczości 10 MPix (wielkość pixela: 1.67x1.67 µm) wraz z urządzeniami umożliwiającymi obsługę systemu (komputer z systemem operacyjnym i odpowiednim oprogramowaniem, 2 monitory).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ. Proponowane rozwiązanie jest niewystarczające.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia do prowadzenia pomiarów próbek w postaci suchych proszków i zawiesin w cieczach w tym metodą z odparowaniem rozpuszczalnika.

Czy zamawiający uzna za równoważne urządzenie mierzące próbki w postaci dyspersji suchej metodą statyczną oraz pomiar zawiesin w cieczach metodą dynamiczną bez konieczności stosowania metody odparowania rozpuszczalnika?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ. Proponowane rozwiązanie jest niewystarczające.

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga aby analiza obrazu obiektu z dolnego zakresu pomiarowego (0,5 µm) powinna odpowiadać obrazowi komputerowemu składającemu się z minimum 100 pikseli.

Czy zamawiający uzna za równoważne urządzenie, w którym analiza obrazu obiektu z dolnego zakresu pomiarowego (0,5 µm) odpowiada obrazowi komputerowemu składającemu się z ok. 10 pikseli?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ. Proponowane rozwiązanie nie zapewni wystarczającej dokładności.