Kraków dnia: 2021-09-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/31/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni I” – znak sprawy ZP/31/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Pytanie 1 - do Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet 1) Czy Zamawiający dopuści rękawy spełniające wymogi SWZ, przebarwiające się po procesie z koloru czerwonego na żółty, temperatura zgrzewu w zakresie 120-130oC? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę koloru przebarwienia, nie dopuszcza zmiany w zakresie temperatury zgrzewu. Wg. zapisów SWZ Zamawiający wymaga temperatury zgrzewu min. 100-120° C. Pytanie 2 - do Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet 2, poz. 1,2) Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne oraz taśmy ze wskaźnikiem sterylizacji były wyrobami medycznymi? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Pytanie 3 - do Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet 2, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści wskaźnik spełniający wymogi SWZ, który przebarwia się po procesie z koloru czerwonego na żółty? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4 - do Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet 7, poz. 1,2) Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny, posiadający odpowiednie cechy: Polipropylenowy, 4-warstwowy materiał opakowaniowy typu SMMS, gramatura 55 g/m2; wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania 1,5 kN/m, w kierunku poprzecznym 1,35 kN/m; wydłużenie 65-80% w kierunku walcowania i 73-75% w kierunku poprzecznym; przepuszczalność powietrza 25ml/cm2/sek; kolor niebieski; zgodny z wymaganiami norm EN 868-2 i ISO 11607-1, kompatybilny do sterylizacji plazmowej (w tym systemem sterylizacji STERRAD 100NX), sterylizacji parowej oraz sterylizacji tlenkiem etylenu? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 5 - do Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet 7, poz. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny w opakowaniu a'200szt? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pytanie 6 - do Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań opisanych w SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel