ZP/48/2021 – Pakiet 3                                                                                                                                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK 1.3

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto
	Okres gwarancji (proszę podać)

	1
	Kolposkop
	
	
	
	1
	
	
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	KOLPOSKOP – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: 2021 – parametr wymagany
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	2. 
	Deklaracja producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	3. 
	Oświetlenie: halogenowe o mocy min. 150 W lub typu LED
	Tak, podać
	
	Oświetlenie halogenowe – 0 pkt.

Oświetlenie typu LED – 15 pkt.
	

	4. 
	Barwa zimna z możliwością zmiany na ciepłą
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	5. 
	Oświetlacz bezszumowy, chłodzony
	Tak
	
	
	

	6. 
	Regulacja natężenia światła min. 6-cio stopniowa
	Tak, podać
	
	
	

	7. 
	Wbudowany filtr zielony
	Tak
	
	
	

	8. 
	Głowica mikroskopu stereoskopowa – wbudowane lunetki Galileusza.

Min. 3 stopniowy zmieniacz  powiększeń
	Tak, podać
	
	5 stopniowy zmieniacz powiększeń – 5 pkt.
	

	9. 
	Typ optyki: apochromatyczna
	Tak
	
	
	

	10. 
	Zakres pochylenia głowicy w płaszczyźnie pionowej min. +20°/‑70°
	Tak, podać
	
	
	

	11. 
	Zakres przesuwu głowicy w pionie: min 730 - 980 mm
	Tak, podać
	
	Największy zaoferowany zakres – 5 pkt.
Pozostałe – 0 pkt.
	

	12. 
	Obrót głowicy wokół osi pionowej w zakresie min. 240°
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Obrót ramienia podstawy kolposkopu min. 340°
	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	Wysuw głowicy w poziomie min. 700 mm
	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	Osiągane powiększenia: min. 4x, 8x, 12x
	Tak, podać
	
	
	

	16. 
	Średnica pola widzenia: min. 25 mm, 15 mm, 50 mm
	Tak, podać
	
	
	

	17. 
	Głębia pola min. 2-22 mm
	Tak, podać
	
	
	

	18. 
	Ogniskowanie precyzyjne kolposkopu  
	Tak
	
	
	

	19. 
	Obiektyw – ogniskowa obiektywu:  250 mm
	Tak
	
	
	

	20. 
	Regulacja makro, regulacja mikro
	Tak
	
	
	

	21. 
	Okulary stereoskopowe  o powiększeniu min. 10x
	Tak, podać
	
	
	

	22. 
	Średnica pola oświetlonego: 75 mm ±10%
	Tak, podać
	
	
	

	23. 
	Regulacja dioptryjna na obu okularach– zakres min. ± 5 dioptrii
	Tak, podać
	
	
	

	24. 
	Nasadka kątowa
	Tak
	
	
	

	25. 
	Mocowanie na statywie samojezdnym, 4 kółka ( 2 kółka z hamulcem)
	Tak
	
	
	

	26. 
	Możliwość rozbudowy o tor wizyjny
	Tak
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	27. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie 

≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	28. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	29. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	30. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	32. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	33. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	34. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	35. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać wszystkie serwisy na terenie Polski
	
	
	

	36. 
	Do oferty załączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”)
	Tak/ Nie dotyczy
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	37. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.

/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD lub Pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
PAGE  
-1-


