Załącznik nr 3 do ZP/4117/D/21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Naprawa chromatografu (wymiana fotopowielacza elektronów):

W tym:

- wymiana fotopowielacza

- wymiana modułu zasilania fotopowielacza

- wymiana kolimatorów jonów

- wymiana i regulacja pasków napędu

- odpowietrzenie próżniowe systemu (minimum 20 godzin)

- sprawdzenie poprawności działania

2. Naprawa stacji dozującej do autosamplera 8410 s/n DU9364 - wymiana modułu Disvover

W tym:

- wymiana magnetronu

- wymiana strefy High Voltage

- wymiana płyty głównej modułu dozującego Discover

- wymiana modułu mieszającego próbkę

- wymiana modułu ogrzewającego próbkę

- wymiana atenuatora

- czyszczenie sekcji spill cup

- renowacja wyświelacza i modułu sterującego

- regulacja modułu chłodzącego

Minimalny okres gwarancji: na naprawę chromatografu 6 miesięcy, na naprawę stacji dozującej 12 miesięcy.