ZP/52/2021 – Pakiet 1                                                                                                                                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK 1.1

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto
	Okres gwarancji (proszę podać)

	1
	Kardiotokograf 
	
	
	
	2
	
	
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	KARDIOTOKOGRAF – 2 SZTUKI

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: 2021 – parametr wymagany
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	2. 
	Deklaracja producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	3. 
	Zewnętrzna głowica ultradźwiękowa (Cardio) o częstotliwości pracy 1 MHz, wodoszczelna, służąca do nieinwazyjnego monitorowania FHR – 1 szt. 
	Tak
	
	
	

	4. 
	Monitorowanie FHR w zakresie min. 30-240 bpm
	Tak, podać
	
	
	

	5. 
	Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 1 mW/cm²
	Tak, podać
	
	
	

	6. 
	Możliwość rozbudowy aparatu o monitorowanie ciąży bliźniaczej
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	7. 
	Możliwość rozbudowy aparatu o monitorowanie ciąży trojaczej
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	8. 
	Możliwość wyposażenia w czujnik saturacji (na palec) krwi pacjentki
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	9. 
	Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu nie większa niż ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym
	Tak, podać
	
	
	

	10. 
	Zewnętrzna głowica do pomiarów skurczów (Toco), wodoszczelna – 1 szt. 
	Tak
	
	
	

	11. 
	Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco
	Tak
	
	
	

	12. 
	Aparat posiadający możliwość ustawienia bazowej Toco  „0” , „10”, „20”
	Tak
	
	
	

	13. 
	Aparat wyposażony w zintegrowane uchwyty do zamocowania głowic
	Tak
	
	
	

	14. 
	Znacznik zdarzeń dla pacjentki
	Tak
	
	
	

	15. 
	Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu
	Tak
	
	
	

	16. 
	Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych
	Tak
	
	
	

	17. 
	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika 
	Tak
	
	
	

	18. 
	Licznik czasu badania NST
	Tak
	
	
	

	19. 
	Min. 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	20. 
	Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika, szpitala
	Tak
	
	
	

	21. 
	Rozbudowana baza danych zapisów KTG wraz z kalkulatorem ciąży, danymi pacjentki, ciąży, badania KTG
	Tak
	
	
	

	22. 
	Pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG nie krótsza niż 90 godzin
	Tak, podać
	
	
	

	23. 
	Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze Sonicaid, Philips, GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany)
	Tak
	
	
	

	24. 
	Wbudowana automatyczna komputerowa kliniczna analiza  przedporodowa monitorowanych danych z wydrukiem raportu
	Tak
	
	
	

	25. 
	Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności)
	Tak, podać
	
	
	

	26. 
	Aparat wyposażony w podświetlenie drukarki. (umożliwia ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy)
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	27. 
	Drukarka umożliwiająca zapis ciąży mnogiej na tym samym wykresie , z przesunięciem o 20 bpm, lub na osobnych skalach  (dotyczy papieru bez podziałki) 
	Tak
	
	
	

	28. 
	Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥8”, umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej
	Tak, podać
	
	
	

	29. 
	Wyświetlacz LCD ze zmiennym tłem i regulowanym podświetleniem
	Tak
	
	
	

	30. 
	Obsługa aparatu wyłącznie przez ekran dotykowy
	Tak
	
	
	

	31. 
	Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach 
	Tak
	
	
	

	32. 
	Brak fizycznych przycisków na obudowie w celu zapewnienia dokładnej dezynfekcji i utrzymanie w czystości
	Tak
	
	
	

	33. 
	Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym
	Tak
	
	
	

	34. 
	Możliwość współpracy z telemetrią
	Tak
	
	
	

	35. 
	Aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć z możliwością rozbudowy pojemności
	Tak
	
	
	

	36. 
	Aparat wyposażony w min. 2 porty USB umożliwiające archiwizowanie zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną
	Tak, podać
	
	
	

	37. 
	Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury
	Tak
	
	
	

	38. 
	Aparat wyposażony w co najmniej jeden port RS232 i jeden port LAN 
	Tak, podać
	
	
	

	39. 
	Aparat wyposażony w akumulator umożliwiający monitorowanie bez podłączenia do sieci elektrycznej
	Tak
	
	
	

	40. 
	Waga ≤ 6 kg
	Tak, podać
	
	
	

	41. 
	Wózek dla każdego aparatu
	Tak
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	42. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie 

≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	43. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	44. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	45. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	46. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	47. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	48. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	49. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	50. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać wszystkie serwisy na terenie Polski
	
	
	

	51. 
	Do oferty załączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”)
	Tak/ Nie dotyczy
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	52. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.

/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	53. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD lub Pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
PAGE  
-5-


