Poznań dnia: 2022-01-11

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wyroby medyczne specjalistyczne dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 
oraz Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca cz.2” – znak sprawy SZW/DZP/66/2021

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza asortymentowo – cenowego (stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) oraz Projektu umowy (stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ):

Pytanie nr 1 Dotyczy: Zamówienie częściowe nr 4 Czy Zamawiający dopuści „Stenty wieńcowe kobaltowo - chromowe pokryte substancją antymitotyczną do długich zmian” o nieznacznie zmienionych parametrach: • Ciśnienia: nominalne: 9 atm. dla śr. 2,0 - 2,5mm; 12 atm. dla śr. 2,75 - 4,0mm; 11 atm. dla dł. 48mm RBP: 16 atm (18 atm. dla dł. 48mm) Oraz spełniające pozostałe wymogi Zamawiającego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 2 Dotyczy: Zamówienie częściowe nr 51 Czy Zamawiający dopuści „Prowadniki do zmian złożonych oraz do przewlekle zamkniętych tętnic (CTO)” o nieznacznie zmienionych parametrach: • Długości: 190 cm i 300 cm Oraz spełniające pozostałe wymogi Zamawiającego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 3 Dotyczy zamówienia częściowego nr 62 Prosimy o wyjaśnienie, czy w zamówieniu częściowym nr 62- prowadniki hydrofilne, Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na prowadniki z trzema rodzajami końcówek: typu SOFT (miękka), zakrzywiona i prosta ? W załączeniu broszura produktowa. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Końcówka prowadnika ma być zawsze miękka, w dwóch wersjach prosta i zagięta – typu J. Pytanie nr 4 Dotyczy pakiet nr 37 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prowadnik z pkt. 6 o wymiarach 0.035 x 180 cm i 0.035 x 260 cm, dwa rozmiary dostępne do wyboru przez Zamawiającego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Pytanie nr 5 Dotyczy pakiet nr 37 - Czy Zamawiający może określić dokładny czas dzierżawy kriokonsoli? Według SWZ jest to 15 sztuk. Najprawdopodobniej jest to omyłka pisarska jednakże zwracamy się prośbą o doprecyzowanie okresu trwania dzierżawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał już modyfikacji w tym zakresie – patrz: modyfikacja Formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy z dnia 14.12.2021 r. Pytanie nr 6 Dotyczy pakiet nr 37 - Czy Zamawiający wymaga aby konsola do krioablacji była wyposażona w czujnik monitorowania ruchu przepony w celu zapewnienia i zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta podczas krioablacji prawych ujść żył płucnych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 7 Dotyczy pakiet nr 37 - Czy Zamawiający wymaga aby kriokonsola była wyposażona w pedał sterujący pozwalający na samodzielny i niezależny od innych osób sposób wykonywania całej procedury krioablacji ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 8 Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez nadanie § 3 ust. 3 zdanie pierwsze następującego brzmienia: "Wyroby znajdujące się w depozycie pozostają własnością Wykonawcy do czasu ich pobrania." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Sens proponowanej zmiany nie jest jasny, a cel zapisu umownego wydaje się spójny z pozostałymi zapisami umowy. Pytanie nr 9 Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez nadanie § 4 ust. 10 zdanie pierwsze następującego brzmienia: "Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 10 Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez nadanie § 10 ust. 1 następującego brzmienia: "Wykonawca ponosi odpowiedzialność? za wszelkie szkody spowodowane zawinionym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień poniższych." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy wyznaczony jest przepisami ogólnymi kodeksu cywilnego, w związku z czym odpowiada na zasadzie winy, a nie ryzyka, co nie wymaga szczegółowego wskazywania w umowie. Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 11 "CEWNIK DO ODSYSANIA ŚWIEŻYCH SKRZEPLIN" dopuści do zaoferowania cewniki o poniższych parametrach: " Dostępny w rozmiarze 6F " Światło aspiracyjne cewnika 6F = 0,043" (1, 092 mm) " Siła aspiracji została wyrażona jako wskaźnik przepływu = 52 cm3 /min. gwarantujący skuteczną aspirację, oraz spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z "od chwili zgłoszenia" na "…od dnia uznania reklamacji" Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Zgłoszenie reklamacji jest obiektywnym miernikiem czasu, a uznanie lub nie reklamacji, może jedynie wpływać na kwestie odpowiedzialności. Pytanie nr 13 Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 pkt. 1,2 : 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wysokości: 1) 0,05 % wartości brutto zamówionej partii Wyrobów, za każdą godzinę zwłoki w jej dostawie, nie mniej jednak niż 150,00 zł i nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówionej a niedostarczonej partii wyrobów. 2) 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy wskazanej w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Przyjęte założenia wysokości kar umownych są powszechnie przyjęte w umowach pzp. Pytanie nr 14 Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Par. 4 ust. 4 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 2 ust 5) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Umowa zawiera wystarczające zapisy, wskazujące na prawa i obowiązki zdeponowanych u Zamawiającego produktów. Pytanie nr 16 Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 3 ust. 4 ) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Vide & 3 ust. 2 Umowy. Pytanie nr 17 "Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 4 ust 7)" Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Vide &5 ust. 7 Umowy.

Pytanie nr 18 Dot. Zamówienie częściowe nr 31: Zaawansowany kardiowerter - defibrylator jednojamowy przeznaczony dla osób kachektycznych - formularz cenowy. Czy Zamawiający omyłkowo nie wpisał w kolumnie 3 i wyrazi zgodę na uzupełnienie jednostki miary jako wpis- "komplet"-kpl ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wiersz 1. stanowi ogólny opis przedmiotu zamówienia. W nienumerowanych wierszach 2. i 3. zapisane są poszczególne elementy kompletu, które Wykonawca ma za zadanie wycenić. W kolumnie 3. widnieje jednostka (szt.), a w kolumnie 4. - ilość (7). Wykonawca ma wypełnić kolumny 5-10 w wierszach 2. i 3. Pytanie nr 19 Dot. Zamówienie częściowe nr 33: Zaawansowany kardiowerter - defibrylator resynchronizujący przeznaczony dla osób kachektycznych Czy Zamawiający omyłkowo nie wpisał w kolumnie 3 i wyrazi zgodę na uzupełnienie jednostki miary jako wpis- "komplet"-kpl ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wiersz 1. stanowi ogólny opis przedmiotu zamówienia. W nienumerowanych wierszach 2.-9. zapisane są poszczególne elementy kompletu (oznaczone cyframi 1-8), które Wykonawca ma za zadanie wycenić. W kolumnie 3. widnieje jednostka (szt.), a w kolumnie 4. - ilość (7). Wykonawca ma wypełnić kolumny 5-10 w wierszach 2.-9. Pytanie nr 20 Dot. Zamówienie częściowe nr 43: Dla osób kachektycznych kardiowertery - defibrylatory jednojamowe ICD-VR z możliwością skanowania MRI całego ciała z elektrodą DF 4 lub DF1 LP.3 Czy Zamawiający również dopuści urządzenia o wadze niewiele różniącej się od wymaganej tj. Poniżej 71g ale szerokości poniżej 1cm i żywotności baterii >10 lat ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 21 Dot. Zamówienie częściowe nr 45: Dla osób kachektycznych dostawa kardiowertów - defibrylatorów dwujamowych ICD DR z możliwością skanowania MRI całego ciała z elektrodą defibrylacyjną DF4 (opcjonalnie DF1) Wymagane parametry techniczne: - LP.3 Czy Zamawiający dopuści również urządzenia o żywotności min. 5 lat niewiele różniącej się od wymaganej tj. 7 ale szerokości poniżej 1cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. b. LP.5 Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wadze niewiele różniącej się od wymaganej poniżej 71,5 g ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 22 Dot. Zamówienie częściowe nr 45: Dla osób kachektycznych dostawa kardiowertów - defibrylatorów dwujamowych ICD DR z możliwością skanowania MRI całego ciała z elektrodą defibrylacyjną DF4 (opcjonalnie DF1) - formularz cenowy Czy Zamawiający omyłkowo nie wpisał w kolumnie 3 i wyrazi zgodę na uzupełnienie jednostki miary jako wpis- "komplet" ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 23 Dot. Zamówienie częściowe nr 47: Dla osób kachektycznych kardiowertery - defibrylatory z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-D) z możliwością skanowania MRI całego ciała z zestawem elektrod DF4/DF1,IS1,IS4 i zestawem wprowadzającym zgodnym z elementami wymienionymi w Warunkach Szczegółowych Zamówienia a. Formularz cenowy Czy Zamawiający omyłkowo nie wpisał w kolumnie 3: - pozycja 1 wyrazi zgodę na uzupełnienie jednostki miary jako wpis- "komplet" ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. - pozycja 2 zamiast 60 szt-20 kompletów elektrod RA, RV, LV Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż w zadaniu nr 47 pozycja nr 2 wymaga 20 kompletów złożonych z trzech elektrod A, RV, LV – elektrody LV ze styletem kompatybilnej długości i modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo -cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. - pozycja 4 zamiast sztuk czy wyrazi zgodę na zapis komplet i dopuści prowadnik zamiast 0,32- 0,35 prowadnik-na prowadnik w zakresie 0,35 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż w zadaniu nr 47 pozycja nr 4 wymaga 20 kompletów złożonych z wyszczególnionych składowych i modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo -cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. b. Wymagane parametry techniczne: Dot. LP.22 Czy Zamawiający wyrazi na elektrody lewokomorowe LV BP IS-1 o grubości 5,3F na całej długości niewiele różniące się od parametru wymaganego, natomiast czteropolowe elektrody lewokomorowe LV w zakresie pomiędzy od 2,6-5,2F zmieniające swoją grubość na całej długości ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 24 Dot. Pakietu 22 poz.6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z czułością komorową w zakresie 0,5 – 7,5 mV? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 25 Dot. Pakietu 22 poz.7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z czułością przedsionkową w zakresie 0,5 – 7,5 mV ? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 26 Dot. Pakietu 32 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora resynchronizującego o wadze 31,2 g ? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 27 Dot. Pakietu 32 poz.8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora resynchronizującego z amplitudą impulsu w zakresie 0,2 – 7,5 V ? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 28 Dot. Pakietu 32 poz.10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora resynchronizującego z czułością komorową w zakresie 0,5 – 7,5 mV ? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 29 Dot.Pakietu 38 poz.8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z czułością przedsionkową w zakresie 0,5-7,5 mV ? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 30 Dot. Pakietu 39 poz.18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z pamięcią IEGM wynoszącą 40 sekund ? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 31 Dot. Pakietu 40 poz.5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora resynchronizującego (CRT-P) z pamięcią IEGM wynoszącą łącznie 200 sekund ? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 32 Dot. Pakietu 40 poz.8 i poz.11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora resynchronizującego (CRT-P) bez automatycznych alarmów pacjenta ? Zamiast tego urządzenie będzie informowało o przewodnieniu, częściowym rozładowaniu baterii (ERI) oraz uszkodzeniu układu podczas kontroli urządzenia w poradni. Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 33 Dot. Pakietu 40 poz.10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora resynchronizującego (CRT-P) bez automatycznego algorytmu umożliwiającego optymalizację opóźnienia VV ? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 34 Dot. Pakietu 40 Tabela z wyceną - Czy Zamawiający w niniejszym zadaniu wymaga wyceny 20 szt. elektrod RA, 20 szt. elektrod RV oraz 20 szt. elektrod LV (łącznie 60 sztuk) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Zamawiający potwierdza, iż wymaga wyceny jednostkowej elektrod A, RV, LV w ramach kompletu (plus inne akcesoria) – łącznie po 20 sztuk elektrod (wszystkich razem 60 sztuk). Pytanie nr 35 Dotyczy § 2 ust 2 Umowy: Zamawiający pisze: „W ramach przedmiotu umowy i zaoferowanego w ramach niniejszego postępowania wynagrodzenia wskazanego w formularzu ofertowym, Wykonawca dostarczy bez odrębnego wynagrodzenia programator/analizator wraz z materiałami eksploatacyjnymi (w tym papier i kable pomiarowe) oraz zapewni jego sprawne funkcjonowanie poprzez okresowe przeglądy, uaktualnienia programowe, a w razie awarii naprawę lub wymianę sprzętu przez kolejne 15 lat po zakończeniu realizacji przetargu. W naszej oceni postawienie tego rodzaju wymogu jest niedopuszczalne i pozostaje w rażącej sprzeczności z zasadą proporcjonalności, przejrzystości i uczciwej konkurencji tj. art. 16 pkt od 1 do 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1149 z późn. zm. – dalje jako PZP), nadto jest zapisem abuzywnym nakładającym na Wykonawcę, obowiązki absolutnie nadmierne i nie związane de facto z przedmiotem zamówienia albowiem przekraczają one swoim zakresem okres trwania umowy ! Ze względu na wysoki koszt związany z dostarczaniem materiałów eksploatacyjnych, okresowych przeglądów i uaktualnień przez 15 lat, Wykonawca może zaproponować dostarczenie bez odrębnego wynagrodzenia programatora do kontroli urządzeń wszczepialnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania poprzez okresowe przeglądy, uaktualnienia, a w razie awarii naprawę lub wymianę sprzętu, ale tylko przez okres obowiązywania umowy. Po zakończeniu umowy i w przypadku braku nowej sugerujemy podpisanie oddzielnej umowy dzierżawy. W uzasadnieniu na nasz wniosek, versus stwierdzenie niedopuszczalności Państwa żądania i jako dowód na okoliczność, żę niniejszy zapis ma charakter abuzywny podajemy, że Państwa obowiązek nieodpłatnego przekazania programatora/analizatora wraz z jego utrzymaniem przez 15 lat oznaczałoby żądanie udzielenia Zamawiającemu darowizny, która naruszałaby interes prawny i majątkowy Spółki. A po drugie przekazanie darowizny jest niemożliwe w związku z prowadzoną polityką transparentności ponoszonych wydatków i polityką antykorupcyjną. Z uwagi na konieczność bezwarunkowego poszanowania tych standardów nasz wniosek o zmianę SWZ jest usprawiedliwiony. Nadto zapis ten pozostaje rażąco sprzeczny w konfrontacji z definicją zamówienia publicznego opisaną w art. 7 pkt 32, która wyraźnie stanowi, że zamówienie jest odpłatną umową a nie przymuszeniem Wykonawcy do bezpłatnych świadczeń rozciągniętych na 15 lat ! Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Par. 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 36 Dotyczy § 2 ust 7 Umowy: Zamawiający pisze: „Wykonawca w ramach realizacji Umowy (w cenie oferty) zobowiązany jest odebrać/zutylizować eksploatowane w trakcie zabiegu z zastosowaniem jego produktu urządzenia starszych typów niezależnie od ich producenta.” Z uwagi na powyższe żądamy zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy w przedmiocie ochrony danych osobowych. Powyższe wynika z faktu, że urządzenie o jakich mowa w/w zapytaniu będą zawierać dostęp do wrażliwych danych zapisanych na urządzeniu (często jest to imię, nazwisko, pesel, jednostka chorobowa). Zamawiający musi sobie zdawać sprawę, że to na nim spoczywa obowiązek ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, gdy tymczasem jeżeli przekaże on stare urządzenie Wykonawcy to jednocześnie dojdzie do przekazania nośnika danych z możliwością ich nieskrępowanego odczytu (możliwość odczytania danych osobowych przez programator, który może posiadać właściwie każda osoba fizyczna). Ergo wnioskujemy o zawarcie w/w umowy lub usunięcia z urządzenia wszystkich danych wrażliwych! Ewentualne roszczenia osób, którym naruszono by ich dane wrażliwe są nawet trudne do oceny albowiem mogą one dotyczyć roszczeń niematerialnych i materialnych o charakterze odszkodowawczym, a nawet karnym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przychyla się do powyższego w związku z czym przekazuje projekt umowy RODO, który stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy, który to Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 37 Pakiet 41 ppkt 1 formularz cenowy: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana elektroda posiadała o średnicę 4,1 FR, ułatwiającą implantację do układu żylnego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymagana jest elektroda o aktywnej fiksacji o udokumentowanej przydatności do implantacji w pęczek Hisa/lewą odnogę pęczka Hisa, a nie do układu żylnego. Pytanie nr 38 Pakiet 41 ppkt 1 formularz cenowy: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana elektroda posiadała krótką, 9 mm odległości tip-to-ring redukująca zakłócenia fali R ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga –jak w pytaniu nr 37 udokumentowana przydatność do implantacji w układ bodźco – przewodzący. Pytanie nr 39 Pakiet 45 formularz techniczny poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń o objętości 33 dm3 (DF1) i 34 dm3 (DF4), co nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie nr 40 Pakiet 45 formularz techniczny poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń o masie 77g (DF1) i 78 g (DF4), posiadającym fizjologiczny kształcie puszki, zmniejszającym nacisk na skórę pacjenta o 30% ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 41 Pakiet 46 formularz techniczny poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenie MRI Conditional w standardzie IS4/DF4 o masie 81 g, (pozostałe złącza 80 g ) co nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 42 Pakiet 46 formularz techniczny poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, które z programem nocnym, posiada funkcję Rate Responce adoptującą częstość stymulacji do aktywności Pacjenta ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 43 Pakiet 46 formularz techniczny poz. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod defibrylujących sterydowe aktywne/pasywne o wymiarze 8.6 Fr, posiadających 95 % przeżywalność w obserwacji 14-letniej ? (Dane na podstawie aktualnego badania jakości urządzeń systemu CareLink z 1,9 mln pacjentów oraz na podstawie reklamacji zgłaszanych do firmy Medtronic) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 44 Pytanie dotyczy załącznika nr 4 Projekt umowy par. 3 ust. 1 Czy biorąc pod uwagę fakt, że obecna sytuacja pandemiczna w Europie i świecie ma istotny wpływ na łańcuchy dostaw realnie wydłużając czas dostawy oraz znacząco podnosząc koszt usług transportowych Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy wydłużając termin realizacji dostaw do 48 godzin od wysłania zamówienia, tj: w następujący sposób: § 3 [Warunki dostawy] W zakresie zadań częściowych nr _______ Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania Wyrobów w ilościach określonych zamówieniem przesłanym na adres e-mail _______ lub numer faxu _______ (jeżeli strony zgodnie wyłączą formę składania zamówienia w drodze e-mail i skorzystają z formy faxu - wówczas należy w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w rubryce ,,Osoba, nr telefonu, e-mail do kontaktu w sprawie realizacji umowy" podać nr faxu na które Zamawiający ma składać zamówienia). Realizacja dostaw następować będzie w ciągu 48 godzin od momentu wysłania zamówienia, o którym mowa w ust 1 powyżej. Wykonawca dostarczy zamówione Wyroby do Apteki Szpitalnej Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Juraszów 7/19 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę aby realizacja dostaw następowała w ciągu 48 godzin od momentu wysłania zamówienia. W związku z tym par. 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 45 Pytanie dotyczy zadania nr 37 Czy w związku z wymogiem dzierżawy sprzętu na czas zabiegów /sesje zabiegowe/ zawartym w zał. nr 2 do SWZ "Formularz asortymentowo cenowy" Zamawiający uwzględni zapisy dotyczące warunków dzierżawy w umowie ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Umowa zawiera wystarczające zapisy, wskazujące na prawa i obowiązki zdeponowanych u Zamawiającego produktów.

Pytanie nr 46 Pakiet 22. Pkt.11 Jest: Program nocny Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało program nocny sterowany fizjologicznie w oparciu o dobową aktywność pacjenta ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Pytanie nr 47 Pakiet 23. Pkt 17 Jest: Możliwość dostarczenia 15 urządzeń z czułością komorową 0.45-11,3m V Czy Zamawiający odstąpi od konieczności oferowania dodatkowych urządzeń o zmienionych parametrach w związku z faktem, że oferowane urządzenia zapewniają czułość komorową w zakresie 0,5-12,5m V ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstąpi od konieczności oferowania dodatkowych urządzeń o zmienionych parametrach w związku z faktem, że oferowane urządzenia zapewniają czułość komorową w zakresie 0,5-12,5m V Pytanie nr 48 Pakiet 32. Pkt. 8 Jest: Amplituda impulsu min. zakres 0,5-8,0 V Czy Zamawiający dopuści urządzenie o amplitudzie impulsu w zakresie 0,25-7,5V ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 49 Pakiet 38. Pkt 19 Jest: Kable do analizatora umożliwiające pomiary śródzabiegowe Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o określenie ilości kabli do analizatora oraz ich rodzaju Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Kable do wielorazowego wykorzystania – sterylizacji – 5 szt. lub Kable sterylne jednorazowe w ilości zgodnej z ilością stymulatorów tj. 50 szt. – w cenie.

Pytanie nr 50 Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści Stenty o profilu przejścia 0,042” dla stentu o średnicy 3,00 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 51 Pakiet 58 Czy Zamawiający dopuści cewniki diagnostyczne o długościach 100cm, 110cm, 125cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 Pakiet 42 Pkt 5 i Pakiet 44 pkt 8 Czy Zamawiający dopuści urządzenie dostarczające 5 wyładowań w fazie VT oraz 6 wyładowań w fazie VF ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 53 Pakiet 42 i 44 Czy Zamawiający dopuści urządzenia posiadające certyfikat MRI tylko w konfiguracji DF4 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 54 Dotyczy: Pakiet 46 Czy Zamawiający dopuści urządzenia posiadające certyfikat MRI tylko w konfiguracji DF4/IS4 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 55 Dot. Pakiet nr 33 poz 1. Zaawansowany kardiowerter - defibrylator resynchronizujący przeznaczony dla osób kachektycznych Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia CRTD o objętości równej 32,5 cm3 niewiele różniącej się od wymaganej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem zmian i dodatkowych informacji – sprostowanie (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2) z dnia 10.01.2022 r. nr 2022/S 006-011537 Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 11.01.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą projektu umowy sprzed modyfikacji z dnia 11.01.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki