## Zadanie 1-8
Formularz cenowy
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość | Kod | Producent | j.m. | Ilość oferow. | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 1
1 | Podkład włókninowy trójwarstwowy SMS. Włóknina trójwarstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 30 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 115 kPa. Wyrób najdający się w razie potrzeby do sterylizacji parą wodną. Wymagana zgodność z normą PN - EN 13 795 (wymagania standardowe, strefa mniej krytyczna) | 210x160 |  |  | szt | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Medyczne prześcieradło nieprzemakalne na stół operacyjny, laminat włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej, wymiary 90 x 220cm Gramatura min 27 g/m2, kolor biały, wytrzymałość na przenikanie cieczy min. 80 cm H2O. Wymagana zgodność z normą PN - EN 13 795 (wymagania standardowe, strefa mniej krytyczna). | 210x80 lub 220x90 |  |  | szt | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 2
1 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny ,wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARAu góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami o chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, powinien zawierać nadruk z rozmiarem w widocznym miejscu na włókninie oraz złożony w sposób umozliwiający samodzielne założenie operacyjnego troki powinny być złączone kartonikiem aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinienbyć jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem rozmiar L, X L. MINIMALNE PARAMETRY Fartuch z materiału bawełnopodobnego (włókniny celulozowo - poliestrowej–sontara) o następujących parametrach: gramatura max .68 g/m2, wytrzymałość na rozrywanie - sucho min. 230 kPa , nieprzemakalność min. 250 mm H2O | L, XL |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Fartuch foliowanyna rolce lub w opakowaniu a`100szt |  |  |  | szt | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Ochraniacz na obuwie włókninowy ściągany gumką pakowae maksymalnie po 100szt |  |  |  | szt | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Fartuch chirurgiczny do zabiegów podwyższonego ryzyka i sredniego kontaktu z płynami i krwia, krój typu raglan lub prosty wykonany z wókniny SMS/SMMS lub sontara bez zawartości lateksu oraz polietylenu bez dodatkowych wzmocnień przepuszczający powietrze w zestawie min1 jałowy ręcznik. Pakowany w opakowanie zew. folia lub folia-papier ,wew. opakowanie z włókniny lub papieru zapewniając zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. w przypadku utraty szczelności lub rozdarcia zew. opakowania. zaopatrzony w kartonik przy trokach. Wyrób powinien spełniać normę PN-EN 13795-3 dla powierzchni krytycznej potwierdzone wynikami badań na wyrobie gotowym po sterylizacji. Gramatura min 35g/m2 dla SMS oraz min 68g/m2 dla sontary oraz posiadający wartość przechodzenia powietrza przez materiał mnimum o,35m/s według ISO 9237:1995. Wyrób musi posiadać informacje o dacie ważności i serii w postaci dwóch naklejek samoprzylepnych do umieszczenia w karcie zabiegowej pacjenta. | L; XL |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Dwukomorowa kieszeń sterylna 40x35cm samoprzylepna wyposażona w sztywnik |  |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Serweta sterylna z taśmą lepną wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu, odporna na penetrację płynów 900cm słupa wody. Gramatura 1 warstwy od góry min 27g/m2+folia PE min 40 mikronów + dolna warstwa min20g/m2 wytrzymała na wypychanie mni 70/65kPA |  |  |  | szt | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 3
1 | Czepek chirurgiczny podwyższony o kroju furażerki wykonany w części bocznej z wkładką mocno pochłaniającej pot o min szer.6cm, zaś w części górnej z włókniny perforowanej, z tyłu wiazana trokami Sposób pakowania w kartoniki max. 50 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, Uwaga: w części bocznej chłonna włóknina nieperforowana wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2 ; w części górnej włóknina perforowana paroprzepuszczalna |  |  |  | szt | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Okrągły czepek pielegniarski, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 50 szt. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Uwaga: włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2 |  |  |  | szt | 26000 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie nr 4
1 | Fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25 g/m2 zielony lub niebieski, długi rękaw zakończony gumką, niesterylny, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Pakowany w torebki foliowe maksymalnie 10 szt, wyrób medyczny. zgodny z normą 13795:2019. Materiały wykorzystane do produkcji wyrobu gotowego zgodne z REACH lub certyfikatem OEKO-TEX. | L-XXL |  |  | szt | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 5
1 | Fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2 zielony lub niebieski, długi rękaw zakończony poliestrowym mankietem , niesterylny, odporny na uszkodzenia mechaniczne, rękaw zakończony mankietem min 5cm. Pakowany w torebki foliowe maksymalnie 10 szt, wyrób medyczny. zgodny z normą 13795:2019. Materiały wykorzystane do produkcji wyrobu gotowego zgodne z REACH lub certyfikatem OEKO-TEX. | L-XXL |  |  | szt | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 6
1 | Maski chirurgiczne typu II, wykonane z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z kształtką modelującą na nos, pozwalającą dopasować dokładnie maskę, w części centralnej z zakładkami umożliwającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maski zgodne z normą PN-EN 14683:2019, chroniące otoczenie przed zanieczyszczeniami fizycznymi, m. in. złuszczonym naskórkiem, włosami, jak również przed czynnikami infekcyjnymi (stopień filtracji min. 98% BFE). Maska mocowana za uszy, za pomocą nieuciskających, elastycznych pasków. Wymiary: długość 17,5 cm x szerokość 9,5 cm (+/- 1 cm), długość wkładki modelującej 9 cm (+/- 1 cm), szerokość pasków mocujących 1,5 cm (+/- 0,3cm), długość pasków mocujących 17 cm (+/- 1cm). Wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności oraz oznakowanie CE, pakowany w kartonik pełniący funkcję dyspensera. |  |  |  | szt | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 7
1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, pełnobarierowa zawiązywana na troki o dł min 45 cm, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry wolna od mikrowłosków . Sposób pakowania w kartoniki max po 50 szt co gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Uwaga: Włóknina PPSB trzy warstwy, warstwa twarzowa powinna być specjalnie wygładzana niepowodująca uczuleń i podrażnień |  |  |  | szt | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 8
1 | Serweta jałowa z laminatu włókninowo - foliowego, o gramaturze 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150 kPa, chłonność min. 570%,. Wymagana zgodność z normą PN - EN 13 795 (wymagania wysokie, strefa krytyczna i mniej krytyczna). | 75x90 |  |  | szt | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Serweta jałowa z laminatu włókninowo - foliowego, o gramaturze 43 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 180 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 130 kPa, chłonność min. 570%,. Wymagana zgodność z normą PN - EN 13 795 (wymagania wysokie, strefa krytyczna i mniej krytyczna). | 45x75 |  |  | szt | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem | [9 empty] | 0 | 0

## Zadanie 9
L.p. | Nazwa materiału | Opis | Kod | Producent | J.M | Ilość oferow. | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 9
1 | Zestaw do operacji stawu kolanowego z workiem wymagania minimalne | Zestaw wykonany z włókniny dwuwarstwowej polipropylenowej i folii polietylenowej o min.gramaturze materiłu 55g/m2 bez wzmocnienia i chłonność materiału laminatu min 155ml/m2 ,odporności na przenikanie cieczy min 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.w strefie wzmocninej 350 kPa Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. W składzie: 1x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 240x150cm stanowiaca owinięcie pakietu, 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm złożona teleskopowo ze wzmocnieniem ; 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100 x150cm ,1x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75x90cm; 1 x serweta 200x320cm do artroskopii z otworem samouszczelniajacym się 5xcm, z workiem do zbiórki płynu z zaworem oraz uchwytem Velcro, 2x taśma lepna włókninowa 10x50cm, 1x osłona na kończynę rolowana 35x80cm, 2x opaska elastyczna 12cmx 5m. 1xkubek przeżroczysty z miarką 250ml Spełnia normę PN-EN13795 (1-3) 2x taśmy dwustronna 6x6cm Gwarancja sterylności 12miesięcy. |  |  | kpl | 155 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do chirurgii biodra wymagania minimalne | Zestaw wykonany z włókniny dwuwarstwowej polipropylenowej i folii polietylenowej o min. gramaturze 55g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2 , chłonnośc w miejscu padu 386,4 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min 200 cm H2O oraz odpornosć na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min 155kPa, w strefie wzmocninej min 350kPa Jest zgodny z normą EN 13795 (1-3), każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i serii w postaci min dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. w składzie: 1x osłona na kończyny rolowana o wym. 35x120cm 1x serweta wzmocniona na stolik narzedzowy 240x150cm (opakowanie zestawu) 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm złożony teleskopowo; 1x serweta wzmocniona na stolik Mayo 80x145 1x serweta operacyjna nieprzylepna 75x90cm 1x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100x150cm 2x serweta dwuwarstwowa samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 170x 300cm 1x serweta 200x260cm dwuwarstwowa ze wzmocnieniem samoprzylepna z wycięciem "U" wycięcie o wym. 6,5x90cm (pad 150 x 160 cm) 2x taśma samoprzylepna 10x50cm; 2x opaska elastyczna 12cmx4m; 1xmiseczka plasikowa przejrzysta z podziłką 250ml. Spełnia normę EN 13 795 (1-3) Gwarancja 12 miesięcy. |  |  | kpl | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do operacji stawu kolanowego bez worka wymagania minimalne | Zestaw wykonany z włókniny min dwuwarstwowej polipropylenowej i folii polietylenowej o min.gramaturze materiłu 55g/m2, bez wzmocnienia i chłonność materiału laminatu min 155ml/m2 , chlonność w miejscu padu min.386 ml/m2,odporności na przenikanie cieczy min 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.w strefie wzmocninej 350kPa Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. W składzie: 1x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 240x150cm stanowiaca owinięcie pakietu, 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm złożona teleskopowo ze wzmocnieniem ; 1x serweta na stolik Mayo 145x80 złożony teleskopowo ; 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100 x90cm ;1x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75x90cm; 1 x serweta dwuwarstwowa 200x320cm do artroskopii z otworem samouszczelniajacym się 5x7 cm, bez worka, wzmocniona (wzmocnienie 100x150) ; 1x serweta dwuwarstwowa przylepna na ekran anestezjologiczny 150 x 240cm 2x taśma lepna włókninowa 10x50cm, 1x osłona na kończynę rolowana 35x80cm, 2x opaska elastyczna 12cmx5m; 1xkubek przeźroczysty z podziałką 250ml Spełnia normę PN-EN13795 (1-3) Gwarancja sterylności 12miesięcy. |  |  | kpl | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [9 empty] | 0 | 0

## Zadanie 10
L.p. | Nazwa materiału | Opis | Kod | Producent | J.M | Ilość oferow. | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 10
1 | Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych (kraniotomia) wymagania minimalne | 1.Serweta o wymiarze 230x300cm, z oknem wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 30x20cm, worek trójkątny min 50x50cm do przechwytywania płynów z sitem i portem do ssaka. Pozycja 1,2,5 wykonana z laminatu nieprzemakalnego min dwuwarstwowego (włókno + folia PE) lub włókniny polipropylenowej trójwarstwowej SMS bez zawartości lateksu, zapewniająca barierę. 2.Serwety samoprzylepne trójwarstwowe 50 x 50cm - min 2szt. 3.Pokrowiec na stolik Mayo o wym. całkow. min 78x144 z mocnej folii o grubości min 60mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)-65x85cm 4. Taśma samoprzylepna o wym. min 9x49 - 1szt. 5. Całość owinieta w serwetę 150x190cm, która służy jako pokrycie stolika z warstwą chłonną. 6. Wyrób powinien spełniac normę PN-EN13795-3 dla wymagan wysokich powierzchni krytycznej potwierdzone wynikami badań na wyrobie gotowym po sterylizacji zgodnie z nr kat. oferowanego wyrobu medycznego. 7. Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Gwarancja sterylności minimum 12 miesięcy |  |  | kpl | 850 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw uniwersalny wzmocniony typu barier | 1.Serweta górna z włókniny polipropylenowej z laminatu nieprzemakalnego min dwuwarstwowego (włóknina+folia PE) lub włókniny trójwarstwowej SMS bez zawartości ateksu typu barier flex z taśmą samoprzylepną w postaci folii chirurgicznej z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wym 300x175cm - 1szt. 2. Serwety boczne typu barier flex z taśmą samoprzylepną w postaci folii chir. z z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wym. 90x75cm - 2szt. 3. Serweta dolna typu barier flex z taśmą samoprzylepną w postaci folii chir. z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wym 175x175cm +/-10cm - 1szt. 4. Taśma samoprzylepna 49x75 - 1szt 5. Ręczniki chłonne min 18x25cm - 4szt. 6.Serweta na stolik Mayo o wym całkow. min 78x144cm warstwa chłonna min 65x85cm - 1szt. 7. Serweta na stolik instrumentariuszki o wym 150x190cm (owinięcie zestawu) |  |  | kpl | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
8.Wyrób powinien spełniać normę PN EN13795-3 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznej potwierdzone wynikami badań na gotowym wyrobie po sterylizacji zgodnie z nr kat. oferowanego wyrobu med. Gwarancja sterylności min 12 miesięcy. Poz.nr 1,2,3- strefa krytyczna- odpornosć na penetrację płynem cm H2O≥900 cm.Siła rozrywu- na sucho ≥290Pa. 9. Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta.
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0

## Zadanie 11
L.p. | Nazwa materiału | Opis | Kod | Producent | J.M | Ilość oferow. | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 11
1 | Zestaw do zabiegów urologicznych TUR z torbą wymagania minimalne | 1) serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 215 x 180 cm, zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o śr. 5cm, otwór na prącie o śr. 4 cm i osłona na palec do badania per rectum. Z serwetą zintegrowany jest worek do przechwytywania płynów z sitem oraz usztywnionym brzegiem do jego regulacji, worek zakończony jest zaworem do podłączenia drenu. Nad otworem o średnicy 5 cm w odległości 10 cm taśma przylepna o długości 40 cm stabilizująca serwetę o - 1 szt.; 2) Dren odprowadzający płyny z worka, kompatybilny z serwetą główną, długość min. 130 cm – 1 szt.; 3) serweta na stolik instrumentalny 150 x 190 cm - 1 szt. Serweta gówna wykonana z mocnego laminatu min. dwuwarstwowego: polipropylen oraz folia polietylenowo - polipropylenowa, spełniająca wymagania wysokie normy PN EN 13795. Łączna gramatura serwety min 56 g/m2.Odpornosć serwety na przepuszczanie płynów dla strefy krytycznej i pozakrytycznej min. 250 cmH20.Odpornośc serwety na wypychanie na sucho oraz mokro dla obu stref min. 150 kPa. Serweta na stolik instrumentarium wykonana z folii o gramaturze 47 g/m2 (+/- 10%), na całej długości po środku serwety wzmocnienie z chłonnej włókniny o szerokości min. 65 cm, gramaturze 35 g/m2 (+/- 10%). Łączna gramatura w obszarze wzmocnienia (łącznie z klejem) min. 84 g/m2, chłonność całkowita min. 400 %. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795. |  |  | kpl | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do zabiegów urologicznych PCNL wymagania minimalne | 1.Serweta do zabiegów PCNL/Nefrestomii o wymiarach 180 x 300cm, z otworem samoprzylepnym 22 x 15 cm, wyposażona w worek do przechwytywania płynów o wymiarach 50 x 100 cm – 1 szt. 2. Serweta na stolik instrumentarium 190 x 150 cm – owinięcie zestawu – 1 szt. Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa, folia polietylenwo - polipropylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze min. 73 g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów dla strefy krytycznej i pozakrytycznej pow. 190 cmH20.Odpornośc serwety na wypychanie na sucho i mokro min. 100 kPa na całej powierzchni. Laminat spełniający wymagania normy PN EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Serweta na stolik instrumentarium wykonana z folii o gramaturze 47 g/m2 (+/- 10%), na całej długości po środku serwety wzmocnienie z chłonnej włókniny o szerokości min. 65 cm, gramaturze 35 g/m2 (+/- 10%). Łączna gramatura w obszarze wzmocnienia (łącznie z klejem) min. 84 g/m2, chłonność całkowita min. 400 %. Zestaw zgodny z normą PN EN13795. |  |  | kpl | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0

## Zadanie 12
L.p. | Nazwa materiału | Opis | Kod | Producent | J.M | Ilość oferow. | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 12
1 | Zestaw do zabiegów laryngologicznych wymagania minimalne | 1. Serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 240x150 cm. +/-10 cm. (wymiary dodatkowej warstwy chłonnej min 37x70 cm)- 1 szt. 2. Serwety z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 90x75cm (wymiary dodatkowej warstwy chłonnej min 37x70cm) - 3 szt. 3. Serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 200x170 cm. +/-10 cm. (wymiary dodatkowej warstwy chłonnej min 37x70 cm)- 1szt. 4. Serweta na stolik Mayo o wymiarach 80x145cm. warstwa chłonna minimum 75x85 cm. - 1szt. 5. Serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm, warstwa chłonna o szerokości min. 65cm na całej długości serwety (owinięcie zestawu), 6. Ręczniki chłonne z włókniny minimum 20 x 40 cm - 4 szt. 7. Taśma samoprzylepna 9 x 50 - 1 szt. Serwety z pozycji 1, 2, 3 muszą być wykonane z laminatu włókniny i folii o gramaturze min. 62g/m2, w obszarze krytycznym wzmocnione włókninowymi łatami chłonnymi o gramaturze min. 63g/m2. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym min. 125g/m2. Barierowość dla wody min. 450cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200kPa, nasiąkliwość metodą run off w obszarze krtycznym min. 66% (wg PN - EN ISO 9073-11). Laminat nie może powodować drażenienia, uczulenia (wg PN-EN ISO 10993-10) i nie może być cytotoksyczny (wg PN - EN ISO 10993-5). Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe lub tyvek - folia z etykietą zawierającą pełną identyfikację wyrobu (w tym jego skład) wraz z min. 2 etykietami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej. |  |  | kpl | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0

## Zadanie 13-16
L.p. | Nazwa materiału | Opis | Kod | Producent | J.M | Ilość oferow. | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 13
1 | Zestaw Kardiochirurgiczny wymagania minimalne | 1. Obłożenie kardiochirurgiczne w kształcie litery T o wymiarach 200/300x330cm, otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 32x40cm wypełniony folią chirurgiczną otoczony warstwą wysoko chłonną z organizatorami przewodów, serweta posiada zintegrowane foliowe kieszenie, po 2szt po obu stronach, obłożenie wykonane z 3 warstwowego laminatu: folii PE 50 mikronów, warstwy komfortowej pacjenta z wiskozy 20g/m2 oraz warstwy chłonnej o gramaturze 23g/m2, w strefie krytycznej serweta posiada dodatkowy pad chłonny 50g/m2 – 1 szt. 2. Obłożenie chirurgiczne 200x260cm,samoprzylepne wycięcie U 20x102cm, zintegrowane z osłoną na krocze, serweta wykonana z laminatu 3warstwowego (wiskoza 23g/m2, folia PE 40 mikronów oraz włóknina polipropylenowa 12g/m2) – 1 szt. 3. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (folia PE 55 mikronów i warstwa wiskozowa 23g/m2), odporność na przenikanie płynów powyżej 140cm H2O – 1 szt. 4. Serweta operacyjna 75x75cm z taśmą samoprzylepną, serweta wykonana z laminatu 3 warstwowego (wiskoza 23g/m2, folia PE 40 mikronów oraz włóknina polipropylenowa 12g/m2) – 2 szt. 5. Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany – 2 szt. 6. Taśma lepna 9x49cm, 2-warstwowa (włóknina poliestrowa 40g/m2 i folia PE 27,5 mikronów) – 3 szt. 7. Ręcznik chłonny 18x25cm z celulozy – 6 szt. 8. Kieszeń foliowa 33x38cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt. 9. Osłona stopy 36x28cm wykonane z folii PE 50 mikronów oraz warstwy wiskozowej 20g/m2 – 2 szt. 10. Osłona stopy 36x28cm wykonane z przezroczystej folii PE 50 mikronów – 2 szt. 11. Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm, wykonana z folii PE 60 mikronów oraz warstwy chłonnej wykonanej z laminatu 2-warstwowego (folia PE 55 mikronów i warstwa wiskozowa 40g/m2), odporność na przenikanie płynów powyżej 800cm H2O – 1 szt. 12. Osłona na stół narzędziowy 150x240cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (folia PE 55 mikronów i warstwa wiskozowa 23g/m2), odporność na przenikanie płynów powyżej 140cm H2O – 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowaniu folia-folia. Zestaw jest zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795. Na opakowaniu min. 3 naklejki do dokumentacji medycznej, zawierające symbol, numer lot, nazwę producenta oraz datę ważności. |  |  | kpl | 370 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
zadanie 14
1 | Rolka na kozetkę | Rolka włókninowa na kozetkę minimum dwuwarstwowa wymiary 50cmx65mb (± ) 1cm z perforacją w odcinkach . |  |  | szt | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0
zadanie 15
1 | Serweta z wcięciem | Serweta z wycięciem jałowa na miejsce dostępu naczyniowego 50x60 cm |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
zadanie 16
1 | Serweta jałowa jednorazowego uzytku z przylepcem | Serweta jałowa z przylepcem 45 cm x75 cm |  |  | szt. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0