- Zakres czynności serwisowych:

- Przeglądy okresowe – 4 w roku

- Regularne przeglądy okresowe – planowane czynności konserwacyjne, które są realizowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy, importera lub dystrybutora, wynikające ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmujące w szczególności: ogólną kontrolę funkcjonowania systemu, kalibrację, regulację, czyszczenie, smarowanie, wymianę filtrów lub innych elementów zużywalnych, niewielkie modernizacje techniczne lub aktualizacje oprogramowania, a także drobne naprawy. Pojęcie to obejmuje także czynności związane z wzorcowaniem wyrobu, a także jego kontrolę bezpieczeństwa.

- Dokumentacja przeglądów obejmująca raport z wykonanych testów funkcjonalnych oraz testów bezpieczeństwa elektrycznego według procedury producenta.

- Każdorazowo przegląd danego urządzenia potwierdzony wpisem do paszportu technicznego aparatu medycznego.

- Kontrole jakości – podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej  i fantomów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Naprawy

- Interwencja na wezwanie (usunięcie lub skuteczne zdiagnozowanie usterki) – praca w miejscu lokalizacji sprzętu wraz z dojazdem inżyniera.

- Podjęcie interwencji nie później niż 2 godziny po uzyskaniu informacji od Zamawiającego, w dni robocze tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

- Interwencja w miejscu instalacji sprzętu rozumiana jako stawiennictwo inżyniera na miejscu, u klienta- do 48 godzin od pisemnego zgłoszenia

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części

- Dostęp i naprawy zdalne poprzez dedykowane łącze VPN

- Czas naprawy bez części zamiennych: do 3 dni roboczych

- Czas naprawy przy konieczności wymiany części zamiennych: do 5 dni roboczych

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowej oraz każdorazowo naprawa danego urządzenia potwierdzona wpisem do paszportu technicznego aparatu medycznego.

- Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji oprogramowania i konstrukcji, poprawiających wydajność pracy i bezpieczeństwo (obejmujących również te usprawniające pracę urządzenia, nie tylko te obowiązkowo wymagalne)

- Części zamienne

- Dostawy komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich i detektorów promieniowania, fabrycznie oryginalnych określonych przez wytwórcę danego sprzętu w celu zastąpienia tych, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

- Dostawy oryginalnych podzespołów i części zamiennych określonych przez wytwórcę danego sprzętu w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych

- Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Zdalna diagnostyka

- Stałe monitorowanie parametrów pracy urządzenia za pomocą zdalnego łącza i dedykowanej aplikacji serwisowej.

- Proaktywny monitoring lampy RTG z wykorzystaniem automatycznego wzorca wykrywania błędów.

- Wykorzystanie zdalnego łącza do zdalnej diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

- Pomoc aplikacyjna

- W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu posiadającego odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela

- Doradztwo w zakresie aplikacji zainstalowanych w aparacie i porady przez telefon.

- Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego aparatu

Ingenuity CT/Core/Core128 / Flex and Brilliance 6/10/16/16P/40/64/Big Bore

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa radiologicznego – weryfikacja integralności kolimatora (wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta).

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych. Wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta

- Kontrola zużycia części ruchomych.

- Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Przeprowadzenie uznanych przez Wykonawcę za konieczne środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi aparatu (modyfikacje serwisowe)- wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta

- Kontrola integralnosci oprogramowania, konserwacja (defragmentacja) dysków- wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta.

- Rejestracja aktualnych stanów liczników- wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta.

- Kontrola i czyszczenie dróg odprowadzania ciepła – w przypadku uznania za konieczne – wymiana filtrów.

- Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja według wytycznych producenta.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia- wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta.

- Wykonanie kopii zapasowych kalibracji i parametrów- wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta.

- Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu.

Producent zaleca wykonywanie regularnych przeglądów aparatu TK 4 razy w roku.

- Zakres czynności serwisowych Philips IntelliSpace Portal

|  | Wsparcie Help Desk |  |
| --- | --- | --- |
|  | reakcji na zgłoszoną awarię |  |
|  | Instalacja Service Pack, wykonanie poprawek systemowych dla posiadanej wersji ISP |  |
|  | Przegląd mechaniczny Platformy Sprzętowej | 1 x rocznie |
|  | Usługi świadczone również w siedzibie Klienta |  |
|  | Wsparcie platformy sprzętowej zdalne i na miejscu (diagnostyka serwera) |  |

Wyk. Monika Góras Tel. 782-802-112

27.05.2022