Modyfikacja - Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz cenowy -  PARAMETRY TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do Umowy

Przedmiot zamówienia:  "Zakup robota medycznego wraz z oprzyrządowaniem (narzędziami), szkoleniami dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego przy ul. Jarochowskiego  18  w Poznaniu”

w ramach przedsięwzięcia:

System robotowy – wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT ( % ) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zakup robota medycznego wraz z oprzyrządowaniem (narzędziami), szkoleniami | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

Producent/ Wykonawca(podać):……………………………..

Pełna nazwa urządzenia (podać):………………………………………

Typ/model (podać):……………………………………………

Rok produkcji (2023 r): (podać)………………………………………

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartości wymagane | Odpowiedź WYKONAWCY Parametry oferowane 1) podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu 2) TAK/NIE 3) PODAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SYSTEM ROBOTOWY |  |  |  |
| Robot chirurgiczny fabrycznie nowy z wyposażeniem, z 48 miesięczną gwarancją. |  |  | TAK/NIE |
| Zakres zastosowań robota chirurgicznego to minimum: - Urologia , - Ginekologia, |  | Zakres zastosowań robota chirurgicznego to minimum: - Urologia, - Ginekologia, TAK– opisać i wskazać certyfikację/walidację w dokumentach producenta | TAK/NIE |
| Zestaw robota chirurgicznego składający się z następujących elementów: 1. Konsola chirurgiczna – 1szt. 2. Wózek z ramionami robotycznymi – 1szt. 3. System wizyjny– 1 szt. 4. Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego |  |  | TAK/NIE |
| - KONSOLA CHIRURGICZNA – 1 szt. |  |  |  |
|  | Konsola chirurgiczna mobilna na podstawie jezdnej, z blokadą | TAK | TAK/NIE |
|  | Konsola zapewniająca transmisję ruchów rąk operatora do ramion robotycznych, z możliwością skalowania ruchu narzędzi oraz funkcją redukcji drgań w celu zminimalizowania naturalnego drżenia rąk i przypadkowych ruchów ręki operatora | funkcjonalność wymagana bez względu na sposób technicznego osiągnięcia wymaganej funkcjonalności, z zastrzeżeniem, że skalowanie narzędzi odbywać się będzie co najmniej w trzech trybach. | Należy podać liczbę trybów skalowania narzędzi i opisać TAK/NIE |
|  | Konsola umożliwiająca sterowanie narzędziami chirurgicznymi oraz kamerą endoskopową 3D (w każdym z ramion robotycznych) | wymagane bez względu na sposób technicznego osiągnięcia wymaganej funkcjonalności, z zastrzeżeniem: Funkcja umożliwiająca automatyczne przełączenie przez operatora konsoli chirurgicznej- kąta prezentacji obrazu z endoskopu 30 stopni w dół i 30 stopni w górę: | TAK/NIE |
|  | Konsola umożliwiająca sterowanie ustawieniami systemu elektrochirurgii (co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu) z poziomu konsoli chirurgicznej z możliwością zapamiętania przez konsolę chirurgiczną co najmniej 3 typów ustawień dla narzędzi elektrochirurgicznych | TAK | TAK/NIE opisać |
|  | Funkcja włączania i wyłączania wizualizacji znacznika ICG (obrazowanie fluorescencyjne) przełączenie przez operatora konsoli chirurgicznej za pomocą manetek sterujących | TAK | TAK/NIE |
|  | Wykaz istotnych elementów składowych konsoli: - manetki sterujące (lewa i prawa), - pulpit sterujący (lewy i prawy), - przeglądarka stereoskopowa, - ekran dotykowy, - panel przełączników nożnych | TAK | TAK/NIE |
|  | Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk operatora umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta. z zachowaniem kierunku ruchu, tj. ruch ręki operatora w prawo, powoduje ruch narzędzia w prawo, ruch ręki operatora w lewo powoduje ruch narzędzia w lewo, obrót manetki powoduje obrót przegubowy/artykulacyjny narzędzia zgodny z ruchem ręki operatora | TAK | TAK/NIE |
|  | Pulpity sterujące lewy i prawy – umieszczone po obu stronach podłokietnika konsoli chirurgicznej umożliwiające co najmniej: - włączenie zasilania, - wyłączenie awaryjne, - regulację parametrów ergonomicznych stanowiska, zapewniających operatorom o różnej budowie ciała komfort pracy podczas zabiegów | TAK | TAK/NIE opisać |
|  | Panel przełączników nożnych – umieszczony u podstawy konsoli chirurgicznej, umożliwiający co najmniej: - sterowanie kamerą, - przełączanie ramion, - włączanie i wyłączanie głównych sterowników ramion i narzędzi chirurgicznych (sprzęgło) - sterowanie urządzeniami elektrochirurgicznymi (aktywacja koagulacji mono i bipolarnej) | TAK | TAK/NIE |
|  | Przeglądarka stereoskopowa: - dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy (3D) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D, - Wyświetlająca w polu widzenia operatora komunikaty oraz ikony z informacjami o stanie systemu, | - tworząca obraz stereoskopowy pola operacyjnego i wyświetlająca komunikaty i informacje o stanie systemu – TAK - tworząca obraz stereoskopowy 3D wraz z maksymalnie dwoma obrazami pomocniczymi ( ze źródeł zewnętrznych np.: USG) – TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja konsoli chirurgicznej, która umożliwia operatorowi przeniesienie wzroku z pola operacyjnego przeglądarki stereoskopowej w przestrzeń sali operacyjnej, bez konieczności wyzwalania rąk z manetek sterujących, z zachowaniem stałej, niezmiennej pozycji narzędzi wewnątrz ciała pacjenta w celu uniknięcia niezamierzonych niekontrolowanych ruchów narzędzi w ciele pacjenta. | TAK | TAK/NIE |
|  | Obraz pola chirurgicznego w polu widzenia chirurga 3D bez zastosowania okularów 3D (polaryzowanych lub aktywnych) | TAK | TAK/NIE |
|  | Zintegrowany z konsolą chirurgiczną panel dotykowy (touchpad) służący operatorowi wybieraniu funkcji konsoli, co najmniej w zakresie: - wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie; - przypisania narzędzi do określonej konfiguracji rąk oraz nóg; - sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglenia manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora; - programowania przez operatora wartości energii dostarczonej do narzędzi; - pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami;, - sterowania ustawieniami obrazu i dźwięku oraz zapisu; - sterowania funkcjonalnościami sygnałów zewnętrznych (co najmniej: obrazu z USG, CT, kamer zewnętrznych); - sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, cyfrowego powiększenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej, telestracji i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D/3D); - sterowania danymi konta użytkownika konsoli chirurgicznej; - w przypadku integracji z drugą konsolą chirurgiczną - przekazywania drugiemu operatorowi kontroli nad narzędziami oraz endoskopem, sterowanie wirtualnym wskaźnikiem | TAK | TAK/NIE opisać |
|  | Konsola chirurgiczna | Parametr punktowany: możliwość integracji z drugą Konsolą chirurgiczną (nie stanowiącą przedmiotu zamówienia) umożliwiającą współpracę operatorów każdej z konsol, polegającą na możliwości przekazania uprawnień zarządzania wszystkimi dostępnymi narzędziami oraz endoskopem | Tak – 10 pkt Nie- 0 pkt |
| - WÓZEK Z RAMIONAMI ROBOTYCZNYMI – 1 szt. |  |  |  |
|  | Wózek z ramionami robotycznymi | mobilny, pojedynczy wózek wyposażony w: kolumnę z przegubami nastawczymi, czteroma uniwersalnymi ramionami robotycznymi zamocowanymi do pojedynczej kolumny- zapewniający ruchy narzędzi chirurgicznych realizowane przez zagięcie kątowe/artykulację końcówek narzędzi chirurgicznych Parametr punktowany: możliwość obrotu narzędzi w osi długiej w zakresie o co najmniej 360 stopni | 360 stopni – 0 pkt. - stopni – 10 pkt. |
|  | Napęd elektryczny wózka umożliwiający sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania | TAK | TAK/NIE opisać |
|  | Kolumna robotyczna z możliwością co najmniej obrotu ramion kolumny względem osi pionowej i poziomej, z systemem laserowym umożliwiającym ustalanie centralnego punktu dokowania | TAK | TAK/NIE opisać |
|  | Przeguby nastawcze służące do ustawiania ramion na platformie operacyjnej w celu ustalenia punktu centralnego. | TAK | TAK/NIE opisać |
|  | Ramiona robotyczne wyposażone w karetkę na narzędzia z możliwością zamocowania sterylnej nakładki i jednorazowego, sterylnego obłożenia ramienia robotycznego | TAK | TAK/NIE opisać |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi narzędziami chirurgii robotycznej | - Artykulacyjne monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy – TAK - Artykulacyjne bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy – TAK - Artykulacyjne graspery co najmniej 4 typy - TAK - Artykulacyjne imadło – minimum 2 typy- TAK | TAK/NIE |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi i specjalistycznymi narzędziami chirurgii robotycznej | - Jednorazowe sterylne, artykulacyjne narzędzie bipolarne chirurgii robotycznej do uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych do średnicy 7mm, chwytania i dysekcji – TAK - Jednorazowy sterylny, artykulacyjny stapler chirurgii robotycznej, z prostą końcówką bransz - o długości szycia (45 lub 60 mm) wraz z możliwością wyboru kompletu magazynków sześciorzędowych zszywek o wysokości (w przedziale 2,5mm-4,6mm). - TAK - Wielorazowa artykulacyjna klipsownica Medium-Large, Large lub Mała. - TAK Jednorazowe sterylne Klipsy nie stanowią przedmiotu zamówienia - Dostarczenie Zamawiającemu 10 szt narzędzi zaawansowanych ( do wyboru Zamawiającgo). Narzędzie posiadające certyfikat CE na dzień składania ofert. | TAK/NIE |
|  | Endoskop | Wymagana możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej w każdym z ramion robotycznych wózka robotycznego, bez konieczności zmiany kaniuli (lub założenia redukcji kaniuli)-TAK | TAK/NIE opisać |
|  | Endoskop - wymagana możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej w każdym z ramion robotycznych wózka robotycznego, bez konieczności zmiany kaniuli (lub założenia redukcji kaniuli) | TAK | TAK/NIE opisać |
|  | Endoskop - sterowanie funkcjami endoskopu (ustawienia kąta widzenia, horyzontu, wykonania zdjęcia) z poziomu głowicy kamery endoskopu zainstalowanego w ramieniu robotycznym | TAK | TAK/NIE |
| - SYSTEM WIZYJNY – 1 szt. |  |  |  |
|  | System wizyjny - zintegrowany, na kolumnie mobilnej, współpracujący z systemem chirurgii robotycznej | TAK | TAK/NIE opisać |
|  | System wizyjny - wyposażony co najmniej w: - tor wizyjny o wysokiej rozdzielczości HD; - głowicę kamery o minimum 10 krotnym powiększeniu optycznym i minimum 4 krotnym powiększeniu cyfrowym 3D, z funkcją wizualizacji znacznika ICG (obrazowanie fluorescencyjne), z endoskopem z końcówką prostą (0 stopni) i endoskopem z kątem patrzenia (30 stopni) - źródło światła - monitor minimum 24” wyświetlający obraz z endoskopu (lewego lub prawego kanału optycznego) oraz obraz z przeglądarki 3D konsoli chirurgicznej, obrazy zewnętrzne (USG, CT ); - panel sterujący na ekranie monitora- umożliwiający regulację co najmniej: - ustawienia parametrów obrazu pola operacyjnego, - sterowanie parametrami endoskopu i konfiguracja sygnałów wideo i audio, - sterowanie sygnałami na zewnątrz (w konfiguracji 2D i 3D) do monitorów zewnętrznych i źródeł streamingowych realizowane za pomocą monitora dotykowego wchodzącego w skład wózka toru wizyjnego systemu chirurgii robotycznej; | TAK | TAK/NIE opisać |
|  | Układ sterowania kamery - podłączony do kamery za pomocą pojedynczego przewodu, sterujący akwizycją i przetwarzaniem obrazu z kamery. | TAK | TAK/NIE opisać |
| - WYPOSAŻENIE ZESTAWU ROBOTA CHIRURGICZNEGO |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi i akcesoriów posiadających certyfikat CE do wykonania minimum 400 zabiegów z zakresu - Urologia, - Ginekologia, (m. in. Wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową / artykulacyjną: dostępne narzędzia zgodnie z pkt 20 (a-c), trokary współpracujące z ramionami robotycznymi, obłożenia jednorazowe ramion i kolumny, kable mono-bipolarne, uszczelki jednorazowe, osłony nożyc monopolarnych) Zestaw narzędzi do pojedynczego zabiegu obejmuje: A) Pojedyncze wykorzystanie robotycznego narzędzia wielokrotnego użytku w ilości i konfiguracji: 1. 1szt narzędzia monopolarnego 2. 1szt narzędzia bipolarnego 3. 1szt narzędzia retraktującego tkankę 4. 1 szt imadła- opcjonalnie ( wg wyboru Zamawiającego) B) Pojedyncze użycie akcesoriów wielorazowego użytku: 1. 4 szt kaniul 2. 1szt wielorazowego obturatora (tępego) 3. 1szt kabla monopolarnego łączącego narzedzie monopolarne z generatorem 4. 1 szt kabla bipolarnego łączącego narzedzie bipolarne z generatorem C) Pojedyncze użycie elementów jednorazowego użytku: 1. adekwatną liczbę obłożeń ramion robotycznych i/lub kolumn(y) 2. adekwatną liczbę jednorazowych uszczelek do kaniul 3. ewentualną osłonę do nożyc monopolarnych ( jeśli wymagane) Dostawa 10 szt narzędzi zaawansowanych zgodnie z pkt 21(a-c). W przypadku dostawy jednorazowego artykulacyjnego staplera należy dostarczyć 2szt magazynków sześciorzędowych zszywek. Łącznie z dostawą robota należy dostarczyć min. 60 zestawów narzędzi (wg wyboru Zamawiającego) i akcesoria niezbędne do ich użycia. Pozostałe zestawy narzędzi i akcesoria niezbędne do ich użycia będą dostarczane sukcesywnie – do wyczerpania ilości. Termin dostawy narzędzi i akcesoriów nie dłuższy niż 14 dni od zamówienia przez Zamawiającego. Termin przydatności do użycia narzędzi i akcesoriów jednorazowych nie może być krótszy niż 12 miesięcy | Wymagane | TAK |
|  | System elektrochirurgii | TAK | TAK/NIE Podać producent, typ i opisać |
|  | Wykonawca udostępni symulator służący do nauki i do oceny sprawności manualnej Operatorów, według wcześniej ustalonego harmonogramu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach wyposażenia: - 1szt- Wózek wsadowy (rack/stelaż) do narzędzi chirurgii robotycznej automatycznej myjni- dezynfektora posiadanej przez Zamawijącego (producent MMM, model Uniclean II PL-15-2) - Dostosowanie programu mycia i dezynfkecji automatycznej myjni- dezynfektora do wymagań narzędzi chirurgii robotycznej - 3szt- Konektor do podłączenia endoskopu chirurgii robotycznej do automatycznej myjni- dezynfektora ( producent MMM, model Uniclean II PL) - Doposażenie posiadanego przez Zamawiającego sterylizatora wysokotemperaturowego Selectomat PL w program sterylizacji wysokotemperaturowej dla narzędzi chirurgii robotycznej - 2 szt - kosz na narzędzia wielokrotnego użytku (instrumenty) i akcesoria (kaniule, kable). Kosz powinien być kompatybilny do oferowanych narzędzi chirurgii robotycznej - 1 szt -lupa o min 2 krotnym powiększeniu z oświetleniem - 4 szt - plastikowe wanny z pokrywą i/lub kranem o długości adekwatnej do długości narzędzi chirurgii robotycznej - 10 szt- szczotka wielorazowa do mycia maszynowego do czyszczenia narzędzi chirurgicznych - z nylonowym włosiem | TAK | TAK/NIE Podać producent, typ i opisać |
| - WYMAGANIA DODATKOWE: |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy). | TAK | TAK/NIE |
|  | Zgłaszanie przez Zamawiającego awarii za pomocą emaila 24h/dobę, 365 dni/rok . | TAK | TAK/NIE |
|  | Mycie i dezynfekcja poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. | TAK | Opisać |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie (w wersji papierowej i elektronicznej). | TAK Dostarczyć podczas odbioru sprzętu | TAK/NIE |
|  | Oświadczenie potwierdzające, że pracownicy serwisu sprzętu medycznego posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy – dotyczy robota chirurgicznego | TAK Dostarczyć podczas odbioru sprzętu | TAK/NIE |
|  | Szkolenie podstawowe wprowadzające- przeprowadzone przez pracownika serwisu przed odbiorem sprzętu min 3 godziny | TAK | TAK/NIE |
|  | Szkolenie podstawowe obsługowe - dotyczy robota chirurgicznego: - Szkolenie podstawowe obsługowe w miejscu instalacji, w wymiarze minimum 3 dni roboczych. - Szkolenie po odbiorze sprzętu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Szkolenie specjalistyczne -dotyczy robota chirurgicznego: - dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia. - Szkolenia zorganizowane dla min.3 zespołów (skład zespołu : operator i asystent). - W razie potrzeb Zamawiającego wsparcie aplikacyjne w okresie gwarancji. - Szkolenie po odbiorze sprzętu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. - Obszary kliniczne szkolenia: - Urologia, - Ginekologia, | TAK | TAK/NIE |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum do 4 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii. | TAK | TAK/NIE |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK | TAK/NIE |

Liczba punktów możliwa do uzyskania łącznie  -  20 pkt podstawiona

Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „Parametr oferowany (szczegółowo opisać)” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie