Poznań dnia: 2023-02-17

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi” – znak sprawy SZW/DZP/1/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści analizator główny używany w pełni odnowiony, w pełni sprawny i objęty gwarancją autoryzowanego serwisu producenta w całym okresie obowiązywania umowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuści także. 2. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg jednego producenta z pkt 28 tabeli parametrów granicznych (Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy) nie dotyczy zestawów do zewnętrznej międzynarodowej kontroli badań? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 3. Prosimy o potwierdzenie, że pkt 4 tabeli "PARAMETRY SYSTEMU PODLEGAJĄCE OCENIE" (Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy) znalazł się w nim omyłkowo i należy go wykreślić, na co wskazuje brak punktacji w kolumnie "Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego" oraz brak analogicznego parametru w rozdziale 21 SWZ - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 2 Warunki techniczne - parametry systemu? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zmodyfikował formularz cenowy. 4. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach pkt 30 tabeli parametrów granicznych (Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy) Wykonawca winien również dostarczyć Zamawiającemu stanowisko dla dyżurującego diagnosty? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 5. Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym Zamawiający dopuści możliwość dostaw wszystkich odczynników wg harmonogramu dostaw na dany rok z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dostaw pilnych na cito z terminem realizacji min. 1 dzień - max. 5 dni kalendarzowych jak ma to miejsce w przypadku produktów krwinkowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuści także. 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora zapasowego o pojemności magazynu min. 160 kart i możliwością załadowania równocześnie min. 50 próbek badanych - zgodnie z pkt. 33 tabeli parametrów granicznych (zał. nr 2 do SWZ)? Odpowiedź: Zamawiający dopuści także. 7. Prosimy o potwierdzenie, że oferowane oprogramowanie do zarządzania pracownią serologii i bankiem krwi stanowi przedmiot dzierżawy na okres 48 miesięcy od daty zawarcia umowy? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 8. Prosimy o potwierdzenie że ramach pełnej integracji wdrażanego oprogramowania do zarządzania pracownią serologii i bankiem krwi (pkt 39 tabeli parametrów granicznych - zał. nr 2 do SWZ), Zamawiający oczekuje integracji w zakresie: -zamówienie składnika krwi niewymagającego wykonania próby zgodności -zamówienie składnika krwi wymagającego wykonania próby zgodności -zlecenie na wykonanie próby zgodności na zamówionym wcześniej składniku krwi (scalenie zamówienia ze zleceniem) -zlecenie na wykonanie badania serologicznego (Grupa krwi, Grupa krwi noworodka, Bezpośredni test antyglobulinowy, Pośredni test antyglobulinowy, Alloprzeciwciała odpornościowe Anty Rh-D, Kwalifikacja do podania immunoglobuliny) - odesłanie informacji o wydaniu składnika krwi niewymagającego wykonania próby zgodności - odesłanie wyniku próby zgodności - odesłanie informacji o wydaniu składnika krwi wymagającego wykonania próby zgodności - odesłanie wyniku badania serologicznego (grupa krwi, przeciwciała, BTA), odesłanie informacji o potwierdzonej / niepotwierdzonej grupie krwi? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 9. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg "Przekazywanie informacji o wyniku badania, odesłanie informacji o gotowości składników do odbioru i toczenia" (pkt 39 ppkt 6b tabeli parametrów granicznych - zał. nr 2 do SWZ), dotyczy przekazania do HIS wyniku próby zgodności, który umożliwi odebranie przez oddział zarezerwowanego składnika krwi dla pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 10. Prosimy o potwierdzenie, że jako wymóg: "Oprogramowanie zapewniające pełną ciągłość danych i dokumentacji w postaci elektronicznej prowadzonej przez Zamawiającego dostosowane do obowiązujących przepisów (dotychczas za pomocą oprogramowania e-Delphin firmy DiaHem)", Zamawiający oczekuje pełnej, bezstratnej i funkcjonalnej migracji bazy danych wraz z dodanymi do badań załącznikami, komentarzami, audytami zmian, uwagami do pacjentów, uwagami do próbek, uwagami do wykonanych testów, uwagami do zleceń, złożonymi zamówieniami do RCKiK? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 11. Prosimy o potwierdzenie, że jako "prowadzenie dokumentacji elektronicznej (rejestry i księgi) w zakresie przewidzianym prawem dla pracowni serologii transfuzjologicznej, banku krwi i pracowni konsultacyjnej, w tym prowadzenie rejestrów dokumentów wraz z ich treścią i elektronicznie podpisanymi oryginałami (m.in. księga badań grup krwi, księga badań prób zgodności, zamówienia zbiorcze do dostawców, zamówienia indywidualne do dostawców, zamówienia otrzymane indywidualne i zbiorcze, zlecenia wykonania badań, dokumenty przychodu i rozchodu, protokoły transportu), w odniesieniu do donacyjnych i niedonacyjnych składników krwi", Zamawiający ma na myśli tworzenie dokumentacji elektronicznej za pomocą certyfikatów wewnętrznych oferowanego systemu tj. poprzez autoryzację za pomocą uwierzytelnionego konta (login i hasło) w oferowanych systemie. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odstąpi od zapisu dot. elektronizacji protokołu transportu? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 12. Prosimy o potwierdzenie, że jako "Prowadzenie kartoteki pacjentów z ich historią serologiczną (co najmniej w zakresie przetoczeń, powikłań i wyników wykonanych badań) oraz kartoteki składników wraz z ich historią (ruchy magazynowe, wyniki wykonanych badań i przetoczenie/utylizacja) z możliwością ich współdzielenia (udostępniania/przyjmowania danych) z innymi jednostkami" Zamawiający ma na myśli możliwość współdzielenia z innymi jednostkami poprzez manualny eksportu danych z sytemu oraz możliwości wprowadzenia danych z dokumentów zewnętrznych? Wyniki wykonanych zleconych badań oraz wydane składniki krwi do przetoczenia będą wysyłane w komunikatach HL7 do HIS? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 13. Prosimy o potwierdzenie, że jako "obsługę kilku jednostek organizacyjnych, z odrębnymi rejestrami dokumentów dla każdej jednostki i wspólną kartoteką pacjentów oraz wspólną kartoteką składników krwi" Zamawiający rozumie pracownię serologii i bank krwi? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 14. Prosimy o potwierdzenie, że jako "Automatyczną, zgodną z protokołem HL7, wymianę z innymi jednostkami (RCKiK, inna pracownia serologiczna, inny bank krwi, pracownia konsultacyjna, HIS) danych i dokumentów (łącznie z podpisanymi elektronicznie), w zakresie zamówień indywidualnych, zamówień zbiorczych, zleceń na wykonanie badań, wyników badań, protokołów transportu", Zamawiający wymaga wyłącznie integracji HL7 ze szpitalnym systemem HIS? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odstąpi od wymogu integracji z RCKiK, inną pracownią serologiczną, innym bankiem krwi, pracownią konsultacyjną? Wiedza jaką uzyskano wskazuje na to, że RCKiK nie dysponują interfejsem do komunikacji ze szpitalnym bankiem krwi z użyciem protokołu HL7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga integracji HL7 wyłącznie w zakresie zleceń na wykonanie badań oraz wyników badań i odstąpi od wymogu dot. elektronizacji zamówień indywidualnych, zamówień zbiorczych oraz protokołów transportu. Powodem jest brak interfejsów komunikacyjnych zgodnych z HL7, które mogłyby umożliwić komunikację z podmiotami innymi niż system HIS. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania z wbudowanym bankiem krwi umożliwiającym bezpośrednią rejestracje składników krwi, które umożliwia: odbiór zamówienia na składnik krwi, zlecenia na próbę krzyżową, zlecenia na badanie serologiczne (grupa krwi, przeciwciała, BTA). Wynik zleconego badania lub informacja o realizacji złożonego zamówienia będzie wysyłana do zlecającego / Zamawiającego przez protokół HL7? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 17. Prosimy o potwierdzenie, że jako wymóg "możliwość rozbudowy w przypadku zwiększenia liczby urządzeń", Zamawiający ma na myśli zamówienie dodatkowych licencji na oferowany system u Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 18. Prosimy o potwierdzenie, że jako wymóg "system (platforma) umożliwia integrację z systemami posiadanymi przez zamawiającego", Zamawiający ma na myśli możliwość integracji z systemami posiadanymi przez zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu warunków technicznych i złożeniu zamówienia na taką integrację? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki