Nr sprawy: ZP/40/2023






Załącznik nr 1


Odczynniki laboratoryjne wraz z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy żelowej i wykrywania prążków oligoklonalnych – ilość zestawów / testów przeliczyć na liczbę badań podaną w tabeli numer 2
	Lp.
	Nazwa i opis
przedmiotu zamówienia
	Nr
katalogowy
	Ilość sztuk
na 24 miesięcy
	Wielkość
1 opak.
zbiorczego (należy uwzględnić ilość pełnych opakowań)
	Cena
1 op.
bez VAT
	Cena
1 op.
z VAT

	VAT
w   %
	VAT
w   zł

	Wartość
bez VAT
	Wartość
z VAT

	Termin ważności
w mies.

	Producent

	1.
	Dzierżawa automatycznego systemu do elektroforezy żelowej wraz z osprzętem i oprogramowaniem 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 miesiące
	

	2.
	Odczynniki do rozdziału elektroforetycznego białek 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 miesięcy
	

	3.
	Odczynniki do wykrywania prążków oligoklonalnych 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 miesięcy
	


	4.
	Kalibratory i surowice kontrolne.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 miesięcy
	

	5.
	Kontrola zewnątrzlaboratoryjna dla proteinogramów 

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	24 miesiące
	

	6.
	Materiały zużywalne, pomocnicze i akcesoria.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 miesięcy
	

	
	RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X


1. Należy podać wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonywania wymienionych badań w tabeli.

2. Podane ilości mają zawierać odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych.

3. Wykonawca gwarantuje, że proponowane ilości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i akcesoriów wystarczą na wykonanie podanych ilości badań.

4. Wielkość opakowań i stabilność odczynników dostosowana do ilości badań wymienionych w tabeli 2, wszelkie koszty niedoszacowania z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca dołączy do oferty ulotki odczynnikowe , karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników, kontroli i kalibratorów.

6. Wykonawca dostarczy bezpłatnie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, zużywalne i akcesoria służące do rozruchu aparatu.

 Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………………………...

         Tabela nr 2 - Ilości badań w przeciągu 24 – miesięcy
	Lp.
	Nazwa badania 
	Ilość badań (nie uwzględnia kontroli i kalibracji) 
w przeciągu 24 miesięcy

	1.
	Elektroforeza białek surowicy
	600

	2.
	Prążki oligoklonalne
	200


          Tabela nr 3 - PARAMETRY GRANICZNE
	Lp.
	Parametry graniczne analizatora i odczynników 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Dzierżawa automatycznego systemu do elektroforezy na żelach agarozowych z wbudowanym podajnikiem próbek, odczyt po kodzie kreskowym, rok produkcji - nie starszy niż 2018.     
	TAK
	

	2.
	Automatyczny przebieg etapów elektroforezy białek: pobieranie materiału, nakładanie próbek na żel, rozdział, utrwalanie, barwienie, odbarwianie, suszenie, odczyt densytometryczny. 
	TAK
	

	3.
	 Możliwość wykonania następujących oznaczeń: rozdział białek surowicy na 6 frakcji (proteinogram), wykrywanie prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR).
	TAK
	

	4.
	Całkowita objętość analizowanej próbki nie większa niż 30 µl.
	TAK
	

	5.
	Automatyczna kontrola temperatury procesów.
	TAK
	

	6.
	Utrwalenie realizowane metodą termiczną bez użycia substancji toksycznych takich jak kwas octowy i metanol.
	TAK
	

	7.
	Analizator wykonuje rozdziały na niezagęszczonym materiale.
	TAK
	

	8.
	Wszystkie odczynniki do elektroforezy białek w zestawie gotowe do użycia, bez procedury rozcieńczania.
	TAK
	

	9.
	 Pasma oligoklonalne w PMR oznaczane metodą izoelektroogniskowania. 
	TAK
	

	10.
	Wielkość żelu – max 13 pacjentów na płytce, zestawy do izoelektroogniskowania max na 6 pacjentów.
	TAK
	

	11.
	Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS podtrzymujący pracę przez minimum 30 minut.
	TAK
	

	12.
	Zestaw komputerowy do obsługi analizatora wraz z drukarką i tonerem startowym. Oprogramowanie antywirusowe na komputerze. Do drukarki dostarczone materiały zużywalne.
	TAK
	

	13.
	Aparat  oraz odczynniki posiadają certyfikat CE IVD.
	TAK
	

	14.
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona wraz z dostawą analizatora.
	TAK
	

	15.
	Zapewnienie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w oparciu o surowice kontrolne – poziom normalny i patologiczny. Prążki oligoklonalne -1 poziom, kontrola pozytywna.
	TAK
	

	16.
	Wykonawca zapewni Zamawiającemu uczestnictwo w zewnętrznej kontroli jakości (kontroli międzynarodowej) dla proteinogramów wraz z opracowaniem statystycznym wyników poprzez bezpłatne dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych. Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewni otrzymanie certyfikatu.
	TAK
	

	17.
	Wykonawca zapewni szkolenie merytoryczne i praktyczne z zakresu obsługi aparatu i opogramowania potwierdzone certyfikatem dla pracowników Pracowni Wirusologii (max. 4 osoby) oraz dostarczy materiały edukacyjne w terminie do 7 dni od daty instalacji analizatora.
	TAK
	

	
	Oprogramowanie do analizy wyników elektroforezy
	
	

	1.
	Wykonawca zainstaluje oprogramowanie do analizatora na dostarczonym komputerze.
	TAK
	

	2.
	Prezentacja wyniku: wykres, zeskanowany obraz, wartości procentowe i bezwzględne, stosunek albuminowo-globulinowy, stężenie białka całkowitego.
	TAK
	

	3.
	Zachowana możliwość korekty wyniku, obrazu zeskanowanego, stężenia białka całkowitego, stosunku alb/glob.
	TAK
	

	4.
	Wbudowany system kontroli jakości: statystyka – kontrola jakości (QC) i statystyka pomiarów (prezentacja na wykresach Levey-Jenningsa).
	TAK
	

	5.
	Możliwość identyfikacji żelu po unikalnym numerze ID.
	TAK
	

	6.
	Archiwizacja danych - przechowywanie wyników i krzywych na twardym dysku.
	TAK
	

	7.
	Instrukcja obsługi oprogramowania w języku polskim wraz z instalacją.
	TAK
	

	
	Parametry graniczne serwisu
	
	

	1.
	Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis aparatu oddanego w dzierżawę oraz okresowe przeglądy techniczne (min. 1 raz w roku).
	TAK
	

	2.
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii drogą telefoniczną lub mailową max 4 godziny. 
	TAK
	

	3.
	W przypadku awarii której usunięcie będzie trwało dłużej niż 48 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bez dodatkowej opłaty aparat zastępczy lub pokryć koszty wykonania oznaczeń w innym laboratorium.
	TAK
	


Tabela nr 4 – PARAMETRY OCENIANE
	Lp.
	Parametry oceniane
	Wartość 
wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	System do elektroforezy w postaci jednego kompaktowego urządzenia.
	TAK – 1 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	2.
	Wykonawca zapewni szkolenie/wykład z zakresu diagnostyki białek metodą elektroforezy dla Lekarzy/Pielęgniarek Szpitala.
	TAK – 1 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	3.
	Całkowity czas wykonania badania na jednym żelu z proteinogramami
poniżej 45 minut.
	TAK – 1 pkt.
NIE – 0 pkt.
	


Dane identyfikujące Wykonawcę: ………………….

…………………………………………………………………… 


Podpis I pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem 
[Wpisz tutaj]
…………………………………………………………………… 




Podpis I pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem 

