Szczegółowy zakres usługi – najważniejsze informacje

| Numer zadania | Zakres usługi – najważniejsze informacje |
| --- | --- |
|  | - Przegląd - Konserwacja - Legalizacja - WAGA ELEKTRONICZNA LABORATORYJNA 1X0,1MG RADWAG AS 220 C/2 – legalizacja w miejscu użytkowania |
|  | SYMULATOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH: - Test ciśnienia nie inwazyjnego - Test szczelności - Test SpO2 - Weryfikacja SpO2 - Test ciśnienia inwazyjnego - Test EKG - Test symulacji oddechu - Test symulacji temperatury TESTER BEZPIECZEŃSTWA: - Rezystancja przewodu ochronnego - Rezystancja izolacji, pomiar rezystancji - Rezystancja izolacji, pomiar napięcia testu - Bezpośredni upływ urządzenia IEC 62353 - Alternatywny upływ urządzenia IEC 62353 - Różnicowy upływ urządzenia IEC 62353 - Prąd upływu uziemienia IRC 60601 - Prąd upływu obudowy IEC 60601 - Prąd upływu Pacjenta (AC) IEC 60601 - Prąd upływu Pacjenta (DC) IEC 60601 - Pomocniczy Prąd Upływu pacjenta (AC) IEC 60601 - Pomocniczy Prąd Upływu pacjenta (DC) IEC 60601 - Prąd upływu Typ-F IEC 60601 - Test obciążenia |
|  | - Wzorcowanie dla dwóch studni, dla temperatur: - +35 - +36,6 - +38 |
|  | - Wzorcowanie w zakresie: 131I, 99mTc, 90Y, 89Sr - Wzorcowanie przeprowadzane (w przypadku każdego izotopu) zgodnie z Procedurą Pomiarową BW-PP-9 „Wzorcowanie mierników do pomiaru aktywności promieniotwórczej” wyd. 11 z dn. 02.10.2019. |
|  | - Wzorcowanie poprzez wymianę termometru na wzorcowane urządzenie |
|  | Coroczne wzorcowanie w którego skład wchodzi: - Pomiar rezystancji - Pomiar prądu DC - Pomiar prądu AC – 50 Hz - Pomiar napięcia DC - Pomiar napięcia AC – 50 Hz |
|  | Wzorcowanie metoda z zastosowaniem materiałów odniesienia – punkty odniesienia: - 6,86 pH - 7,00 pH - 7,41 pH |
|  | - Wzorcowanie dla wartości odniesienia: - 0 mbar - 100 mbar - 200 mbar - 300 mbar - 400 mbar - 500 mbar - 600 mbar - 700 mbar - 800 mbar - 900 mbar - 1000 mbar |
|  | - Pomiar rezystancji izolacji – dla napięć: - 100 V - 250 V - 500 V - 1000 V - Niskonapięciowy pomiar rezystancji - Pomiar napięcia DC - Pomiar napięcia AC – 50 Hz |
|  | Wzorcowanie w punktach: - 18 oC - 1 oC - 2 oC - 4 oC - 8 oC - 9 oC - 15 oC - 25 oC |
|  | Wzorcowanie w punkcie 23oC (20%, 50%, 80%) |
|  | - Serwis techniczny i adiustacja - Gwarancja techniczna - Wzorcowanie |
| 13. | Coroczny przegląd obejmujący: - Kontrola urządzenia i lokalizacja uszkodzeń - Konserwacja - Kalibracja - Testy sprawnościowe - Kontrola sprawności urządzenia - Test bezpieczeństwa PN-EN 60601/PN-EN 62353 |
| 14. | Coroczny przegląd obejmujący: - Sprawdzenie przewodów zasilających - Sprawdzenie napięcia zasilania - Sprawdzenie zabezpieczeń - Sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych - Sprawdzenie klawiatury/panelu sterującego/ wyświetlacza - Sprawdzenie tabliczki znamionowej i plomb zabezpiecz. - Sprawdzenie ciągłości uziemienia - Sprawdzenie włącznika głównego DOTYCZY MODUŁÓW WIZYJNYCH: - Sprawdzenie wyjść Video - Sprawdzenie odwzorcowania kolorów (rzeczywisty-monitor) - Sprawdzenie martwych pikseli - Sprawdzenie parametrów i położenia obrazu - Sprawdzenie balansu bieli - Sprawdzenie funkcji zamrażania obrazu - Sprawdzenie funkcji trybu obrazu - Sprawdzenie funkcji stroboskopowej - Sprawdzenie głowicy kamery - Połączenie ze sterownikiem i innymi adapterami - Mechanizmu mocowania endoskopów - Wbudowanego mikrofonu: częstotliwość i natężenie dźwięku - Sprawdzenie włącznika nożnego - Sprawdzenie optyk - Sprawdzenie światłowodów - Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg normy IEC 62353 DOTYCZY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA: - Sprawdzenie kanałów świetlnych - Sprawdzenie intensywności światła - Sprawdzenie funkc. Automatycznego dopasowania oświetlenia - Sprawdzenie zanieczyszczeń komory żarnika - Sprawdzenie wentylatora - Sprawdzenie drożności otworów wentylacyjnych - Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg normy IEC 62353 DOTYCZY MONITORA: - Sprawdzenie ustawień monitora - Sprawdzenie uchwytu montażowego - Sprawdzenie gniazd monitora - Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg normy IEC 62353 DOTYCZY WÓZKA: - Sprawdzenie układu jezdnego - Sprawdzenie mocowania półek i szuflad - Sprawdzenie mocowania obudowy - Sprawdzenie mocowania monitora - Sprawdzenie mocowania uchwytów kuwet DOTYCZY OPROGRAMOWANIA: - Sprawdzenie wersji oprogramowania - Aktualizacja oprogramowania – jeśli dostępna - Sprawdzenie ustawień programowych - Sprawdzenie włącznika nożnego - Sprawdzenie przewodów połączeniowych - Sprawdzenie Video Grabbera - Sprawdzenie solitera SPRAWDZENIE KOMPUTERA SPRAWDZENIE INDUKCYJNEGO PODGRZEWACZA DO OPTYK - TESTY FUNKCJONALNE |
| 15. | - Oględziny zewnętrzne urządzeń, sprawdzenie stanu technicznego przewodów - Sprawdzenie działania poprawności funkcji urządzeń - Sprawdzenie działania alarmów - Sprawdzenie ustawień i regulacji parametrów - Testy bezpieczeństwa elektrycznego - Przesmarowanie elementów ruchomych |
| 16. | ULTRASONOGRAF SONOSCAPE S6, SN: 1703540 Przeglądy techniczne 1 raz w roku wraz z pełnym wyposażeniem aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu - Kontrola występowania usterek zewnętrznych. - Inspekcja zużycia części. - Sprawdzenie płynności ruchów i funkcji mechanicznych. - Sprawdzenie działania przycisków i klawiatury. - Czyszczenie i konserwacja części ruchomych aparatu. - Sprawdzenie poprawności działania głowic. - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego: - Test wizualny - Upływ części aplikacyjnych - Upływ urządzenia - Test obciążenia - Prąd obciążenia - Napięcie neutral - Napięcie faza - Test przewodu ochronnego - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Dokumentacja przeglądów. - Sprawdzenie jakości obrazu. - Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. |
| 17. | ULTRASONOGRAF EZONO 4000, SN: 9100200100 Przeglądy techniczne 1 raz w roku wraz z pełnym wyposażeniem aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. - Kontrola występowania usterek zewnętrznych. - Inspekcja zużycia części. - Sprawdzenie płynności ruchów i funkcji mechanicznych. - Sprawdzenie działania przycisków i klawiatury. - Czyszczenie filtrów. - Sprawdzenie poprawności działania głowic i kalibracja. - Czyszczenie wnętrza aparatu. - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. - Sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych. - Sprawdzenie poprawności działania baterii – zalecana wymiana. - Aktualizacja oprogramowania. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Dokumentacja przeglądów. - Sprawdzenie jakości obrazu. - Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. |
| 18. | APARAT RTG PANTOMOGRAF CYFROWY ORTHOPHOS E, SN: 1060495 Przeglądy techniczne 1 raz w roku wraz z pełnym wyposażeniem aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. - Kontrola występowania usterek zewnętrznych. - Inspekcja zużycia części. - Kontrola licznika ekspozycji - Wykonanie zdjęcia fantomu dla panoramy - Sprawdzenie poprawności obrazu fantomu - Sprawdzenie płynności ruchów i funkcji mechanicznych - Kontrola mocowania urządzenia i poziomowania - Sprawdzenie działania wszystkich przyciskówklawiatury. - Czyszczenie aparatu. - Kontrola laserów pozycjonowania pacjenta. - Kontrola ruchów mechanicznych urządzenia: - Ruch ramienia C do góry - Ruch ramienia C w dół - Sygnalizacja dźwiękowa podczas ruchu ramienia C góra-dół - Obrót ramienia C - Kontrola działania uchwytów głowy - Kontrola działania wspornika czoła - Kontrola panelu ekspozycji - Sygnalizacja READY - Sygnalizacja EXP - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. - Kontrola sygnału dźwiękowego podczas ekspozycji - Przeprowadzenie procedury kalibracji całego aparatu. - Aktualizacja oprogramowania. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Dokumentacja przeglądów. - Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. |