Załącznik nr 4 do SWZ

PAKIET NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOSTAWA RÓŻNEJ APARATURY MEDYCZNEJ NA POTRZEBY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 
W POZNANIU z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 2 -  „Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu-  
                            DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 	DEFIBRYLATORA PRZENOŚNEGO – 1 szt.”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Oddział Internistyczno-Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Internistyczno-Kardiologicznego -  V – piętro – Filia nr 1

Parametry defibrylatora

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie oferowanego parametru Wykonawca wpisuje parametry oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Urządzenie przenośne - (z łyżkami dla dzieci i dorosłych, kpl. akumulatorów i zasilaczem sieciowym), wbudowany uchwyt do przenoszenia |  |
|  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP43 wg IEC529) |  |
|  | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania nie wymagający włączania defibrylatora, możliwość przeprowadzenia pełnego testu manualnego |  |
|  | ZASILANIE |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-polimerowy lub równoważny, czas pracy: |  |
|  | - min. 4 godz. ciągłego monitorowania EKG lub |  |
|  | - min. 100 defibrylacji z energią 150 J |  |
|  | Zasilanie sieciowe – moduł zasilacza 230V 50 Hz z funkcją ładowania akumulatora |  |
|  | DEFIBRYLACJA MANUALNA |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna AED Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii min. 1200J Minimum 19 dostępnych poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja Czas ładowania do energii maksymalnej ≤. 7 sekund Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane TRYB AED Automatyczna analiza rytmu serca po naklejeniu elektrod defibrylacyjnych Automatyczne ładowanie energii po wykryciu rytmów wskazanych do defibrylacji Poziom energii stały 200J Praca w cyklu analiza/ defibrylacja / uciskanie klatki piersiowej – zgodnie z aktualnymi wytycznymi algorytmu BLS/AED Komendy głosowe i komunikaty na ekranie prowadzące przez protokół RKO Metronom częstości uciśnięć klatki piersiowej |  |
|  | MONITOROWANIE EKG |  |
| 9. | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 30 -300 /min. Filtr EKG - min. 4 różne ustawienia (w tym pasmo diagnostyczne 0,05 –150 Hz) Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,5-2,0 cm/mV oraz automatyczna regulacja wzmocnienia dostosowująca prezentację krzywych EKG do aktualnego poziomu sygnału |  |
|  | STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |
| 10. | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” Częstość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min Szerokość impulsu stymulatora min. 20 msek. Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 20-200 mA |  |
|  | PULSOKSYMETRIA |  |
| 11. | Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET lub Nellcor OxiMax Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100% Zakres pomiaru pulsu min. 20-250 bpm Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie Czujnik wielorazowy typu klips w komplecie NIBP Zakres pomiarowy ciśnienia min. 20 – 260 mmHg Programowane progi alarmów NIBP dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego Programowany interwał automatycznych pomiarów NIBP w zakresie min. 1 do 120 minut W komplecie standardowy mankiet wielorazowy dla pacjentów dorosłych |  |
|  | ALARMY |  |
| 12. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych Możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie od 30 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów Wyświetlanie na ekranie górnych i dolnych progów alarmowych monitorowanych parametrów życiowych |  |
|  | REJESTRACJA |  |
| 13. | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 7 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 640x480 pixeli Prezentacja na ekranie min. 2 kanałów dynamicznych Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 50 mm Funkcja nagrywania dźwięku Pamięć zewnętrzna na wymiennych kartach pamięci, min. 180 godz. epizodów z fragmentami zapisu EKG lub min. 8 godz. zdarzeń, EKG i rejestracji dźwięku - z możliwością transferu danych do komputera Wbudowany moduł Bluetooth do transferu danych Oprogramowanie umożliwiające transfer i przeglądanie danych na komputerze PC Torba na defibrylator i niezbędne akcesoria Możliwość rozbudowy funkcjonalnej aparatu o moduł monitorowania 12- odprowadzeń EKG |  |