Załącznik. 9.p.1

Eap.2412/15/23/M

Pakiet 1 – Resektoskop laserowy i morcelator – 1 kpt.

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

Przedmiot zamówienia:

Producent: (podać):

Model/Typ: (podać)

Rok produkcji (podać)

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne | Potwierdzenie przez Wykonawcę) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw resekcyjny do enukleacji laserowej i bipolarnej z możliwością zastosowania w kruszeniu kamieni w pęcherzu- zestaw endoskopii |  |  |
|  | Optyka, śr. 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 300 mm, z uniwersalnym okularem, autoklawowalna. Optyka musi posiadać wygrawerowany: - numer seryjny - informację o sterylizacji (zapis iż nadaje się do sterylizacji w Autoklawie) - oznaczenie kolorystyczne średnicy podłączanego światłowodu. - Oznakowanie kodem data matrix lub QR | TAK |  |
|  | Kosz do mycia i sterylizacji 1 optyki : - szer. min. 59 mm, - dł. min. 471 mm, - wys. 54mm, wraz z dedykowanymi uchwytami sylikonowymi stabilizującymi optykę podczas transportu i sterylizacji. | TAK, podać |  |
|  | Płaszcze resektoskopu 24 /26 Charr - Płaszcz zewnętrzny obrotowy z ciągłym przepływem 26 Charr. Dwa wymienne kraniki wykonane z tworzywa sztucznego montowane na wcisk, końcówka płaszcza ścięta wykonana z ceramiki. - Płaszcz wewnętrzny o średnicy 24 Charr wraz z dedykowanym obturatorem. Sposób łączenia ze sobą płaszczy za pomocą systemu Click. System kompatybilny z oferowaną optyką 30 stopni, z napędem bipolarnym, napędem laserowym oraz płaszcz zewnętrzny kompatybilny z optyką operacyjną słuącą do morcelacji. | TAK, podać |  |
|  | Element roboczy aktywny bipolarny do zastosowania z oferowanymi płaszczami resektoskopów 24/26 Charr oraz oferowaną optyką 30 stopni. Przyłącze kabla bipolarnego od góry. | TAK, podać |  |
|  | Kabel wysokiej częstotliwości do oferowanego resektoskopu: - bipolarny długości min 3 m kompatybilny z diatermią marki ERBE będącej w posiadaniu Zamawiającego. | TAK, podać |  |
|  | Światłowód, długość min 2,3m , średnica wiązki 2,5 mm kompatybilny z oferowanymi optykami i posiadanymi źródłami światła przez Zamawiającego marki R.Wolf | TAK/Nie |  |
|  | Napęd laserowy do płaszczy 24/26 i optyki 30 stopni wraz z rurką do prowadzenia włókna laserowego. Końcówka rurki ścięta do do rozmiarów włóka o średnicy max. 600 μm | TAK, podać |  |
|  | Wkładka robocza, przepływowa z kranikiem ,dedykowana dla instrumentów pomocniczych o średnicy max. 7,5 Charr. Koniec wkładki posiadający blaszkę fiksującą włókno lasera. | TAK, podać |  |
|  | Adapter do optyki morcelatora– 1 szt | TAK/NIE |  |
|  | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk, wymiary wew. min. 300x200x60mm mieszczący cały oferowany zestaw. | TAK, podać |  |
|  | Startowy zestaw elektrod bipolarnych: - Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30°, petla okrągła o śr. 0,3 mm, - 3 szt - Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30° - 2 szt - Elektroda bipolarna enukleacyjna tzw. grzybkowa. – 1 szt - Elektroda bipolarna waporyzacyjna – 1 szt | TAK, podać |  |
|  | Morcelator Urologiczny |  |  |
|  | Morcelator przezcewkowy składający się z : - Konsoli do obsługi Shavera Urologicznego - Pompy kompatybijnej z oferowanym Shaverem | Tak/Nie |  |
|  | Pompa ssąca do odsysania płynu irygacyjnego i tkanki, sterowana mikroprocesorowo, z wyświetlaczem LCD na panelu przednim, ciśnienie ssania w zakresie min 650-750mbar, waga max 9kg, z wyświetlanymi po uruchomieniu na ekranie podpowiedziami ukazującymi „krok po kroku” poszczególne etapy instalacji i podłączania drenów itd., ciągły tryb pracy ssania podczas pracy morcelatora, uruchamianie ssania i pracy morcelatora za pomocą dołączonego min dwufunkcyjnego pedału – 1 kpl | TAK |  |
|  | Przycisk nożny składający się z jednoklapkowego min. dwufunkcyjnego padała. Osobna sekwencja przycisku odpowiedzialna za uruchomienie funkcji ssania, osobna za uruchomienie funkcji ssania z jednoczesnym uruchomieniem rotacyjnej lub obrotowej funkcji shavera. W ramach jednoklapkowego przycisku dostępne min. dwie niezależne funkcje. | TAK/NIE |  |
|  | Generator shavera z ekranem LCD. Wyświetlacz z pokazaniem prędkości minimalnej, zadanej, maksymalnej oraz aktualnego kierunku obrotu oraz aktualnej prędkości. Min. 4 prędkości do wyboru. Wybór z panelu sterowania szybkości i kierunku obrotów lub oscylacji | TAK |  |
|  | Rączka-napęd do współpracy z generatorem i oferowanymi nożami morcelującymi |  |  |
|  | Frez morcelatora, wielokrotnego użytku, średnica max 480 mm, długość robocza 350-385 mm– 1 szt | TAK |  |
|  | Kompatybilne frezy z oferowanym Morcelatorem wielorazowe i jednorazowe. | TAK/NIE |  |
|  | Zestaw drenów jednorazowych do pompy, opakowanie min. 10 szt. – 1 kpl |  |  |
|  | Pojemnik zatrzymujący kawałki tkanki do badania laboratoryjnego, zakładany na pojemnik na odessany płyn. Jednorazowy - opakowanie min. 10 szt. – 1 kpl |  |  |
|  | Optyka operacyjna tzw krzesełkowa dedykowana do pracy z frezem morcelatora – 1 szt. Kąt patrzenia optyki 0°, Port roboczy do wprowadzenia frezu o średnicy 5 mm zakończony membraną oraz uszczelką. Optyka wyposażona w kanał irygacyjne zakończony kranikiem. |  |  |

Oświadczam, że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie 	wymagania określone w niniejszym załączniku.

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oświadczam, że zaoferowany przez nas sprzęt medyczny jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie 	wymagania określone w niniejszym załączniku.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy