Załącznik. 9.p.3

Eap.2412/15/23/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

Pakiet 3 -  Centrala monitorująca kardiomonitory – 1 kpt.

Producent: (podać) .................................

Typ, model  ……………………………..

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | CENTRALNY SYSTEM MONITOROWANIA | Parametr wymagany | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca podłączenie do 60 stanowisk monitorowania bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje | Tak |  |
|  | Stacja Centralnego Monitorowania kompatybilna z kardiomonitorami z serii uMEC posiadanymi przez zamawiającego na Oddziale Wewnętrznym | Tak Podać |  |
|  | Jednoczesny podgląd parametrów ze wszystkich podłączonych do centrali monitorów pacjenta z funkcją indywidualnej konfiguracji pól poszczególnych monitorów (ilość i układ krzywych oraz wartości parametrów) | Tak |  |
|  | Możliwość pełnego podglądu wybranego monitor pacjenta (wszystkie krzywe i wartości parametrów) | Tak |  |
|  | Zestaw akcesoriów sieciowych do podłączenia 6 kardiomonitorów (Infrastruktura sieciowa na oddziale zapewniona przez zamawiającego). | Tak |  |
|  | Centrala zainstalowana na komputerze All in one z ekranem o przekątnej min. 23” | Tak |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie alarmów technicznych w formie graficznej, ułatwiające szybką identyfikację problemu | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie centrali analizy załamka ST w formie graficznej, pokazujący w czasie rzeczywistym odchylenie wartości ST od linii odniesienia. | Tak |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | Tak |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta | Tak |  |
|  | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin | Tak |  |
|  | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlenia na ekranie centrali danych z zewnętrznych urządzeń peryferyjnych (np. respiratory) podłączonych do monitora pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu wybranego monitora pacjenta na dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem Windows podłączonym do wspólnej sieci ze stacją centralnego monitorowania. Podgląd za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta oprogramowania centrali oraz możliwość rozbudowy centrali o funkcję podglądu parametrów monitorowanych pacjentów na telefonach komórkowych oraz tabletach wyposażonych w system operacyjny Android lub iOS | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | Tak |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | Tak |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorach pacjenta oraz jednocześnie we wszystkich monitorach pacjenta podłączonych do centrali | Tak |  |
|  | Funkcja zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta | Tak |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorach pacjenta oraz jednocześnie we wszystkich monitorach pacjenta podłączonych do centrali. | Tak |  |
|  | Możliwość przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) | Tak |  |
|  | Wymagany min. okres gwarancji i rękojmi na sprzęt minimum 24 miesiące | podanie dłuższego okresu gwarancyjnego stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
|  | Autoryzowany przez producenta aparatu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, opisać |  |
|  | Przeglądy, konserwacje oraz wymiany zalecane przez producenta wykonywane w czasie gwarancji bezpłatnie. | Tak, opisać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych -minimum 10 lat od daty instalacji | Tak, podać |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego Zamawiającego z obsługi i konserwacji sprzętu | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy