Załącznik. 9.p.4

Eap.2412/15/23/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

Pakiet 4  - Defibrylator  -  1 kpt.

Producent: (podać) .................................

Typ, model  ……………………………..

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | DEFIBRYLATOR | Parametr wymagany | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | Tak |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | Tak |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6 kg | Tak |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 | Tak |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | Tak |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | Tak |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | Tak |  |
|  | Menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | Tak |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | Tak |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | Tak |  |
|  | Akcesoria pomiarowe w zakresie monitorowania EKG, Sp02, NIBP kompatybilne z kardiomonitorami z serii uMEC posiadanymi przez zamawiającego na Oddziale Wewnętrznym. | Tak |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) | Tak |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. | Tak |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | Tak |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | Tak |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Parametry monitorowania - Alarmy i komunikaty z podpowiedziami - Data i godzina - Tryb pracy - Raportu EKG - Podsumowana testów użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | Tak |  |
|  | Ekran kolorowy, dotykowy, pojemnościowy z funkcją obsługi gestami o przekątnej minimum 8’’ i rozdzielczości 1024x768 | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | Tak |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | Tak |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | Tak |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | Tak |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | Tak |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms | Tak |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA | Tak |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | Tak |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J | Tak |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | Tak |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | Tak |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | Tak |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. | Tak |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | Tak |  |
|  | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | Tak |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | Tak |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | Tak |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | Tak |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | Tak |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | Tak |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | Tak |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | Tak |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | Tak |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | Tak |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | Tak |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | Tak |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | Tak |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg | Tak |  |
|  | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | Tak |  |
| Wózek pod defibrylator |  | Tak |  |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia szuflady oraz mocowanie wyposażenia dodatkowego. | Tak |  |
|  | Min. 1 szuflada , 2 uchwyty do prowadzenia wózka, umieszczona z boku | Tak |  |
|  | Blat, szuflada i podstawa stalowe, lakierowane proszkowo, blat z pogłębieniem zapobiegającym zsuwaniu się sprzętu. | Tak |  |
|  | Podstawa wyposażona w koła o średnicy min. 75 mm, w tym min. 2 z blokadą. | Tak |  |
|  | Wysokość 800 mm +/- 5%, wymiar blatu: dostosowany do wymiarów defibrylatora. | Tak |  |
|  | Wymagany min. okres gwarancji i rękojmi na sprzęt minimum 24 miesiące | podanie dłuższego okresu gwarancyjnego stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
|  | Autoryzowany przez producenta aparatu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, opisać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych -minimum 10 lat od daty instalacji | Tak, podać |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego Zamawiającego z obsługi i konserwacji sprzętu | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy