/pieczątka Wykonawcy /									Zał.9.p.5

Eap-2412/15/23/M

Pakiet 5 – Sprzęt kardiologiczny

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

Rok prod. …………………………………………….

- Rejestrator holterowski z oprogramowaniem – 1 kpt.

| Lp. | Dane techniczne | Parametr wymagany | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2023. | Tak |  |
|  | Holter EKG min. 3-kanałowy | Tak Podać |  |
|  | Klasa ochrony przed porażeniem min. CF | Tak |  |
|  | Kompaktowa budowa max. 80 x 50 x 20 mm | Tak Podać |  |
|  | Niska masa urządzenia – Max. 50g bez baterii | Tak Podać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z jednej baterii AAA pozwalające na pracę i akwizycję pełnego zapisu sygnału, bez kompresji, przez min. 7 dni | Tak Podać |  |
|  | Możliwość ustawienia w menu holtera typu używanej baterii w celu optymalizacji jej wykorzystania | Tak |  |
|  | Akwizycja sygnału EKG ograniczona czasowo tylko przez pojemność baterii | Tak Podać |  |
|  | Możliwość wyboru ilości kanałów do zapisu – 3,1 (w zależności od posiadanego kabla) | Tak Podać |  |
|  | Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania do przeprowadzenia badania, przed uruchomieniem badania | Tak |  |
|  | Odporność na zakłócenia zewnętrzne – CMRR min. 90dB | Tak Podać |  |
|  | Wzmocnienie - 5, 10, 20 mm/mV | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia poziomu próbkowania - 128, 256, 512 lub 1024Hz | Tak |  |
|  | Impedancja wejściowa > 20MΩ | Tak Podać |  |
|  | Przetwornik A/D min. 16 bitów | Tak Podać |  |
|  | Zapis pełnej jakości krzywych, bez kompresji danych | Tak |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran LCD w technologii OLED, do podglądu krzywych i obsługi menu holtera | Tak Podać |  |
|  | Ekran LCD o rozdzielczości min. 128x128 | Tak Podać |  |
|  | Wyświetlanie poziomu naładowania baterii na wbudowanym ekranie holtera | Tak |  |
|  | Wstawianie markerów zdarzeń przez pacjenta za pomocą jednego przycisku holtera | Tak |  |
|  | Podgląd jakości sygnału na poszczególnych kanałach przed rozpoczęciem badania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed usunięciem nieodczytanego badania | Tak |  |
|  | Transmisja danych do komputera poprzez port USB | Tak |  |
|  | Min. Jedno złącze do podłączenia przewodu pacjenta oraz kabla USB do komputera PC | Tak Podać |  |
|  | Ochrona przed czynnikami z zewnątrz min. IP27 | Tak |  |
|  | Tryb szybkiego kopiowania danych (kopiowanie pełnego raportu z 7 dni w czasie < 30 sekund) | Tak |  |
|  | Programowanie nośnika danych danymi badania i pacjenta przy użyciu oprogramowania do analizy holterowskiej posiadanym przez Zamawiającego na Oddziale Kardiologii | Tak |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora serca | Tak |  |
|  | Wymienna pamięć – dołączona karta SD/SDHC pozwalająca na rejestrację całego badania | Tak |  |
|  | Detekcja podłączenia elektrod – komunikat na ekranie o nieprawidłowym ich podłączeniu | Tak |  |
|  | Zapis 3-kanałowy z 5 lub 7 elektrod | Tak Podać |  |
|  | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta przed rozpoczęciem badania | Tak |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | Tak |  |
|  | Stacja opisowa do analizy do analiz zapisów holterowskich EKG. Stacja opisowa wyposażona w min.: Komputer klasy PC z procesorem i5 ,dysk SSD 512 MB pamięć RAM 16 MB, monitor 22 cale. System operacyjny wraz z oprogramowaniem do analizy preinstalowany na komputerze. | Tak Podać |  |
|  | W zestawie: - rejestrator holterowski z oprogramowaniem na nośniku pamięci typu CD lub USB - kabel EKG – 5-elektrodowy (2szt.) - pasek i etui na holter - kabel USB do podłączenia do komputera -stacja opisowa z preinstalowanym oprogramowaniem | Tak Podać |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | Tak Podać |  |
|  | Okres gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce | Podanie wydłużonego okresu gwarancji i rękojmi stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
|  | Czas naprawy każdorazowo przedłuża okres udzielonej gwarancji. | Tak Podać |  |
|  | Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w terminie uwzględniającym czas pracy personelu - w cenie oferty. | Tak Podać |  |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 10 lat | Tak Podać |  |
|  | Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty. | Tak Podać |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu) | Tak Podać |  |

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: |  |

2. Ambulatoryjny monitor ciśnienia krwi – 1 kpt.

| REJESTRATOR RR |  | Parametr wymagany | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator cyfrowy RR z pamięcią wewnętrzną typu flash | Tak. Podać |  |
| 2 | Metoda pomiarowa – oscylometryczna z deflacją skokową | Tak. Podać |  |
| 3 | Zakres pomiarowy RR min 25-290mmHg | Tak. Podać |  |
| 4 | Zakres pomiarowy tętna min 40-240 uderzeń /min | Tak. Podać |  |
| 5 | Czas trwania rejestracji min do 24 h w programowalnych interwałach 10/15/30/45/60/90/120 min Możliwością stworzenia kilku interwałów programowalnych pomiarowych w czasie zapisu 24h | Tak. Podać |  |
| 6 | Dokładność kliniczna- rozdzielczość pomiaru Ciśnienie: 1 mmHg Puls: 1 bpm | Tak. Podać |  |
| 7 | Pamięć danych przechowuje min. 500 pomiarów | Tak,Podać |  |
| 8 | Transmisja USB lub bezprzewodowa (bluetooth) | Tak,Podać |  |
| 9 | Wyświetlacz prezentujący bieżący/ostatni pomiar | Tak |  |
| 10 | Zasilanie max 2 baterie AA | Tak. Podać |  |
| 11 | Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Max 297±3 mmHg | Tak |  |
| 12 | Stopień bezpieczeństwa przed ciałami obcymi, szkodliwym przedostawaniem się wody min. IP22 | Tak. |  |
| 13 | Wymiary max 110x65x30 mm | Tak. Podać |  |
| 14 | Waga max 170 g | Tak. Podać |  |
| 15 | Rejestrator wyposażony w: - mankiet NIBP rozmiar S – 2 szt. - mankiet NIBP rozmiar M– 2 szt. - mankiet NIBP rozmiar L– 2 szt. -pas z etui/pokrowiec zabezpieczający rejestrator– 2 szt. -rurka NIBP– 2 szt. -przewód USB - oprogramowanie do analizy na płycie lub nośniku USB | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /