| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny | 2 komplety: - podstawowy z podajnikiem do automatycznego wykonywania i barwienia rozmazów i typu „backup” |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne |  | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Analizator hematologiczny do analizy morfologii krwi obwodowej, fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2022 połączony podajnikiem z nowym fabrycznie urządzeniem do automatycznego wykonywania i barwienia rozmazów, rok produkcji nie starszy niż 2022 . |  | TAK, podać |  |
|  | Wydajność analizatora dla morfologii w trybie CBC-5DIFF min. 100 oznaczeń / godzinę |  | TAK |  |
|  | Automatyczny analizator pozwalający na wydawanie minimum 30 parametrów morfologii krwi, w tym raportowanych i przesyłanych do LIS (jako parametry diagnostyczne): WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%,#, LYMPH%,#, MONO%,#, EO%,#, BASO%,#, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, IG%,#, MicroR, MacroR, NRBC%,#, w tym RBC, HCT, HGB, PLT, WBC winny być parametrami mierzonymi. Dodatkowe wymagania dla analizatora hematologicznego: - standaryzacja oznaczeń niedojrzałych trombocytów - automatyczne wykrywanie i oznaczanie trombocytów metodą o bardzo wysokiej czułości - weryfikacja wyniku płytek krwi metodą pomiarową o potwierdzonym, wysokim współczynniku korelacji z metodą referencyjną (CD41/61), z wykorzystaniem dedykowanego odczynnika ze znacznikiem fluorescencyjnym charakterystycznym dla płytek krwi - oznaczaniem frakcji płytek niedojrzałych IPF (#,%) - frakcja niedojrzałych płytek umożliwiająca ocenę liczby młodych płytek, niezależnej od liczby PLT, jako parametr diagnostyczny i raportowany na wyniku - RET (#,%) - automatyczna analiza retikulocytów z różnicowaniem w zależności od stopnia dojrzałości (zawartości RNA) i raportowaniem indeksu retikulocytarnego (IRF) - RET-He - automatyczny pomiar zawartości hemoglobiny w retikulocycie, do monitorowania anemii z niedoboru żelaza – uzyskany wynik przesyłany do LIS jako parametr diagnostyczny - oznaczanie parametrów diagnostycznych: Hypo-He, Hyper-He, Delta-He, RBC-He, PLT-O - liczba płytek krwi mierzona metodą optyczną - dedykowany tryb do pomiaru i weryfikacji próbek patologicznych (nieprawidłowości układu WBC), umożliwiający różnicowanie zmian o charakterze reaktywnym i złośliwym oraz umożliwiający ocenę stanu układu odpornościowego. - pomiar parametrów diagnostycznych określających ilościowo stan aktywacji neutrofili oraz limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała, pomocne w szybkim diagnozowaniu i różnicowaniu stanów zapalnych i infekcji. Parametry te powinny być mierzone z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i być dostępne w rutynowym badaniu morfologii (CBC +DIFF). |  | TAK |  |
|  | Liczba erytroblastów (%,#) z automatyczną korektą liczby WBC - korekta WBC o NRBC również w trybie CBC |  | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w osobny tryb pracy dla próbek leukopenicznych, z możliwością manualnego wyboru z menu przez Użytkownika. Wybrane próbki mogą być analizowane w tym trybie w oparciu o decyzję użytkownika, niezależnie od kryteriów ( progów ) ustawionych w modułach i bez konieczności ich modyfikacji do tego celu. |  | TAK |  |
|  | Pomiar frakcji niedojrzałych granulocytów IG (metamielocyty, mielocyty, promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażanej w wartościach bezwzględnych (#) i procentowych (%) w stosunku do ogólnej liczbygranulocytów |  | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC przy użyciu technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera |  | TAK |  |
|  | Wymagane zakresy liniowości oznaczeń dla próbek pierwotnych, bez rozcieńczania, z pierwszego podstawienia dla krwi obwodowej - dla leukocytów min. 400 x 103/ul - dlapłytek min. 4000 x 103/ul |  | TAK |  |
|  | Objętość aspirowanej próbki w trybie CBC-5DIFF z automatycznego podajnika i manualnie nie więcej niż 100 µl |  | TAK |  |
|  | Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej producenta modułów, dostępna w probówkach systemu zamkniętego, dostosowana do pracy z automatycznym podajnikiem, dostępna na trzech poziomach (wysoki, normalny, niski). Wymagany jeden wspólny materiał kontrolny do kontroli oznaczeń podstawowych parametrów morfologii krwi, różnicowania leukocytów, oznaczania parametrów retikulocytarnych wraz z liczbą płytek optycznych oznaczanych w kanale retikulocytarnym oraz liczbą płytek mierzonych w kanale fluorescencyjnym |  |  |  |
|  | Krew kontrolna skalkulowana zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatora. |  | TAK |  |
|  | Materiał kontrolny dla płynów z jam ciała, w ilości minimum 1 fiolka na miesiąc w całym okresie trwania umowy dzierżawy - uwzględnić i wyspecyfikować w formularzu cenowym. |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizatora obejmujące system kontroli jakości wg systemu Levey-Jenningsa. |  | TAK |  |
|  | Podajnik próbek na minimum 50 próbek oczekujących na analizę, z możliwością ciągłego dostawiania nowych próbek bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego, ani zatrzymywania pracy podajnika. Możliwość stosowania jednocześnie w trybie podajnikowym różnych typów probówek zamkniętych systemów pobrań. Możliwość oznaczania pojedynczych próbek w systemie podajnikowym. |  | TAK |  |
|  | Statywy dostosowane do różnego rodzaju systemów zamkniętych pobierania krwi |  | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych do odczytu z probówek oznaczanych z podajnika oraz do probówek podstawianych w trybie manualnym. |  | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy: system podtrzymania napięcia UPS, drukarkę z kolorowym wydrukiem, |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z podaniem w formie graficznej na monitorze informacji o poziomie ich zużycia w czasie wykonywania rutynowej pracy |  | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni moduł serwisowy do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania, serwisowania pracy analizatora oraz wsparcia technicznego i merytorycznego. |  | TAK |  |
|  | Zapewnienie włączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS - CENTRUM firmy Marcel na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |
|  | Instalacja, uruchomienie analizatora oraz szkolenie w zakresie obsługi przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta, zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów. Szkolenie dla personelu laboratorium z interpretacji wyników uzyskanych z analizatora. |  | TAK |  |
|  | W przypadku analizatorów nastołowych wymaganym wyposażeniem będzie stół o odpowiedniej nośności dla oferowanych analizatorów. |  | TAK |  |
|  | Zapewnienie mieszadła rolkowego oraz dwóch sumatorów hematologicznych do różnicowania komórek w rozmazach krwi obwodowej (12 pozycyjny) i szpiku (24 pozycyjny) z możliwością wydruku wyniku lub podłączenia sumatorów do systemu informatycznego. |  | TAK |  |
| Wymagania dla aparatu do wykonywania i barwienia rozmazów |  |  |  |  |
|  | W pełni automatyczny, nowy aparat do przygotowania rozmazów krwi i szpiku oraz ich barwienia o wydajności min. 30 rozmazów na godzinę. |  | TAK |  |
|  | Aparat do wykonywania oraz barwienia rozmazów połączony podajnikiem i zintegrowany z analizatorem hematologicznym |  | TAK |  |
|  | Identyfikacja próbek za pomocą kodów kreskowych |  | TAK |  |
|  | W pełni automatyczne przygotowanie rozmazu i jego wybarwienie wraz z suszeniem - aparat samodzielnie przesuwa wstawione na pokład szkiełka, wykonuje rozmaz, barwi, utrwala, płucze i wydaje ostatecznie wysuszone preparaty rozmazów krwi. |  | TAK |  |
|  | Możliwość wybarwienia rozmazu krwi, szpiku, płynów z jam ciała, przygotowanego manualnie. |  | TAK |  |
|  | Metoda rozmazywania próbki umożliwiająca modyfikację ustawień objętości rozmazywanej próbki przez użytkownika, prędkości rozmazywania oraz kąta nachylenia szkiełka rozmazującego. |  | TAK |  |
|  | Sposób rozmazania krwi automatycznie dostosowany do wartości hematokrytu każdej próbki. |  | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania i edytowania protokołu barwienia (czas barwienia, użyte odczynniki). |  | TAK |  |
|  | Możliwość doładowywania kolejnych szkiełek w trakcie pracy. |  | TAK |  |
|  | Pełna standaryzacja wykonania rozmazu i barwienia przy użyciu wysokiej jakości odczynników barwiących. |  | TAK |  |
|  | Maksymalna objętość aspiracji krwi w trybie automatycznym 100 ul. |  | TAK |  |
|  | Maksymalna wymagana objętość próbki w trybie podajnikowym poniżej 1ml. |  | TAK |  |
|  | Kompletne zestawy odczynnikowe zwalidowane przez Wykonawcę. |  | TAK |  |
|  | Wymagania dla analizatora hematologicznego back-up |  |  |  |
|  | Analizator hematologiczny typu CBC-5DIFF, fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2022 |  | TAK, podać |  |
|  | Analizator całkowicie automatyczny, wyposażony w pełni automatyczny podajnik z mieszalnikiem na minimum 50 próbek oczekujących na analizę, z możliwością ciągłego dostawiania nowych próbek bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego, ani zatrzymywania pracy podajnika. Możliwość podania próbki również w trybie manualnym. |  | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania różnych typów probówek zamkniętych systemów pobrań. |  | TAK |  |
|  | Parametry mierzone: RBC, WBC, HGB, HCT, PLT. |  | TAK |  |
|  | Minimalne parametry diagnostyczne raportowane na wyniku analizatora: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%,#, LYMPH%,#, MONO%,#, EO%,#, BASO%,#, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, IG%,#, MicroR, MacroR, NRBC%,# |  | TAK |  |
|  | Analizator umożliwiający oznaczanie w płynach z jam ciała i płynie mózgowo - rdzeniowym liczby leukocytów z ich różnicowaniem na komórki jądrzaste - parametry diagnostyczne przesyłane do systemu LIS. Oznaczanie płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego bez stosowania dodatkowych odczynników, kontrola na 2 poziomach. |  | TAK |  |
|  | Wymagana objętość próbki potrzebna do zaaspirowania płynów ustrojowych (płyny z jam ciała, PMR) w trybie otwartej mikroprobówki ≤ 250 µl. |  | TAK |  |
|  | Wydajność analizatora dla morfologii w trybie CBC-5DIFF min. 100 oznaczeń/godzinę |  | TAK |  |
|  | Objętość aspirowanej próbki do analizy nie więcej niż 100 µl |  | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w osobny tryb pracy dla próbek leukopenicznych, z możliwością manualnego wyboru z menu przez Użytkownika. Wybrane próbki mogą być analizowane w tym trybie w oparciu o decyzję użytkownika, niezależnie od kryteriów ( progów ) ustawionych w modułach i bez konieczności ich modyfikacji do tego celu. |  | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC dokonywane w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego. |  | TAK |  |
|  | Wymagane zakresy liniowości oznaczeń dla próbek pierwotnych, bez rozcieńczania, z pierwszego podstawienia dla krwi obwodowej - dla leukocytów min. 400 x 103/ul - dla płytek min. 4000 x 103/ul |  | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna analizatora umożliwiająca przechowanie minimum 90 000 wyników z pełną grafiką. |  | TAK |  |
|  | System informowania o wynikach patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie, tzw. flagowanie, prezentowane w formie graficznej i liczbowej w oprogramowaniu własnym analizatora (wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne). |  | TAK |  |
|  | Materiał kontrolny na trzech poziomach dla parametrów krwi obwodowej, dostarczany zgodnie z harmonogramem dostaw. |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizatora umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z podaniem w formie graficznej na monitorze informacji o poziomie ich zużycia. |  | TAK |  |
|  | Krew kontrolna skalkulowana zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatora. |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem |  | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni moduł serwisowy do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania, serwisowania pracy analizatora oraz wsparcia technicznego i merytorycznego. |  | TAK |  |
|  | Zapewnienie włączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS - CENTRUM firmy Marcel na koszt Wykonawcy. |  | TAK |  |
|  | Inne wymagania |  |  |  |
|  | Analizator główny oraz analizator back-up pracujące przy zastosowaniu identycznych odczynników, pozwalające na użycie tej samej krwi kontrolnej oraz płynu czyszcząco-odbiałczającego – kompletnych systemów analitycznych wytwarzanych przez producenta oferowanych analizatorów. Zachowanie minimum kompatybilności i zabezpieczenia pomiędzy oferowanymi analizatorami – za pomocą odczynników używanych do oznaczeń na analizatorze głównym musi istnieć możliwość wykonaniaminimum30-parametrowej morfologii CBC-DIFF na analizatorze back-up. |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania obszarem roboczym oraz do walidacji wyników w oparciu o system reguł umożliwiający: - Zarządzanie zleceniami, pacjentami, próbkami w fazie przedanalitycznej. - Zarządzanie wynikami i weryfikacja wyników w fazie analitycznej. - Archiwizacja i raportowanie w fazie postanalitycznej Zarządzanie użytkownikami, tworzenie statystyk i monitorowanie obiegu próbki w fazie administracyjnej. |  | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. |  | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. |  | TAK |  |
|  | PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE |  |  |  |
|  | Instrukcja użytkownika w języku polskim wbudowana w oprogramowanie modułów zestawu i oferowanych analizatorów hematologicznych z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez moduły / analizatory oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą modułów/ analizatorów. |  | TAK/NIE TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt |  |
|  | Zapewnienie uczestniczenia w międzynarodowej kontroli hematologicznej porównawczej przez czas trwania umowy w systemie „on-line” - obejmującej aparaty producenta, w oparciu o materiał do kontroli codziennej, wyniki wysyłane automatycznie bezpośrednio z analizatorów, umożliwiająca uzyskanie miesięcznych raportów QC i certyfikatu uczestnictwa raz w roku. |  | TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności przez cały okres dzierżawy aparatu. Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |  |
|  | W związku z pełną obsługą serwisową Zamawiający powiadomi Dostawcę o awarii, wadzie dzierżawionego przedmiotu umowy. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu zgłoszenia. | TAK |  |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych ( nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych ( nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |  |
|  | Dostawca jest zobowiązany do wymiany tego samego podzespołu na nowy po jego trzykrotnej awarii | TAK |  |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w ramach dzierżawy - minimum jeden rocznie (świadectwa potwierdzające wykonanie usługi dostarczyć do Sekcji Napraw Sprzętu Medycznego). | TAK |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy, jeżeli przestój analizatora z powodu naprawy będzie dłuższy niż 10 dni. | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK Podać |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK Podać |  |  |
|  | Dostawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. | TAK Podać |  |  |