| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator koagulologiczny | 2 komplety: - podstawowy i typu „backup” |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne |  | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Dwa jednakowe analizatory tego samego producenta, pracujące na tych samych odczynnikach. |  | TAK |  |  |
|  | Wydajność min 100 oznaczeń / godzinę dla PT i APTT dla każdego analizatora. |  | TAK wydajność poniżej 250 oznaczeń – 0 pkt. powyżej 250 oznaczeń – 10 pkt. PODAĆ ! |  |  |
|  | Analizator w pełni automatyczny. |  | TAK |  |  |
|  | Oznaczane parametry: PT, APTT, fibrynogen, AT, D-dimery |  | TAK |  |  |
|  | Metody: krzepnięciowa (metodą optyczną), chromogenna, immunologiczna. |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość pomiaru osocza hemolizowanego, lipemicznego, żółtaczkowego. |  | TAK |  |  |
|  | Pomiar stężenia fibrynogenu met. Clausa. |  | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie w komputer, monitor, drukarkę oraz zewnętrzny UPS. |  | TAK |  |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu. |  | TAK |  |  |
|  | Czujnik poziomu odczynników. |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość swobodnego doładowania odczynników i próbek w trakcie pracy. |  | TAK |  |  |
|  | Zautomatyzowany, bar kodowy odczyt próbek i odczynników. |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja bez przerywania pracy analizatora. |  | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zagwarantuje na własny koszt podłączenie aparatów do systemu informatycznego laboratorium LIS - CENTRUM firmy Marcel. |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość załadowania kuwet w trakcie pracy. |  | TAK |  |  |
|  | Oddzielne igły pipetujące do odczynników i próbek badanych ( zapobieganie kontaminacji). |  | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna praca na probówkach pierwotnych i wtórnych. |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość odczytu kodów paskowych na probówkach i wyposażenie w zewnętrzny czytnik kodów paskowych. |  | TAK |  |  |
|  | System kontroli jakości z uwzględnieniem kart Levey-Jeningsa i reguł Westgarda. |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego rozcieńczania i powtarzania oznaczenia w przypadku przekroczenia liniowości testu. |  | TAK |  |  |
|  | W przypadku analizatorów nastołowych wymaganym wyposażeniem będzie stół o odpowiedniej nośności dla oferowanych analizatorów. |  | TAK |  |  |
|  | Zapewnienie wirówki do pracowni z regulacją obrotów i czasu wirowania, wirnik horyzontalny, liczba probówek na wirnik min. 48. |  | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie pracowni w zestaw pipet nastawnych: - 100-1000 ul, - 1-5 ml, - 1-10 ml, kompatybilnych do końcówek posiadanych przez Zamawiającego o kodach: 100-1000 ul – 3.391.202.000.00 / 28053, 1-5 ml – 3.380.002.010.00 / 88011 oraz 1-10 ml – 3.380.002.020.00 / 89011 |  | TAK |  |  |
|  | Parametry graniczne dla pakietu odczynników: - Możliwość kalibracji PT bezpośrednio w INR z użyciem gotowego kalibratora - Odczynnik do APTT ciekły zawierający roślinne fosfolipidy o różnej wrażliwości na niedobory czynników krzepnięcia szlaku wewnątrzpochodnego, obecność antykoagulantu toczniowego oraz obecność leków przeciwkrzepliwych - Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania, stabilność po zamrożeniu minimum 2 tygodnie (gwarancja producenta) |  | TAK |  |  |
|  |  |  | TAK |  |  |
|  | - Fibrynogen metodą Clauss’a, bez wstępnego rozcieńczenia osocza badanego. Zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 80 do 900 mg/dl |  | Bez wstępnego rozcieńczania – 5 pkt. z wstępnym rozcieńczaniem – 0 pkt. PODAĆ ! |  |  |
|  | Parametry oceniane |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do PT ciekły, nie wymagający rekonstytucji |  | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Liniowość D-dimerów w pierwszym oznaczeniu min. 7500 ng/ml |  | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  |
|  | Analizator koagulologiczny podstawowy rok produkcji nie starszy niż 2022 oraz analizator koagulologiczny typu „backup” maksymalnie 4 letni. |  | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). |  | TAK |  |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. |  | TAK |  |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. |  | TAK |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności przez cały okres dzierżawy aparatu. Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |  |
|  |  | W związku z pełną obsługą serwisową Zamawiający powiadomi Dostawcę o awarii, wadzie dzierżawionego przedmiotu umowy. | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu zgłoszenia. | TAK |  |  |
|  |  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych ( nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |  |
|  |  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych ( nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |  |
|  |  | Dostawca jest zobowiązany do wymiany tego samego podzespołu na nowy po jego trzykrotnej awarii | TAK |  |  |
|  |  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w ramach dzierżawy - minimum jeden rocznie (świadectwa potwierdzające wykonanie usługi dostarczyć do Sekcji Napraw Sprzętu Medycznego). | TAK |  |  |
|  |  | Wymiana sprzętu na nowy, jeżeli przestój analizatora z powodu naprawy będzie dłuższy niż 10 dni. | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK Podać |  |  |
|  |  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK Podać |  |  |
|  |  | Dostawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. | TAK Podać |  |  |