| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator parametrów krytycznych | 2 komplety: - podstawowy i typu „backup” |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Dwa jednakowe analizatory tego samego producenta, pracujące na tych samych odczynnikach | TAK |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych, pracujący w systemie ciągłym, zestawy odczynnikowe w postaci jednej lub kilku (ale nie więcej niż trzech) kaset zawierającej kontrolę jakości, odczynniki, sensory, elektrody oraz płyny kalibracyjne i pojemniki na ścieki. Przy kalibracji fabrycznej płyny kalibracyjne nie są wymagane w kasecie. | 1 kaseta – 10 pkt. 2 lub 3 kasety – 0 pkt. Podać ! |  |
|  | Analizator w pełni automatyczny niewymagający żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie lub wymiana sondy aspiracyjnej | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. Podać ! |  |
|  | Zestawy odczynnikowe przechowywane w temperaturze pokojowej (maksymalnie 3 zestawy) | Wszystkie zestawy odczynnikowe przechowywane w temperaturze pokojowej 10 pkt Inne- 0 pkt |  |
|  | Pomiar z jednej próbki minimum: - gazometria (pH, pO2, pCO2), - elektrolity (K+, Na+, Ca++), - mleczany (Lac), - glukoza (Glu), - hematokryt (Hct) (mierzony lub wyliczany), - O2Hb, HHb, COHb oraz MetHb. | TAK |  |
|  | Zakres liniowości oznaczania wapnia zjonizowanego minimum 0,11-2,5 mmol/l. | TAK |  |
|  | Parametry wyliczane minimum w zakresie:Ca++ (7.4), HCO3-, HCO3-st, BE, BEefc, SO2, tHb. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badania krwi żylnej, tętniczej lub włośniczkowej bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary. | TAK |  |
|  | Podświetlany port podawania próbki zamykany automatycznie. | TAK |  |
|  | Objętość wymaganej próbki do badania maksimum 160µl. | TAK |  |
|  | Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją skrzepów. | TAK |  |
|  | Czas pomiaru od momentu wprowadzenia próbki maksymalnie 120 sekund. | TAK |  |
|  | Stała gotowość do pracy (24 godziny/dobę). | TAK |  |
|  | Archiwizacja wyników badań (z okresu 12 miesięcy, przy założeniu do 1000 badań/miesiąc), z możliwością wglądu, wydruku oraz zgrania na nośnik typu Pendrive i/lub Zewnętrzny dysk twardy poprzez USB 2.0 i/lub płytę CD. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja, bez konieczności ingerencji Użytkownika lub kalibracja fabryczna. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji Użytkownika. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości zapewniająca codzienną kontrolę aparatu, minimum 1 raz dziennie, na jednym z trzech poziomów naprzemiennie, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub ingerencji Użytkownika przez co najmniej 14 dni lub okres ważności kasety (jeśli kontrola jest w tej samej kasecie co odczynniki). | Kontrola jakości z płynów kontroli jakości po każdym oznaczeniu – 10 pkt Kontrola jakości rzadziej niż po każdym oznaczeniu minimum 1 raz dziennie 0 pkt |  |
|  | Prezentacja kontroli jakości w postaci wykresów levey-jenningsa lub delta chart - możliwość wydruku oraz zgrania na nośnik typu Pendrive i/lub zewnętrzny dysk twardy poprzez USB 2.0 i/lub płytę CD. | TAK |  |
|  | Archiwizacja kontroli jakości (z okresu 12 miesięcy, przy założeniu codziennej kontroli na jednym z trzech poziomów), z możliwością wglądu, wydruku oraz zgrania na nośnik typu Pendrive i/lub Zewnętrzny dysk twardy poprzez USB 2.0 i/lub płytę CD. | TAK |  |
|  | Monitorowanie stanu odczynników lub ilości możliwych badań do wykonania. | TAK |  |
|  | Graficzny wykres trendów pacjenta lub wyniki pacjenta zestawione w tabeli. | TAK |  |
|  | Menu aparatu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka. | TAK |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć wszystkie dane i specyfikacje niezbędne do podłączenia aparatu do LIS - CENTRUM firmy Marcel, podłączenie na koszt wykonawcy. | TAK |  |
|  | Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania minimum przez 30 minut wraz z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (UPS) . | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2023. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu ofertywjęzykupolskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |

|  | Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności przez cały okres dzierżawy aparatu. Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W związku z pełną obsługą serwisową Zamawiający powiadomi Dostawcę o awarii, wadzie dzierżawionego przedmiotu umowy. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych ( nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych ( nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Dostawca jest zobowiązany do wymiany tego samego podzespołu na nowy po jego trzykrotnej awarii | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w ramach dzierżawy - minimum jeden rocznie (świadectwa potwierdzające wykonanie usługi dostarczyć do Sekcji Napraw Sprzętu Medycznego). | TAK |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy, jeżeli przestój analizatora z powodu naprawy będzie dłuższy niż 10 dni. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK Podać |  |
|  | Dostawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. | TAK Podać |  |