# Wykaz czynności serwisowych

- Przeglądy okresowe – 2 razy w roku

- Regularne przeglądy okresowe – planowane czynności konserwacyjne, które są realizowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy, importera lub dystrybutora, wynikające ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmujące w szczególności: ogólną kontrolę funkcjonowania systemu, kalibrację, regulację, czyszczenie, smarowanie, wymianę filtrów lub innych elementów zużywalnych, niewielkie modernizacje techniczne lub aktualizacje oprogramowania, a także drobne naprawy. Pojęcie to obejmuje także czynności związane z wzorcowaniem wyrobu, a także jego kontrolę bezpieczeństwa.

- Dokumentacja przeglądów obejmująca raport z wykonanych testów funkcjonalnych oraz testów bezpieczeństwa elektrycznego według procedury producenta.

- Dodatkowe przeglądy techniczne wynikające z potrzeb

- Każdorazowo przegląd danego urządzenia potwierdzony raportem technicznym i certyfikatem potwierdzającym sprawność aparatu medycznego.

- Kontrole jakości – podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej  i fantomów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Naprawy

- Pełna obsługa serwisowa zawierająca naprawy aparatu MR Ingenia 3.0T, systemu ISP i platformą sprzętową, UPS przy kontroli operatorskiej z wymianą wszystkich części zamiennych włącznie z wymianą cewek, niezależnie od przyczyny powstałego uszkodzenia.

- Naprawy/wymiany podzespołów ISP niezależnie od przyczyny uszkodzenia i rozległości awarii

- Interwencja na wezwanie (usunięcie lub skuteczne zdiagnozowanie usterki) – praca w miejscu lokalizacji sprzętu wraz z dojazdem inżyniera.

- Usuwanie awarii niezależnie od przyczyny uszkodzenia oraz ilości i rodzaju wymaganych do wymiany części zamiennych

- Priorytet dotyczący pilnych wizyt serwisowych

- Podjęcie interwencji nie później niż 3 godziny po uzyskaniu informacji od Zamawiającego, w dni robocze tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

- Interwencja w miejscu instalacji sprzętu rozumiana jako stawiennictwo inżyniera na miejscu, u klienta- do 48 godzin od pisemnego zgłoszenia

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części

- Dostęp i naprawy zdalne poprzez dedykowane łącze VPN

- Czas naprawy bez części zamiennych: do 3 dni roboczych

- Czas naprawy przy konieczności wymiany części zamiennych: maksymalnie do 8 dni roboczych

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Wsparcie Help Desk ISP

- Licencja i upgrade do najnowszego oprogramowania ISP

- Zmiany konfiguracji systemu ISP

- Dokumentacja interwencji serwisowej oraz każdorazowo naprawa danego urządzenia potwierdzona raportem technicznym oraz wpisem do paszportu technicznego aparatu medycznego.

- Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji oprogramowania i konstrukcji, poprawiających wydajność pracy i bezpieczeństwo (obejmujących również te usprawniające pracę urządzenia, nie tylko te obowiązkowo wymagalne)

- Dedykowane indywidualne szkolenia w siedzibie Zamawiającego maksymalnie 2/rok

- Części zamienne

- Dostawy komponentów specjalnych fabrycznie oryginalnych określonych przez wytwórcę danego sprzętu w celu zastąpienia tych, które uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

- Dostawy oryginalnych podzespołów i części zamiennych określonych przez wytwórcę danego sprzętu w celu zastąpienia części, które uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych – dotyczy wszystkich części zamiennych

- Dostawy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Zdalna diagnostyka

- Stałe monitorowanie parametrów pracy urządzenia za pomocą zdalnego łącza i dedykowanej aplikacji serwisowej.

- Proaktywny monitoring systemu z wykorzystaniem automatycznego wzorca wykrywania błędów.

- Wykorzystanie zdalnego łącza do zdalnej diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

- Zdalne szkolenie z aplikacji ISP

- Pomoc aplikacyjna

- W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu posiadającego odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela

- Doradztwo w zakresie aplikacji zainstalowanych w aparacie i porady przez telefon