Poznań dnia: 2023-11-14

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa różnej aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (2 pakiety)” – znak sprawy SZW/DZP/137/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET NR 1 Pytanie 1, pkt.8: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator z zakresem energii 1-360 J ? Podane minimum 1200 J jest prawdopodobnie pomyłką pisarską ponieważ 360J jest maksymalną energią stosowaną w defibrylatorach wiodących producentów na świecie. Pytanie 2, pkt.8: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator bez automatycznego ładowania energii po wykryciu rytmów wskazanych do defibrylacji ? Pytanie 3, pkt.8: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator z regulowanym poziomem energii 100-360 J ? Pytanie 4, pkt 11: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator z pomiarem SPO2 producenta ? Pytanie 5, pkt 13: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator bez wbudowanego modułu Bluetooth do transferu danych ? Pytanie 6, pkt 13: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator z możliwością transferu danych do komputera PC za pomocą połączenia sieciowego przez centralny system monitorujący ? Pytanie 7, pkt 13: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator z możliwością transferu i przeglądania danych na komputerze PC ? Pytanie 8, pkt 13: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator bez możliwości rozbudowy o monitorowanie 12-odprowadzeń EKG ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego (dotyczy pytań od 1 do 8): Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ PAKIET NR 2 Pytanie 1, pkt.8: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator z zakresem energii 1-360 J ? Podane minimum 1200 J jest prawdopodobnie pomyłką pisarską ponieważ 360J jest maksymalną energią stosowaną w defibrylatorach wiodących producentów na świecie. Pytanie 2, pkt.8: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator bez automatycznego ładowania energii po wykryciu rytmów wskazanych do defibrylacji ? Pytanie 3, pkt.8: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator z regulowanym poziomem energii 100-360 J ? Pytanie 4, pkt 11: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator z pomiarem SPO2 producenta ? Pytanie 5, pkt 13: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator bez wbudowanego modułu Bluetooth do transferu danych ? Pytanie 6, pkt 13: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator z możliwością transferu danych do komputera PC za pomocą połączenia sieciowego przez centralny system monitorujący ? Pytanie 7, pkt 13: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator z możliwością transferu i przeglądania danych na komputerze PC ? Pytanie 8, pkt 13: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator bez możliwości rozbudowy o monitorowanie 12-odprowadzeń EKG ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego (dotyczy pytań od 1 do 8): Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 1 do PAKIETU NR 1 Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator charakteryzującymi poniższymi parametrami: - ad. 2 – wodo i pyłoszczelność wynosząca IP22; - ad. 8 – dwufazowa fala defibrylacyjna w zakresie 1-200 J; - ad. 8 – rosnące poziomy energii w trybie AED zgodnie z protokołem defibrylacyjnym; - ad. 10 – prąd stymulacji regulowany w zakresie 0-140 mA, cechującym się stałoczasowym, szerokim impulsem 40 ms; - ad. 11 – zakres pomiaru pulsu 25-240 ud./min. w technologii Masimo; - ad. 11 – programowalne interwały automatycznego pomiaru NIBP w zakresie 2-120 minut; - ad. 12 – możliwość czasowego zawieszenia alarmów na 90 sekund lub ich całkowite wyłączenie; - ad. 13 – czytelny ekran o przekątnej 6,5 cala; - ad. 13 – bez funkcji nagrywania dźwięku; - ad. 13 – bez wbudowanego modułu Bluetooth; - ad. 13 – bez możliwości rozbudowy o moduł monitorowania 12-odprowadzeniowego EKG. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 2 do PAKIETU NR 1 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby defibrylator po podłączeniu elektrod pediatrycznych automatycznie zmieniał protokół defibrylacji na pediatryczny (ograniczenie poziomów energii)? Taka funkcjonalność pozwala skrócić czas na zmianę tryb pacjenta z „dorosłego” na „dziecko” i całkowicie zapobiega omyłkowemu dostarczeniu pacjentom pediatrycznym impulsów defibrylacyjnych o wyższych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 3 do PAKIETU NR 1 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby defibrylator był wyposażony w funkcję filtru cyfrowego umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć" Uciskanie klatki piersiowej wprowadza artefakty do zapisu EKG. Funkcja filtru cyfrowego na bieżąco filtruje artefakty związane z uciskaniem klatki piersiowej. Daje to możliwość oceny, bez przerywania uciśnięć, jak obecnie jest zorganizowany rytm serca. Pozwala na ograniczenie przerw w uciśnięciach i wpływa na poprawę jakości prowadzonego RKO. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 4 do PAKIETU NR 2 Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator charakteryzującymi poniższymi parametrami: - ad. 2 – wodo i pyłoszczelność wynosząca IP22; - ad. 8 – dwufazowa fala defibrylacyjna w zakresie 1-200 J; - ad. 8 – rosnące poziomy energii w trybie AED zgodnie z protokołem defibrylacyjnym; - ad. 10 – prąd stymulacji regulowany w zakresie 0-140 mA, cechującym się stałoczasowym, szerokim impulsem 40 ms; - ad. 11 – zakres pomiaru pulsu 25-240 ud./min. w technologii Masimo; - ad. 11 – programowalne interwały automatycznego pomiaru NIBP w zakresie 2-120 minut; - ad. 12 – możliwość czasowego zawieszenia alarmów na 90 sekund lub ich całkowite wyłączenie; - ad. 13 – czytelny ekran o przekątnej 6,5 cala; - ad. 13 – bez funkcji nagrywania dźwięku; - ad. 13 – bez wbudowanego modułu Bluetooth; - ad. 13 – bez możliwości rozbudowy o moduł monitorowania 12-odprowadzeniowego EKG. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 5 do PAKIETU NR 2 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby defibrylator po podłączeniu elektrod pediatrycznych automatycznie zmieniał protokół defibrylacji na pediatryczny (ograniczenie poziomów energii)? Taka funkcjonalność pozwala skrócić czas na zmianę tryb pacjenta z „dorosłego” na „dziecko” i całkowicie zapobiega omyłkowemu dostarczeniu pacjentom pediatrycznym impulsów defibrylacyjnych o wyższych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 6 do PAKIETU NR 2 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby defibrylator był wyposażony w funkcję filtru cyfrowego umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć" Uciskanie klatki piersiowej wprowadza artefakty do zapisu EKG. Funkcja filtru cyfrowego na bieżąco filtruje artefakty związane z uciskaniem klatki piersiowej. Daje to możliwość oceny, bez przerywania uciśnięć, jak obecnie jest zorganizowany rytm serca. Pozwala na ograniczenie przerw w uciśnięciach i wpływa na poprawę jakości prowadzonego RKO. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pakiet 1 Pyt. 1 (Dot. punktu 2) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, który przeszedł pozytywny test na oblewanie wodą urządzenia przez 30 sekund zgodny z normą EN60601-1 oraz EN60601-2-4 co jest wystarczające dla urządzeń pracujących w środowisku szpitalnym? Pyt. 2 (Dot. punktu 6) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora widocznym tylko i wyłącznie na monitorze defibrylatora? Pyt. 3 (Dot. punktu 8) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem energii 1-300J w trybie manualnym i AED, z czasem ładowania do energii maksymalnej ≤. 10 sekund? Pyt. 4 (Dot. punktu 8) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator pracującego w trybie AED, z automatyczną analizą rytmu serca po naklejeniu elektrod i wciśnięciu przycisku trybu AED oraz ładowaniem energii po wykryciu rytmów wskazanych do defibrylacji po naciśnięciu przycisku ładowanie? Pyt. 5 (Dot. punktu 8) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator który pracuje w trybie AED: analiza - defibrylacja bez możliwości uciskania klatki piersiowej, natomiast z metronomem akustycznym pracujących w czterech trybach? Pyt. 6 (Dot. punktu 9) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z filtrem EKG dostępnym w 3 trybach Monitorowanie, Diagnostyka, Transport i filtr sieciowy? Pyt. 7 (Dot. punktu 11) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem pomiaru ciśnienia 10-255 mmHg? Pyt. 8 (Dot. punktu 12) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością czasowego zawieszenia alarmu z regulacją w zakresie od 60 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów bez wyświetlania progów alarmowych na głównym ekranie. Pyt. 9 (Dot. punktu 12) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z ekranem kolorowy LCD / TFT o przekątnej 6,5 cala o wysokim kontraście, rozdzielczość 640x480 pikseli? Pyt. 10 (Dot. punktu 13) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez funkcji nagrywania dźwięku, bez wbudowanego modułu Bluetooth do transferu danych? Pyt. 11 (Dot. punktu 13) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z pamięcią ostatnich 1000 zdarzeń, z możliwością ich przeniesienia za pomocą karty SD do komputera stacjonarnego z ostatnich 6 godzin monitorowania? Pyt. 12 (Dot. punktu 13) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z oprogramowaniem umożliwiające przeglądanie danych na komputerze PC bez transferu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego (dotyczy pytań od 1 do 12): Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pakiet 2 Pyt. 1 (Dot. punktu 2) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, który przeszedł pozytywny test na oblewanie wodą urządzenia przez 30 sekund zgodny z normą EN60601-1 oraz EN60601-2-4 co jest wystarczające dla urządzeń pracujących w środowisku szpitalnym? Pyt. 2 (Dot. punktu 6) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora widocznym tylko i wyłącznie na monitorze defibrylatora? Pyt. 3 (Dot. punktu 8) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem energii 1-300J w trybie manualnym i AED, z czasem ładowania do energii maksymalnej ≤. 10 sekund? Pyt. 4 (Dot. punktu 8) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator pracującego w trybie AED, z automatyczną analizą rytmu serca po naklejeniu elektrod i wciśnięciu przycisku trybu AED oraz ładowaniem energii po wykryciu rytmów wskazanych do defibrylacji po naciśnięciu przycisku ładowanie? Pyt. 5 (Dot. punktu 8) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator który pracuje w trybie AED: analiza - defibrylacja bez możliwości uciskania klatki piersiowej, natomiast z metronomem akustycznym pracujących w czterech trybach? Pyt. 6 (Dot. punktu 9) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z filtrem EKG dostępnym w 3 trybach Monitorowanie, Diagnostyka, Transport i filtr sieciowy? Pyt. 7 (Dot. punktu 11) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem pomiaru ciśnienia 10-255 mmHg? Pyt. 8 (Dot. punktu 12) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością czasowego zawieszenia alarmu z regulacją w zakresie od 60 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów bez wyświetlania progów alarmowych na głównym ekranie. Pyt. 9 (Dot. punktu 12) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z ekranem kolorowy LCD / TFT o przekątnej 6,5 cala o wysokim kontraście, rozdzielczość 640x480 pikseli? Pyt. 10 (Dot. punktu 13) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez funkcji nagrywania dźwięku, bez wbudowanego modułu Bluetooth do transferu danych? Pyt. 11 (Dot. punktu 13) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z pamięcią ostatnich 1000 zdarzeń, z możliwością ich przeniesienia za pomocą karty SD do komputera stacjonarnego z ostatnich 6 godzin monitorowania? Pyt. 12 (Dot. punktu 13) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z oprogramowaniem umożliwiające przeglądanie danych na komputerze PC bez transferu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego (dotyczy pytań od 1 do 12): Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zamawiający