WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/15/23/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 09.11.2023r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa sprzętu i urządzeń  medycznych kardiologicznych oraz do zabiegów urologicznych w 6 pakietach .”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy – Załącznik nr 9.p.5 do SWZ – Pakiet 5 – Pozycja 1

Pytanie nr 1 – Pkt. 27 Zwracamy się z prośbą o wskazanie jakiego producenta i w jakiej wersji jest oprogramowanie do analizy holterowskiej posiadane przez Zamawiającego na Oddziale Kardiologii? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada w chwili obecnej sprawnego oprogramowania z licencją do analizy holterowskiej. Zamawiający oczekuję dostawy i uruchomienia urządzeń kardiologicznych wraz z oprogramowaniem zgodnie z OPZ. Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 27 zał. 9.p.5 w tym zakresie.

Pytanie nr 2 – Pkt. 34 Zwracamy się z prośbą o wskazanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający wymaga dostarczenia komputera wyposażonego w min. 16 GB pamięci RAM, a nie 16 MB? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający poprawia wskazaną omyłkę pisarską w zał. 2 – OPZ i w zał. 9.p.5 – zestawienie warunków tech. do P.5.                                                  Dodatkowo Zamawiający poprawia omyłkę pisarską dot. pojemności dysku SSD z: 512 MB na min. 512 GB.

Dotyczy – Załącznik nr 9.p.5 do SWZ – Pakiet 5 – Pozycja 2

Pytanie nr 1 – Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści rejestrator RR z pamięcią danych na ostatnie 300 pomiarów ciśnienia? Oferowane rozwiązanie nawet przy założeniu, że pomiary są wykonywane co 5 min pozwala na zachowanie wszystkich wyników pomiarów z 25h, co jest rozwiązaniem wystarczającym do monitorowania ciśnienia krwi pacjenta. Oczywiste jest, że nigdy nie będzie sytuacji w której wymagane będą pomiary co 5 min przez 24h dla jednego pacjenta

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załączniki do postępowania.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 15.11.2023r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/