| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator do oznaczaniamoczu | 2 komplety: - podstawowy, z modułem do oznaczania elementów upostaciowanych w moczu i typu „backup” |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne dla analizatora do oznaczania parametrów fizykochemicznych moczu (typ podstawowy) |  |  |  |
|  | W pełni automatyczny analizator do oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w UPS. | TAK |  |
|  | Pomiar min. 10 parametrów fizykochemicznych moczu: glukoza, ciała ketonowe, krew, białko, azotyny, leukocyty, urobilinogen, ciężar właściwy, pH, bilirubina | TAK |  |
|  | Analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Wydajność min. 200 ozn./h | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony wautomatyczny podajnik na min. 80 próbek jednorazowo. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych – identyfikacja próbki za pomocą kodów. | TAK |  |
|  | Mocz aspirowany bezpośrednio z probówki | TAK |  |
|  | Zaznaczanie parametrów patologicznych moczu tzw. flagowanie. | TAK |  |
|  | Zapewnienie włączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wymagane parametry fizykochemiczne: pH, leukocyty, krew, glukoza, białko, bilirubina, ciała ketonowe, urobilinogen, azotyny, ciężar właściwy, kolor i przejrzystość moczu. | TAK |  |
|  | Dowolność wyboru jednostek (jednostki konwencjonalne, SI, system plusowy) | TAK |  |
|  | Minimalna objętość moczu konieczna do wykonania badania – max. 2 ml | TAK |  |
|  | Możliwość badania próbki w trybie cito | TAK |  |
|  | Ciężar właściwy i klarowność oznaczane metodą refraktometryczną | TAK |  |
|  | Odczyt pól testowych paska za pomocą kamery cyfrowej | TAK |  |
|  | Poszerzenie panelu badań o oznaczenie albuminy i kreatyniny. | TAK |  |
|  | Zapewnienie włączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS - CENTRUM firmy Marcel na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | System wykrywania i ostrzegania przed wykorzystaniem pól reakcyjnych narażonych na zawilgocenie. | TAK |  |
|  | Wyposażenie pracowni w wirówkę laboratoryjną z regulacją obrotów i czasu wirowania na min 28 próbek oraz zestaw pipet nastawnych: - 20-200 ul - 100-1000 ul - 2x kompatybilnych do końcówek posiadanych przez Zamawiającego o kodach: 20-200 ul – 3.391.111.000.00 / 28063 oraz 100-1000 ul – 3.391.202.000.00 / 28053. | TAK |  |
|  | W przypadku analizatora głównego nastołowego zapewnienie stołu o odpowiedniej nośności dla analizatora. | TAK |  |
|  | Parametry ogólne dla analizatora do oznaczania parametrów fizykochemicznych moczu (typu „backup” ) | TAK |  |
|  | Półautomatyczny analizator biochemiczny do oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu. | TAK |  |
|  | Odczyt min. 10 parametrów fizykochemicznych moczu | TAK |  |
|  | Zapewnienie włączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS - CENTRUM firmy Marcel na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru jednostek (jednostki konwencjonalne, SI, system plusowy) | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja, bez konieczności wprowadzania dodatkowych danych do analizatora. | TAK |  |
|  | System wykrywania i ostrzegania przed wykorzystaniem pasków narażonych na zawilgocenie | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy | TAK |  |
| Parametry wymagane - Analizator do oznaczania elementów upostaciowanych moczu |  |  |  |
|  | ### W pełni automatyczny analizator do oznaczania elementów upostaciowanych moczu połączony automatycznym podajnikiem z analizatorem/modułem do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych moczu ( podstawowym) | TAK |  |
|  | ### Analizator wyposażony w UPS. | TAK |  |
|  | ### Analizator oparty na obrazowaniu cyfrowym lub fluorescencyjnej cytometrii przepływowej | TAK |  |
|  | ### Analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | ### Analizator wyposażony w automatyczny podajnik na min. 80 próbek jednorazowo. | TAK >80 - 5 pkt 80 – 0 pkt |  |
|  | ### Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych – identyfikacja próbki za pomocą kodów. | TAK |  |
|  | ### Mocz aspirowany bezpośrednio z probówki | TAK |  |
|  | ### Informowanie o parametrach patologicznych moczu tzw. flagowanie. | TAK |  |
|  | ### Wykonawca zagwarantuje podłączenie aparatu do systemu informatycznego laboratorium na własny koszt. | TAK |  |
|  | ### Wymagane ilościowo oznaczane parametry: ( liczba/μl)erytrocyty, leukocyty. Dla pozostałych parametrów dopuszcza się oznaczanie półilościowe: nabłonki płaskie, nabłonki inne niż płaskie, wałeczki szkliste, wałeczki patologiczne, bakterie, drożdże, plemniki, kryształy, śluz. | TAK |  |
|  | ### Parametry oceniane |  |  |
|  | ### Brak konieczności zastosowania materiałów zużywalnych do rutynowego badania elementów upostaciowanych moczu | Brak – 5 pkt Dodatkowe materiały zużywalne – 0pkt |  |
|  | ### Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej producenta analizatorów z wykorzystaniem materiału kontrolnego używanego do kontroli codziennej, z możliwością uzyskania raportów miesięcznych i certyfikatu uczestnictwa raz w roku | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | ### Oprogramowanie pozwalające na skonfigurowanie przez użytkownika reguł umożliwiających automatyczne zarządzanie próbkami patologicznymi i walidację wyników prawidłowych | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | ### Graficzna prezentacja wyników oznaczeń na histogramach i skattergramach | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | ### Inne wymagania |  |  |
|  | ### Analizatordo oznaczania moczu podstawowyz modułem do oznaczania elementów upostaciowanych w moczurok produkcji nie starszy niż2022 oraz analizator do oznaczania moczu typu „backup” maksymalnie 2 letni. | TAK |  |
|  | Instrukcjaobsługiprzedmiotuofertywjęzykupolskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązujesiędo: -dokonaniainstalacjiwewskazanymmiejscuprzezzamawiającego, -dokonaniaszkoleniawzakresieobsługi przedmiotuzamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności przez cały okres dzierżawy aparatu. Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | W związku z pełną obsługą serwisową Zamawiający powiadomi Dostawcę o awarii, wadzie dzierżawionego przedmiotu umowy. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych ( nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych ( nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Dostawca jest zobowiązany do wymiany tego samego podzespołu na nowy po jego trzykrotnej awarii | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w ramach dzierżawy - minimum jeden rocznie (świadectwa potwierdzające wykonanie usługi dostarczyć do Sekcji Napraw Sprzętu Medycznego). | TAK |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy, jeżeli przestój analizatora z powodu naprawy będzie dłuższy niż 10 dni. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK Podać |  |
|  | Dostawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. | TAK Podać |  |