Poznań dnia: 2023-11-30

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych (2 zadania)” – znak sprawy SZW/DZP/139/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

dotyczy załącznik nr 3 do SWZ, PAKIET NR 2 „Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu – SZYBKOOBROTOWEGO PEN Z PRZYSTAWKAMI – 1 komplet”

W opisie napędu szybkoobrotowego PEN z przystawkami w rubryce Serwis gwarancyjny podaliście Państwo warunki gwarancji dotyczące napędu wolnoobrotowego, akumulatorowego. Napęd elektryczny, szybkoobrotowy nie jest wyposażony w moduł zasilający.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z:

Jest:

Serwis gwarancyjny Okres gwarancji na moduł zasilający zawierający silnik napędu, elektronikę sterującą -zestaw, elementy 24 miesiące Okres gwarancji na baterie - 24 m-ce Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz. Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny

Na:

Serwis gwarancyjny Gwarancja na napęd - 24 miesiące Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz. Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 w tym zakresie.

Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne z wyspecyfikowaną wiertarką ortopedyczną o parametrach:

| I | Wiertarka ortopedyczna z nasadkami oraz 2 akumulatorami – 1 zestaw |
| --- | --- |
| Wiertarka ortopedyczna |  |
|  | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji |
|  | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych dostosowana do mycia również w środkach alkalicznych. |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) |
|  | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja |
|  | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów realizowana przełącznikiem w napędzie |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego |
|  | Wybór między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania (frezowania) - realizowany przełącznikiem w napędzie |
|  | Zakres obrotów wiercenia 0-1200 obr/min na wszystkich nasadkach |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia min 4.60 Nm |
|  | Zakres obrotów rozwiercania (frezowania) 0-270 obr/min |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (frezowania) min 18.0 Nm |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu min 4.0 mm |
|  | Zatrzaskowy montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu |
|  | Napięcie zasilania napędu: 9.9 V |
|  | Klasa ochronna obudowy napędów IPX9 |
| Nasadki do wiertarki |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 0.7-2.0mm – 1 szt |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 2.0-3.2mm – 1 szt |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa Jacobs z zakresem roboczym średnic 0.0-6.4 mm z kluczem – 1 szt |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska Hudson – 1 szt |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska Hudson Zmodyfikowany – 1 szt |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska duży Synthes (AO) – 1 szt |
| Piła oscylacyjna – 1 szt |  |
| 24 | Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych |
| 25 | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) |
| 26 | Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego |
| 27 | Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min |
| 28 | Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5° |
| 29 | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem |
| 30 | Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45° |
| 31 | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania |
| Piła posuwisto-zwrotna – 1 szt |  |
| 32 | Dwa biegi pracy: 0-10 000 cykli/min oraz 0-13000 cykli/min |
| 33 | Skok ostrza – wychylenie liniowe – 3.9 mm |
| 34 | Możliwość ustawienia linii tnącej ostrza w 4 pozycjach (2 płaszczyzny) |
| Kontener do automatycznego mycia i sterylizacji – 2 szt |  |
| 39 | Dedykowany kontener do sterylizacji napędów i nasadek |
| 40 | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu |
| Akumulatory niesterylne i pojemniki sterylne do akumulatorów |  |
| 41 | Akumulator niesterylny – 2 szt |
| 42 | Typ ogniw akumulatora: Li-Ion |
| 43 | Napięcie wyjściowe akumulatora: 9.9V |
| 44 | Pojemność akumulatora niesterylnego min.: 2.2 Ah |
| 45 | Dedykowana obudowa sterylna do akumulatora niesterylnego – 2 szt |
| 46 | Wyposażona w szczelny mechanizm blokujący uniemożliwiający przypadkowe otwarcie |
| 47 | Osłona sterylna do zakładania akumulatora – 2 szt |
| 48 | Czas trwania typowej sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: od 5 do 30min |
| 49 | Maksymalny czas trwania sekwencji ładowania dużego akumulatora: 90min |
| Uniwersalna ładowarka do baterii – 1 szt |  |
| 54 | Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania 6 akumulatorów |
| 55 | Elektroniczna kontrola procesu testowania i ładowania akumulatorów |
| 56 | Podświetlany panel wyświetlacza, który przedstawia stan ładowarki, portów i baterii, w tym liczby cykli dla bieżącego portu |
| 57 | Wskaźniki świetlne — paski i lampki kontrolne dostarczają informacji odpowiadającej danemu portowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, portu lub zestawu baterii. |
| 58 | Czas trwania typowej sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: od 5 do 30min |
| 59 | Maksymalny czas trwania sekwencji ładowania dużego akumulatora: 90min |
| 60 | Zużycie energii: tryb standardowy, tryb eko z automatycznym trybem czuwania |
| 61 | Napięcie wejściowe ładowarki: 230V , 1.43A, 50-60Hz |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne z wyspecyfikowanym  Szybkoobrotowym Penem z przystawkami – 1 komplet o parametrach:

| I | Silnik szybkoobrotowy – 1 szt |
| --- | --- |
| 1 | Materiał obudowy: tytan |
| 2 | Obroty maksymalne 50 000 obr/min |
| 3 | Max moment obrotowy 34 Nm |
| 4 | Moc 131 W |
| II | Prostnica z reduktorem 5:1 – 1 szt |
| 1 | Długość 112,8 mm |
| III | Rękojeść uniwersalna do nasadek – 1 szt |
| 1 | Materiał obudowy stop metali nierdzewnych |
| 2 | Obroty wiercenia lewo/prawo, obroty maksymalne: 1500 obr/min |
| 3 | Obroty rozwiercania 0-500 obr/min |
| 4 | Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia: 1.58Nm, Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania: 4.18Nm |
| 5 | Tryb oscylacji uruchamiany poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków |
| 6 | Kaniulacja wzdłuż osi napędu 5mm |
| 7 | Silniki bezszczotkowe - nie wymagają konserwacji i smarowania |
| 8 | Klasa ochronna obudowy napędów IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów |
| 9 | Moc 140 W |
| II | Nasadka piły strzałkowej lub piła strzałkowa – 1 szt |
| 1 | Częstotliwość cykli min 0-25 000 cykli/min |
| 2 | Skok ostrza (wychylenie kątowe ostrza) 5° |
| 3 | Mozliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach (4 płaszczyzny co 450) |
| III | Nasadka do drutów Kirschnera 0.7-3.2mm – 1 szt |
| 1 | Zatrzaskowy montaż nasadki bez użycia dodatkowych narzędzi |
| 2 | Prędkość obrotowa max: 1500 obr/min |
| IV | Nasadka wiertarska Jacobs 0-6.4mm z kluczem – 1 szt |
| 1 | Zatrzaskowy montaż nasadki bez użycia dodatkowych narzędzi |
| 2 | Prędkość obrotowa: max: 1500 obr./min.; moment obrotowy: 3.6 Nm |
| V | Nasadka przezierna Radiolucent dla promieniowania rentgenowskiego – 1 szt |
| VI | Przewód sterujący – 1 szt |
| 1 | autoklawowalny |
| 2 | O długości 3.66 m |
| 3 | Zakończony wtykami z szybkozłączkami |
| VII | Sterownik nożny – 1 szt |
| 1 | programowalny |
| 2 | posiada 5 przycisków |
| VIII | Kaseta sterylizacyjna – 1 szt |
|  | Posiadająca wyjmowaną tacę |
| IX | Konsola sterująca – 1 szt |
| 1 | Interfejs użytkownika w języku polskim |
| 2 | Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o min. przekątnej 17.8 mm, min.rozdzielczość 800x480 pikseli, min. kąt widzenia 170º, kolor 24-bitowy |
| 3 | Możliwość zasilania napędów obrotowych, pił (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne), shaverów i młynków do kości dla procedur neurochirurgicznych, otolaryngologicznych, traumatologicznych, ortopedycznych i artroskopowych |
| 4 | Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów |
| 5 | Możliwość jednoczesnego przyłączenia i równoczesnej pracy dwóch sterowników nożnych |
| 6 | Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie min.: 0 – 300 ml/min. |
| 7 | Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych i wyświetlanie dedykowanego menu |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje,  że Wykonawca będzie przekazywał  faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne zrealizacją przez Wykonawcę  wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno‐prywatnym)? Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak Zamawiający ma obowiązek ustawowy do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Zapis umowny odnosi się do form opcjonalnych doręczania faktur.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki