| Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów | 1 komplet |  |  |
| Spektrometr mas | 1 komplet |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| I. | Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów |  |  |
|  | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych min 50. | TAK |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Zakres identyfikacji bakterie Gram(+), bakterie Gram(-), grzyby drożdżopodobne. | TAK |  |
|  | Zakres oznaczania lekowrażliwości bakterie Gram(+), bakterie Gram(-). | TAK |  |
|  | Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny drobnoustrojów wraz ze standardami. | TAK |  |
|  | Wynik wrażliwości podany w wartościach MIC oraz w postaci kategorii. | TAK |  |
|  | Interpretacja wyników zgodnie z zasadami EUCAST. | TAK |  |
|  | Podłączenie systemu do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS - CENTRUM firmy Marcel. | TAK |  |
|  | Integracja z systemem pośredniczącym IT wraz z oprogramowaniem pośredniczącym posiadającym certyfikaty CE IVD umożliwiające integrację systemu typu MALDI z systemem do klasycznego ID AST. | TAK |  |
| II. | Spektrometr mas |  |  |
|  | Automatyczny system do szybkiej identyfikacji bakterii, grzybów wykorzystujący technologię spektrometrii mas typu MALDI TOF obejmujący: - komputer z oprogramowaniem sterującym i monitorem, - zestaw pipet oraz skaner kodów kreskowych, - vortex typu mixer. | TAK |  |
|  | System przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiadający certyfikaty CE oraz IVD dla systemu oprogramowania oraz bazy danych i niezbędnych odczynników. | TAK |  |
|  | Baza gatunków posiadająca CE IVD dla bakterii, drożdżaków. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy na płytkach jednorazowych. | TAK |  |
|  | Podłączenie systemu do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS - CENTRUM firmy Marcel. | TAK |  |
|  | Integracja z systemem pośredniczącym IT. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania identyfikacji bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi na spektrometrze masowym . | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Panele/karty testowe do systemu z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej. | TAK – 10 pkt. Nie – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Pełna automatyzacja badań wykonywanych w analizatorze do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości ( napełnianie testów, inkubacja, inokulacja zawiesiny AST, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) w obrębie aparatu. | TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Ilość antybiotyków na jednej płytce testowej min. 26. | TAK– 5 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2019 rok. | TAK |  |
|  | Spektometr mas nowy lub używany nie starszy niż 2020 rok. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności przez cały okres dzierżawy aparatu. | TAK |  |
|  | W związku z pełną obsługą serwisową Zamawiający powiadomi Dostawcę o awarii, wadzie dzierżawionego przedmiotu umowy. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w ramach dzierżawy (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi należy dostarczyć do Sekcji Napraw Sprzętu Medycznego). | TAK |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy jeżeli czas przestoju aparatu z powodu awarii przekroczy 10 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Wydzierżawiający poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. | TAK |  |