| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator biochemiczno - immunologiczny | 2 komplety: - podstawowy i typu „backup” |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymogi dla systemu |  |  |
|  | Fabrycznie nowy system biochemiczno-immunologiczny wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami. | TAK |  |
|  | Post-analityczne automatyczne sortowanie próbek (wybieranie i odstawianie do dedykowanego statywu próbek wymagających wykonania badań na innych analizatorach. | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Transportowanie pojedynczych próbek pomiędzy częścią biochemiczną i immunochemiczną. | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Możliwość przechowywania materiałów kontrolnych dla testów immunochemicznych i biochemicznych na pokładzie systemu biochemiczno-immunochemicznego w miejscach chłodzonych. | 40 i więcej pozycji – 10 pkt. 24-39 pozycji – 5 pkt. Brak – 0 pkt. |  |
|  | Przechowywanie kalibratorów i QC na pokładzie analizatora, zabezpieczonych przed parowaniem, zgodnie z zaleceniami producenta, pozwalające na automatyczne wykonywanie kontroli wg. harmonogramu i kalibracji bez udziału użytkownika. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Maksymalne zużycie wody przez system biochemiczno-immunochemiczny do 80l/godz. | TAK |  |
|  | Maksymalne zużycie wody przez system biochemiczno-immunochemiczny do 40l/godz. | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Moduł zarządzania próbką posiadający funkcję załadunku, rozładunku, archiwizacji próbek badanych ( z wysyłaniem informacji o pozycji w statywie archiwizacyjnym) oraz funkcję automatycznego ponownego przekazania próbki do modułu analitycznego w wypadku potrzeby ponownej analizy, bez udziału operatora | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Stacja uzdatniania wody, zabezpieczająca potrzeby oferowanego systemu. Zabezpieczenie w drugą stację wody na wypadek awarii. | TAK |  |
|  | Wyposażenie pracowni w 2 wirówki laboratoryjne z regulacją obrotów i czasu wirowania, wirnik horyzontalny, liczba probówek na wirnik min. 72, szafę chłodniczą jednodrzwiową oraz zestaw pipet nastawnych: 100-1000 ul, 1-5 ml, 20-200 ul, 1-10 ml, kompatybilnych do końcówek posiadanych przez Zamawiającego o kodach: 100-1000 ul – 3.391.202.000.00 / 28053, 1-5 ml – 3.380.002.010.00 / 88011, 20-200 ul – 3.391.111.000.00 / 28063 oraz 1-10 ml – 3.380.002.020.00 / 89011. | TAK |  |
|  | Wykonawca zagwarantuje podłączenie aparatu do systemu informatycznego laboratorium na własny koszt. | TAK |  |
|  | Wymogi dla części biochemicznej (system główny i analizator backup) | TAK |  |
|  | Aparat typu „randomaccess” w pełni automatyczny. Analiza w fazie ciekłej. | TAK |  |
|  | Analizatory wyposażone w komputer, monitor, drukarkę, czytnik kodów kreskowych i zewnętrzny UPS. | TAK |  |
|  | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito”. | TAK |  |
|  | Metody pomiarowe: Fotometria, potencjometria, turbidymetria. | TAK |  |
|  | Wydajność całkowita nie mniejsza niż: 1200 testów fotometrycznych / godz. 300 testów ISE (Na, K, Cl) / godz. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Chłodzenie odczynników (min 60 pozycji) na pokładzie analizatora. | TAK |  |
|  | Kompatybilność odczynnikowa z analizatorem głównym. | TAK |  |
|  | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użytku z systemem podtrzymywania stałej temp. kuwet | TAK |  |
|  | Możliwości analityczne: Biochemia – enzymy, substraty, ISE, Białka specyficzne, Środki uzależniające i trucizny, Monitorowanie leków, | TAK |  |
|  | Identyfikacja probówek barkodowo; możliwość stosowania probówek o pojemności 5, 7, 10 ml; możliwość stosowania kubeczków pediatrycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR i innych płynach ustrojowych. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania rozcieńczeń wstępnych i wtórnych. | TAK |  |
|  | Czujnik poziomu płynów, wykrywanie skrzepów i pęcherzyków powietrza oraz analiza hemolizy, żółtaczki i lipemii. | TAK |  |
|  | Identyfikacja odczynników na podstawie kodów kreskowych, automatyczne monitorowanie i powiadamianie o stanie zapasów odczynników. | TAK |  |
|  | Odczynniki gotowe do użycia , bez konieczności manualnego przygotowania (nie dotyczy aplikacji na kanałach otwartych). | TAK |  |
|  | Automatyczne zlecanie i wykonywanie kalibracji ISE bez udziału operatora. | TAK |  |
|  | Monitorowanie ważności kalibracji i kontroli jakości; stabilności na pokładzie analizatora. | TAK |  |
|  | Minimalny zakres długości fal pomiarowych 340 – 800 nm. | TAK |  |
|  | Temperatura reakcji 37±0,3 °C. | TAK |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości: reguły Westgarda, wykres Levey-Jennings’a. | TAK |  |
|  | Obliczanie wyników oznaczeń: - punkt końcowy, - szybkość reakcji, - wskaźnik 2 –punktowy, - korekta próby zerowej. | TAK |  |
|  | Dostępne dwie opcje powtarzania pomiaru: Automatyczna i manualna. | TAK |  |
|  | Automatyczny przekaz wyników codziennej kontroli jakości do centrum ich opracowywania. | TAK |  |
|  | Wymogi dla części immunochemicznej (system główny i analizator backup) | TAK |  |
|  | Technologia pomiaru – chemiluminescencja. | TAK |  |
|  | Analizatory wyposażone w komputer, monitor, drukarkę, czytnik kodów kreskowych i zewnętrzny UPS. | TAK |  |
|  | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito”. | TAK |  |
|  | Wydajność min. 200 ozn./ h. | TAK |  |
|  | Dostawianie próbek w trakcie pracy analizatora, bez potrzeby pauzowania. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja poziomu płynu, wykrywanie skrzepów i pęcherzyków powietrza oraz wykrywanie próbek o niewystarczającej objętości. | TAK |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. | TAK |  |
|  | Kompatybilność odczynnikowa z analizatorem głównym. | TAK |  |
|  | Stałe monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. | TAK |  |
|  | Identyfikowanie odczynników na podstawie kodu kreskowego. | TAK |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości: reguły Westgarda, wykres Levey-Jennings’a. | TAK |  |
|  | Automatyczny przekaz wyników codziennej kontroli jakości do centrum ich opracowywania. | TAK |  |
|  | Czas uzyskania wyniku testów kardiologicznych (Troponina, CKMB) dla testów w trybie rutynowym oraz CITO mierzony od momentu zapipetowania badanego materiału maksymalnie do 20 min. | do 10 minut – 10 pkt. powyżej 10 minut – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Test do oznaczania Prokalcytoniny - zgodny ze standaryzacją BRAHMS, posługujący się tymi samymi punktami odcięcia dla różnicowania zakażenia, oceny ryzyka rozwoju ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego, podejmowania decyzji dotyczących rozpoczęcia i zakończenia antybiotykoterapii. | TAK |  |
|  | Test do oznaczania Troponiny - wysokoczuły, zgodny z aktualnymi zaleceniami towarzystw kardiologicznych oraz IFCC (posiadający zwalidowane wartości do zastosowania w 1-godzinnym algorytmie potwierdzenia/wykluczenia zawału, posiadający oddzielnie wyznaczone wartości 99-go percentyla dla kobiet i mężczyzn, raportujący wartości mierzalne dla 50% zdrowych kobiet i mężczyzn). | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Analizator główny nowy, rok produkcji nie starszy niż 2022 oraz analizator typu „backup” nie starszy niż 2018 r. | TAK |  |
|  | Instrukcjaobsługiprzedmiotuofertywjęzykupolskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązujesiędo: -dokonaniainstalacjiwewskazanymmiejscuprzezzamawiającego, -dokonaniaszkoleniawzakresieobsługiprzedmiotuzamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności przez cały okres dzierżawy aparatu. Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | W związku z pełną obsługą serwisową Zamawiający powiadomi Dostawcę o awarii, wadzie dzierżawionego przedmiotu umowy. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych ( nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych ( nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Dostawca jest zobowiązany do wymiany tego samego podzespołu na nowy po jego trzykrotnej awarii | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w ramach dzierżawy - minimum jeden rocznie (świadectwa potwierdzające wykonanie usługi dostarczyć do Sekcji Napraw Sprzętu Medycznego). | TAK |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy, jeżeli przestój analizatora z powodu naprawy będzie dłuższy niż 10 dni. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK Podać |  |
|  | Dostawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. | TAK Podać |  |