| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Laser chirurgiczny | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| Laser chirurgiczny: |  |  |  |
|  | Laser chirurgiczny CO2 – szklana tuba lasera | TAK |  |
|  | Długość promieniowania: 10.6um | TAK |  |
|  | Moc maksymalna: 40W | TAK, podać |  |
|  | Pilot lasera: - laser diodowy 655 nm, 3.0 mW - możliwość regulacji intensywności pilota | TAK |  |
|  | Rękojeści/Głowice: CO2 Chirurgiczne (50 mm,100 mm) | TAK |  |
|  | Dystanser głowicy z możliwością demontażu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy o przekątnej 7” | TAK |  |
|  | Zasilanie: 220~230VAC, 50/60Hz 600VA, jednofazowy | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne: 380 mm x 395 mm x 1785 mm | TAK, podać |  |
|  | Tryb Chirurgiczny: CW – praca w trybie ciągłym -Moc: 1 ~ 40W | TAK |  |
|  | Impuls pojedynczy: -Moc: 1 ~ 40W - Czasy impulsów: 100 ~ 1000ms@1 ~ 9W, 50 ~ 1000ms@10 ~ 40W | TAK |  |
|  | Praca impulsowa: -Moc: 1 ~ 40W - Czasy impulsów: 100 ~ 1000ms@1 ~ 9W, 50 ~ 1000ms@10 ~ 40W - Czasy przerw: 100 ~ 1000ms@1 ~ 9W, 50 ~ 1000ms@10 ~ 40W | TAK |  |
|  | Ultra Pulse: -Energia: 1 ~ 150mJ - Czas trwania: 150 ~ 5000us - Częstotliwość: 1 ~ 1000Hz | TAK |  |
|  | Ramię 7-mio przegubowe bez przeciwwagi | TAK |  |
|  | - Interfejs w języku angielskim - Możliwość zapisania do 6 indywidualnych protokołów zabiegowych | TAK, podać |  |
| Ewakuator dymu: |  |  |  |
|  | Zasilanie: AC 230V 60Hz | TAK |  |
|  | Moc elektryczna: 1300 W | TAK |  |
|  | Moc przepływu: 310W (2.7 m3/min.) | TAK |  |
|  | Siła ssania: 23KPA (2,345mmH20), płynna regulacja za pomocą pokrętła | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne: 700 x 340 x 350 mm bez rury na pantografie | TAK, podać |  |
|  | Waga maksymalna: 10 kg | TAK, podać |  |
|  | Filtr: 3 warstwowy HEPA | TAK |  |
|  | Ramię typu „gęsia szyja” | TAK |  |
|  | Wydajność filtra: do 2 tysięcy godzin pracy | TAK, podać |  |
|  | Obsługa: Włącznik nożny lub przycisk na obudowie urządzenia | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Minimum dwie pary okularów ochronnych dedykowanych do pracy z urządzeniem laserowym | TAK |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023/2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |