## Część nr 1
załącznik nr 2 do SWZ- formularz cenowy, załącznik nr 1 do umowy
Część nr 1 - Sukcesywna dostawa klipsów tytanowych, polimerowych i komory kolekcyjnej.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość /j.m.(szt.) | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Producent/nr katalogowy/Nazwa Handlowa
1 | Klipsy wykonane z tytanu , rowkowania poprzeczne na wewnętrznej części klipsa ( zapobiegające niepożądanemu przemieszczeniu klipsa na tkance ), jednolita grubość klipsa ( na całej długości brak przewężeń ), poprzeczny przekrój klipsa w kształcie serca- z głębokim rowkowaniem wzdłużnym na całej długości klipsa zapobiegającym zjawisku tzw. Nożycowania klipsa ( czyli przecięcia naczynia klipsem ). Klips zabezpieczony przed wypadnięciem z magazynka poprzez boczne sprężynki utrzymujące klips w zasobniku ( odsuwane przez szczęki klipsownic w trakcie ładowania klipsa – odsunięcie szczęk uwalnia klips bez oporów, pozwalając ładować klips jedną ręką ). Magazynki wykonane z elastycznego materiału ułatwiającego pobieranie klipsów i ograniczające zużycie klipsownic. Oznaczenie kolorami ( magazynki odpowiadają kolorom klipsownic). Magazynki posiadają samoprzylepną taśmę od spodu mocującą magazynki do stołu lub ręki, zawierają 6 – 10 klipsów w magazynku. | x | x | x | x | x
x | Klipsy tytanowe średnio – duże | 400 |  | 0 |  | 0
x | Klipsy tytanowe średnie | 200 |  | 0 |  | 0
2. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru : Łukowaty kształt – dający możliwość objęcia większej ilości tkanki, zintegrowane ząbki wewnątrz klipsa – dające stabilność na tkance, posiadające walce stabilizujące – eliminują wypadanie klipsów. Samonaprowadzający zatrzask – eliminujący nożycowanie klipsa. Magazynki: składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka, zawierające 4 – 6 klipsów ( zamawiający każdorazowo określi ilość klipsów w magazynku ), posiadające taśmę mocującą do stołu leb ręki. Klipsy umieszczone w magazynku w sposób umożliwiający dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy | x | x | x | x | x
x | Klipsy polimerowe średnio / duże do klipsownicy 5 mm. | 800 |  | 0 |  | 0
x | Klipsy polimerowe duże do klipsownicy 10 mm | 650 |  | 0 |  | 0
x | Klipsy polimerowe bardzo duże ( XL ) do klipsownicy 10 mm | 150 |  | 0 |  | 0
x | Klipsy polimerowe bardzo duże ( XXL ) do klipsownicy 10 mm | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Komora kolekcyjna o poj. 1000ml z podziałką co 10ml oraz wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości; komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka (zestaw przewidziany na siedem dni); płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45cm H2O; wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujacy o faktycznej sile ssania; sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze; wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego; automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej; podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim; kontrolka sygnalizująca rozprężenia płuc; posiadający bezigłowy port do pobierania próbek; pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne podczas transportu); wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka; zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych; jednorazowego użytku, sterylny. W zestawie worek do drenażu o poj. 1000ml wyposażony w korek zamykający-kompatybilny z zestawem do drenażu | 3 |  | 0 |  | 0
4 | Stapler skórny jednorarowego użytku | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Usuwacz zszywek jednorazowego użytku | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Klipsy polimerowe II generacji w rozmiarach: M, ML, L, XL | 100 |  | 0 |  | 0
Razem |  |  | x | 0 | x | 0
Wymagane bezpłatne użyczenie klipsownic do każdego zaoferowanego rodzaju klipsów po 2 sztuki.
Dostawa do Apteki Szpitalnej przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu i do Magazyn Leków ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu

## Część nr 2
załącznik nr 2 do SWZ- formularz cenowy, załącznik nr 1 do umowy
Część nr 2 - Drobny sprzęt ortopedyczny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) | Producent/ nr katalogowy/Nazwa Handlowa
1 | Piny resorbowalne 1,5 mm ( dł. 16,20,25 mm ) lub 2,4 mm ( dł. 16,25 lub 35 mm ), wykonane z polimeru kwasu mlekowego ( 96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane jednostkowo, sterylnie | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  | x | 0 | X | 0 | x
Wykonawca zapewnia: - Nowe instrumentarium oraz sewis wliczone w cenę oferty, niezbędne do zakładania i usuwania implantów, na czas trwania umowy - Spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim - Szkolenie w cenie oferty oraz materiały o danym typie zespolenia - Możliwość indywidualnego doboru wielkości i kształtu gwoździ i zaślepek oraz rodzaju płytek,śrub i podkładek - Każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany w oryginalne fabryczne opakowanie producenta - Uzupełnienie magazynu implantów po zużyciu musi nastąpić w ciagu max 48 godzin ( termin podlega ocenie jako kryterium oceny ofert, zgodnie z ofertą Wykonawcy) po przefaksowaniau protokołu zużycia implantu - Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia występuje z zestawie, należy podać cenę każdego przedmiotu oddzielnie - Depozyt implantów- zapasu implantów w ilościach: 7 sztuk

## Część nr 3
załącznik nr 2 do SWZ- formularz cenowy, załącznik nr 1 do umowy
Część nr 3: Implanty do rekonstrukcji ACL
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Warość netto (zł) | Vat% | Warość brutto (zł) | Producent/ nr katalogowy/Nazwa Handlowa
1. | Mocowanie udowe Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu na kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwale była związana fabrycznie z pętlą plecioną o wysokiej wytrzymałości ( bez węzła ). Długość pętli od 10-60 mm. Skok pętli 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grub. #2 i #5 służące do przeciągnięcia i brócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia: - płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 15-60mm skok co 5 mm do więzadła właściwego rzepki. Endobutton wydłuzony 10 mm stanowiący nakładkę na edobutton służący do zabiegó rewizyjnych - endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezposrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwartej z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9 mm | szt | 8 |  | 0 |  | 0
2. | Mocowanie piszczelowe Zamawiający wymaga dostarczenia zamiennie wszystkich typów mocowania: - śruba interferencyjna z materiału PLLA z hydroksyapatytemlub materiału PEEK o średnicach od 6 mm do 12 mm i długościach 20-25-30-35 mm - mocowanie za pomocą podkładki o średnicy 17 mmw którą wkręcamy śrubętytanową o śrenicy 9 x 25 mm - zestaw podkładka plus śruba tytanowa śruba pozakanałowa z płaską główką o rozmiarze 4,5 mm, długościach 25-55 mm ( skok długości co 5 mm umożliwiająca mocowanie przeszczepu za pomocą nici wiazanych wokół szyjki śruby | szt | 8 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x
1. Wykonawca zapewni nowe Instrumentarium oraz serwis wliczone w cenę oferty, niezbędne do zakładania implantów na czas trwania umowy.
2. Do Instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcje stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim.
3. Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały o danym typie zespolenia.
4. Możliwość indywidualnego doboru wielkości i kształtu gwoździ i zaślepek, utworzyć u Zamawiającego minibank implantów.
5. Każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany w oryginalne fabryczne opakowanie producenta.
6. Uzupełnienie magazynu implantów po zużyciu musi nastąpić w ciągu max 48 godzin ( termin podlega ocenie jako kryterium oceny ofert, zgodnie z ofertą Wykonawcy) po przefaksowaniu protokołu zużycia implantu.
7. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia występuje w zestawie, należy podać cenę każdego przedmiotu oddzielnie.

## Część nr 4
załącznik nr 2 do SWZ- formularz cenowy, załącznik nr 1 do umowy
Część nr 4 - Implanty do rekonstrukcji i szycia łąkotki metoda all-inside
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT% | Wartość brutto (zł) | Producent/nr katalogowy/Nazwa Handlowa
1. | Drut wiercący z oczkiem 2.4mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2. | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Zestaw zawiera jednorazową, półotwartą, metalową kaniule do wprowadzania systemu do stawu. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3. | Jednorazowa półotwarta metalowa kaniula ułatwiająca wprowadzenie systemu do stawu w komplecie z jednorazowym spychaczem węzła z jednoczesnym obcinakiem. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | X | 0 | X
1. Wykonawca zapewni nowe Instrumentarium oraz serwis wliczone w cenę oferty, niezbędne do zakładania implantów. na czas trwania umowy. 2. Do Instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcje stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim 3. Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały o danym typie zespolenia 4. Możliwość indywidualnego doboru wielkości i kształtu gwoździ i zaślepek, utworzyć u Zamawiającego minibank implantów 5. Każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany w oryginalne fabryczne opakowanie producenta. 6. Uzupełnienie magazynu implantów po zużyciu musi nastąpić w ciągu max 48 godzin ( termin podlega ocenie jako kryterium oceny ofert, zgodnie z ofertą Wykonawcy)po przefaksowaniu protokołu zużycia implantu 7. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia występuje w zestawie, należy podać cenę każdego przedmiotu oddzielnie.

## Część nr 5
załącznik nr 2 do SWZ- formularz cenowy, załącznik nr 1 do umowy
Część nr 5 - Dostawa akcesoriów do zastosowania w urazach tkanek miękkich
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT% | Wartość brutto (zł) | Producent/nr katalogowy/Nazwa Handlowa
1 | Ostrze do dermatonu elektrycznego TYP 8821 o szerokości 1in.(3 cm) | szt | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Płytki do nacinania skóry pobranej do przeszczepu o wymiarach - 1,5:1 i 3:1 | szt | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1 mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie | szt | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm, krótki podajnik | szt | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm, krótki podajnik, prowadnica, wiertło | szt | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Wielorazowa prowadnica short 1,4 mm, do uniwersalnej kotwicy z igłami 1,4 mm, wykonanej z plecionki poliestrowej | szt | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Wiertło short 1,4 mm, do uniwersalnej kotwicy z igłami 1,4 mm, wykonanej z plecionki poliestrowej | szt | 3 |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowa prowadnica short 1,4 mm z wiertłem, do uniwersalnej kotwicy z igłami 1,4 mm, wykonanej z plecionki poliestrowej | szt | 1 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | X | 0 | X | 0 | X

## Część nr 6
załącznik nr 2 do SWZ- formularz cenowy, załącznik nr 1 do umowy
Część nr 6 - Druty Kirschnera
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent/ nr katalogowy/Nazwa Handlowa
1 | Druty Kirschnera długość 310 mm. Druty do stabilizacji złamań jednostronnie zakończone ostrzem typu trokar, jednorazowe, niesterylne | x | x | x | x | x | x
| rozmiar: Ø 0,8 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
| rozmiar: Ø 0,9 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
| rozmiar: Ø 1,0 mm | szt | 60 |  | 0 |  | 0
| rozmiar: Ø 1,2 mm | szt | 150 |  | 0 |  | 0
| rozmiar: Ø 1,4 mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
| rozmiar: Ø 1,6 mm | szt | 200 |  | 0 |  | 0
| rozmiar: Ø 1,8 mm | szt | 600 |  | 0 |  | 0
| rozmiar: Ø 2,0 mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
| rozmiar: Ø 2,2 mm | szt | 80 |  | 0 |  | 0
| rozmiar: Ø 2,4 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
| rozmiar: Ø 2,5 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
| rozmiar: Ø 3,0 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
| rozmiar: Ø 3,5 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | 0 | X
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja powinna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

## Część nr 7
załącznik nr 2 do SWZ- formularz cenowy, załącznik nr 1 do umowy
Część nr 7 : Zestaw do rekonstrukcji ACL
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. Netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT [%] | wartość brutto (zł) | Producent/nr katalogowy/Nazwa Handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Mocowanie udowe. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o 5.8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych.
2. | Mocowanie piszczelowe.Śruba interferencyjna biowchłanialna PLLA-HA o średnicach w zakresie 7-12mm i długościach 23, 28 i 35mm. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
3 | Elastyczny, dwukolorowy, udowy drut kierunkowy umożliwiający wykonanie pomiaru długości kanału udowego. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do naprawy łąkotki, techniką ALL-INSIDE, zbudowane z białej rękojeści i czarnego suwaka, wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych plecioną nicią z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji oraz giętką igłę umożliwiającą przebicie torebki stawowej i struktur łąkotkowych. Implanty wypychane z wnętrza igły na zewnątrz poprzez przesunięcie/aktywację czarnego suwaka bez konieczności „ładowania” zszywek. Sterylne | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Kotwica niciowa, do zaopatrywania niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 1.4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 3.0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21mm +/-1mm. Zestaw instrumentarium zapewnione przez oferującego - wiertlo wielorazowe, celowniki proste i kątowe oraz obturator. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
6 | Kotwica niciowa, do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2.3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 4.0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21mm +/- 0,5mm. Zestaw instrumentarium zapewnione przez oferującego - wiertlo wielorazowe, celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Wierło jednorazowe, giętkie, do celowników prostych i kątowych, kodowane kolorem białym, dedykowane do kotwic 1.4mm, średnica wiertła 1.4mm, ( 5szt w opakowaniu) | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Wierło jednorazowe, giętkie, do celowników prostych i kątowych, kodowane kolorem czarnym, dedykowane do kotwic 2.3mm, średnica wiertła 2.3mm ( 5szt w opakowaniu) | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
| RAZEM | x | x | x | 0 | x | 0 | x
1. Wykonawca zapewni nowe Instrumentarium oraz serwis wliczone w cenę oferty, niezbędne do zakładania implantów. na czas trwania umowy. 2. Do Instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcje stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim 3. Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały o danym typie zespolenia 4. Możliwość indywidualnego doboru wielkości i kształtu gwoździ i zaślepek, utworzyć u Zamawiającego minibank implantów 5. Każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany w oryginalne fabryczne opakowanie producenta. 6. Uzupełnienie magazynu implantów po zużyciu musi nastąpić w ciągu 48 godzin po przefaksowaniu protokołu zużycia implantu 7. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia występuje w zestawie, należy podać cenę każdego przedmiotu oddzielnie.

## Część nr 8
załącznik nr 2 do SWZ- formularz cenowy, załącznik nr 1 do umowy
Cześć nr 8 - Sprzęt ortopedyczny
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent/ nr katalogowy/Nazwa Handlowa
1 | Stalowa płyta blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 4 mm. Otwory blokowane do śrub z gwintowanym łebkiem 4 mm. Ilość otworów: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; długości płyt od 48 mm do 264 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
2 | Stalowa płyta blokująco-kompresyjna 4 mm prosta, wąska. Otwory pod śruby korowe 3,5 mm, śruby gąbczaste 4,0 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki średnicy 4 mm do śruby z gwintowanym łebkiem 4 mm. Ilość otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20; długości płyt od 32 mm do 266 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
3 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | 30 | szt. |  | 0 |  | 0
4 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
5 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
6 | wkładka | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
7 | Tytanowe gwoździe elastyczne o długości 300 mm i średnicach 1.5, 1.75, 2.0, 2.25 oraz, tytanowe gwoździe elastyczne o długości 450 mm. i średnicach 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm i 4.0 mm. Wymagane wstępne zagięcie gwoździa ułatwiające jego wprowadzenie bez konieczności doginania. Kodowanie grubości gwoździa na gwoździu w formie kreskowej. Pakowanie sterylne i niesterylne. | 40 | szt. |  | 0 |  | 0
| RAZEM | x | x | x | 0 | x | 0 | X
1. Wykonawca zapewni nowe Instrumentarium oraz serwis wliczone w cenę oferty, niezbędne do zakładania implantów. na czas trwania umowy. 2. Do Instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcje stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim 3. Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały o danym typie zespolenia 4. Możliwość indywidualnego doboru wielkości i kształtu gwoździ i zaślepek, utworzyć u Zamawiającego minibank implantów 5. Każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany w oryginalne fabryczne opakowanie producenta. 6. Uzupełnienie magazynu implantów po zużyciu musi nastąpić w ciągu 48 godzin po przefaksowaniu protokołu zużycia implantu 7. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia występuje w zestawie, należy podać cenę każdego przedmiotu oddzielnie.

## Część nr 9
załącznik nr 2 do SWZ- formularz cenowy, załącznik nr 1 do umowy
Część nr 9 - Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL), naprawa uszkodzeń łąkotki
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent/ nr katalogowy/Nazwa Handlowa
1 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 10-60 mm.Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Płytka na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Podłużna płytka typu endobutton, wydłużona - 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Płytka rewizyjna stanowiąca nakładkę na endobutton o okrągłym lub owalnym kształcie. Wymagane rozmiary: okrągłe o średnicy 15mm, 17mm 21mm oraz owalne 9x16mm, 11x18mm,15x21mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 15 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Biowchłanialana śruba interferencyjna PLGA z β-TCP i siarczanem wapnia o unikatowej, otwartej konstrukcji, która pozwala na wrastanie kości do środka implantu i jego optymalną przebudowę. Śruba dostępna w średnicach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem | szt. | 35 |  | 0 |  | 0
9 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | szt. | 35 |  | 0 |  | 0
10 | Drut kierunkowy nitynolowy 1.2 mmx9", do śrub , opakowanie 5 szt | op. | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego, o katach zagięcia 45st. prawy; 45st. lewy; 45st. w górę; 70st. haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w 2 nitki polipropylenowe | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez łąkotkę zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Dostępne proste, zakrzywione w lewo, zakrzywione w prawo. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Gładka taśma chirurgiczna, która w porównaniu z tradycyjną nicią chirurgiczną nr 2 daje o 75% większy kontakt między ścięgnem a kością, jednocześnie oferując istotnie niższy poziom bardziej równomiernie rozłożonego nacisku. Do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zbiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. Długość 38"( 95 cm). | op. | 2 |  | 0 |  | 0
14 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijano-wkręcana, wykonana w całości z materiału PEEK, o otwartej konstrukcji gwarantującej lepsze wrastanie kości. Średnica kotwicy 5.0mm, długość po zaimplantowaniu 19mm. Podwójne mocowanie nitek - do kości oraz w środku kotwicy. Mieści 4 taśmy lub 6 nitek. Wymaga nawiercenia. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
15 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijano-wkręcana, o otwartej konstrukcji gwarantującej lepsze wrastanie kości. Wykonana z materiału PEEK , zaopatrzona w tytanową końcówkę ułatwiającą wprowadzenie. Średnica kotwicy 5.0mm, długość po zaimplantowaniu 22mm. Podwójne mocowanie nitek - do kości oraz w środku kotwicy. Mieści 4 taśmy lub 6 nitek. Nie wymaga nawiercania. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
16 | Dedykowany, sterylny, zestaw implantów, do artroskopowej rekonstrukcji korzenia łąkotki, techniką jedno lub dwukanałową zawierający: - wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi - dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180° - dwie taśmy chirurgiczne o długości 95 cm - niewchłanialna nić monofilamentowa - płytka z 4 otworami o wymiarach 4x12 mm do mocowania piszczelowego | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
17 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. Dodatkowo system do szycia łąkotki zapewniający możliwość wygięcia igły do 80 stopni, o głębokości wbicia igły 12, 16, 20 mm i możliwość zaopatrzenia uszkodzeń rogu bocznego i jednej trzeciej przedniego rogu łąkotki. Zamiennie system dwóch podłużnych implantów niewchłanialnych z materiału PEEK połączonych nitką polietylenową, osadzonych na jednej igle. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Jednorazowy wprowadzacz-aplikator o 3 zagięciach 0, 12, 27 stopni, na którym znajdują sie implanty połaczone nitką polietylenową, plecioną. System zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniacą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
18 | System do szycia łąkotki, w formie pistoletu ze spustem, pozawalający na założenie szwu obwodowego w łąkotce za pomocą nici, umożliwiający zaopatrzenie uszkodzeń łąktotki horyzontalnych, wertykalnych i radialnych. System charakteryzuje się cienką górną szczęką o gr.1.6 mm, tępą końcówką umozliwiającą manewrowanie w ciasnych aspektach kolana oraz wysuwaną dolną szczęką. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
19 | Spychacz węzła wraz z obcinaczem. Prosty-sterylny, jednorazowy | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
20 | Ładunek nici do w/w urządzenia. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
21 | Wielorazowy zestaw narzędzi, tzw. dwururek do szycia łąkotki, techniką "inside-out", zawierający : - dwururka zagięta w góre i w prawo, - dwururka zagięta w górę i w lewo, - dwururka prosta, - dwururka zagięta lewo/prawo, - dwururka zagięta góra/dół, - pojedyńcza kaniula, - nasadka/tuleja do przechwytywania, - kaniula do dostępu tylnego - urządzenie do zagniania dwururek, - taca sterylizacyjna | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
22 | Sterylna igła z oczkiem do szycia łąkotki, kompatybilna z zestawem dwururek do szycia łąkotki | op. | 2 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0 | x
Zamawiający wymaga: Utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Zamawiającego na czas trwania umowy, wraz z udostępnieniem kompletnych instrumentariów (zestawy narzędzi, które umożliwią założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w pakiecie bez potrzeby dostarczania/zakupienia dodatkowych instrumentów).
Szkolenia - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w okresie trwania umowy 2 szkoleń dla osób wskazanych przez Zamwiającego, w zakresie przedmiotu umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przekazać Zamwiającemu protokół z przeprowadzonego szkolenia, zawirający plan, listę uczestników, certyfikaty potwierdzające udział.

## Część nr 10
załącznik nr 2 do SWZ- formularz cenowy, załącznik nr 1 do umowy
Część nr 10 - Implanty ortopedyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent/nr katalogowy/Nazwa Handlowa
1 | Płytki proste LCP -o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce (śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki - otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej - implanty wykonane ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego - możliwość zastosowania śrub blokowanych i korowych/gabczastych 3.5/4mm - współpraca ze śrubami samotnącymi (wersja gwiazdkowa lub sześciokątna) - płytki proste pod śruby 3,5 - od 4 do 12 otworów | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce(śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki -otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej -implanty wykonane ze stali nierdzewnej i tytanu bezpieczne dla rezonansu magnetycznego -możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych 5,0mm - współpraca ze śrubami samotnącymi (wersja gwiazdkowa lub sześciokątna) -Długość od 5 do 14 otworów – od 70 do 200mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce(śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki -otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej -implanty wykonane ze stali nierdzewnej i tytanu bezpieczne dla rezonansu magnetycznego -możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych 5,0mm - współpraca ze śrubami samotnącymi (wersja gwiazdkowa lub sześciokątna) -Długość od 16 do 22 otworów – od 228 do 315mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Płyty tubularne (półkoliste): Długość od 2 do 12 otworów - od 28 do 148mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, Mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 136mm, ilość otworów od 3 do 9. Płyty tylnoboczne o długości od 65mm do 143mm, ilość otworów od 3 do 9 , płytki tylnoboczne z podparciem o długości od 65mm do 143mm, ilość otworów od 3 do 9. Prawe i lewe . | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
6 | LCP 2.4 DRP - Distal Radius Plate SystemLCP 2.4 DRP - Płyty do dalszego końca kości promieniowej. Płytka grzbietowa/dłoniowa - anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych ( kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Materiał stal amagnetyczna. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
7 | System implantów tytanowych do zespoleń nasady dalszej i bliższej kości promieniowej. Płytka dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową, 2,4mm- blokowane wielokątowi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. W każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. Czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płytki. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. | x | x | x | x | x | x | x
7a | Płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki - kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywna diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, standardowe płytki w dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, 42-70mm, prawe i lewe. Wąskie płytki w dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, od 42 do 63mm, prawe i lewe | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
7b | Płytka dłoniowa pozastawowa, w głowie od 4-5 otworów, w trzonie od 3-5 otworów. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
7c | Płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów, w trzonie od 3-5 w długościach od 37-51 mm oraz 41-55mm, prawe-lewe; typu T w głowie 3 otwory, w trzonie od 3-5 w dł. od 37-51 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
7d | Płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otw., w dł. 46,57 mm. Płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory, w trzonie 3-4 w dł. 41-49 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
7e | Płyty dłoniowe przystawowe 5 otworów w dł. 57 mm, w głowie 6-7 otw. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Compact Hand System - Płytka typu LCP blokujaco - kompresyjna do złaman i rekonstrukcji w obrebie kosci reki i sródrecza, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ). Sruby blokujace ze sto kowym gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm (2.0/2.4). Sruby blokowane w płycie samogwintujace z gniazdami gwizadkowymi (2.0/2.4). Materiał stal - Płyty 2.0mm – różnokształtne płyty proste od 4 do 8 otw. w dł. 31 do 59mm, adaptacyjne typu T i Y, minipłytka H, płytki proste LCP 12 otw, kpłytki kondylarne - Płyty 2.4mm – różnokształtne płyty proste od 4 do 6 otw w dł. 27-51 mm, typu T, kondylarne i adaptacyjne typu T i Y | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
9 | Płyty proste wąskie 5,0. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaślepek/przejściówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscią zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwoscią zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długość od 2 do 12 otworów – od 44 do 224mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Płyty proste wąskie 5,0. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaślepek/przejściówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscią zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwoscią zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długość od 13 do 24 otworów – od 242 do 440mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Płyty proste szerokie . Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaślepek/przejściówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscią zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwoscią zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długosc od 6 do 12 otworów – od 116 do 229mm | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
12 | Płyty szerokie proste i wygięte. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaślepek/przejściówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscią zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwoscią zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długosc płyt prostych od 13 do 18 otworów – od 242 do 332mm, płyt wygiętych od 12 do 18 otworów - od 229 do 336mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
13 | System tytanowych gwoździ elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości długich kończyn u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, technika wprowadzania umożliwiająca bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); Spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależnosci od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegający perforacji ściany kości, oraz zapewniajacy lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z gniazdem na gwóźdz i gładką zewnetrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice zaślepki – mała dla gwoździ o średnicy od 1,5 do 2,5mm i duża dla gwoździ o średnicy od 3 do 4mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1,5mm o dł. 300mm, śr.2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; śr 3.5mm i 4mm o dł. 440mm.; instrumentarium musi być wyposażone w: - przycinak blokowy tnący zapewniający płaską linię cięcia z otworami w bloku tnącym dopasowanymi do danej średnicy gwoździa, instrumentarium wyposażone w narzędzie do nastawiania złamań regulowane z głównym ramieniem o dł. 33,6 cm ; dwa różne wbijaki o dł. 17 cm do zaślepek zakończone: cięciem płąskim i ukośnym w zalezności potrzeby użycia, wkład śrubokręta nasadowego do zaślepek o dł. 10 cm zakończony cięciem płąskim w dwóch wersjach dla zaślepek 1.5-2.5 i 3- 4mm; wbijak do gwożdzi zakończony krótkim i dłuższym ramieniem, kompatibilny z :- dodatkowym narzędziem do dokręcenia wbijaka oraz kompatybilny z prowadnicą o dł. 22,5 cm do młotka; kleszcze ekstrakcyjne o dł. 24 cm zakończone dwoma ramieniami gdzie jedno powinno być ząbkowane a drugie wyprofilowane do trzymania gwoździa. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
14 | Zaślepki go gwoździ tytanowych , dwie średnice – mała dla gwoździ od 1,5 do 2mm i duża dla gwoździ od 3 do 4mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
15 | Śruby 3,5 mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 60 mm, samogwintujące, stal nierdzewna | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
16 | Śruby 2,7 mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60 mm, samogwintujące, stal nierdzewna | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Śruby 3,5 mm korowe, dł. od 10 do 60 mm, samogwintujące, stal nierdzewna | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
18 | Śruby LCP 5,0 mm, dł. od 14 do 90 mm, stal nierdzewna | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
19 | Śruby 4,5 mm korowe, dł. od 14 do 64 mm, stal nierdzewna | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
20 | Śruby 2,4 mm korowe, dł. od 6 do 40 mm, samogwintujące, stal nierdzewna | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
21 | Śruby 2,0 mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 30 mm, samogwintujące, stal nierdzewna | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
22 | Śruby 2,0 mm korowe, dł. od 6 do 38 mm, samogwintujące, stal nierdzewna | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
23 | Śruby 2,4 mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 30 mm, samogwintujące, stal nierdzewna | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
24 | Śruby 2,4 mm zmiennokątowe, blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 30 mm, samogwintujące, stal nierdzewna | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
25 | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, anatomiczny o kształcie dopasowanym do anatomii kości u młodocianych (w fazie wzrostu).Proksymalne wygięcie pod kątem 12 stopni umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwościa blokowania proksymalnego 130 ̊antegrade. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 120 st.z antewersją, o średnicy 5.0mm i długościach od 50mm do 125mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm.Śruby blokujące ośr. 4.0mm z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami– kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździ 8.2, 9 i 10 mm , w długościach od 240mm do 400mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
26 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym korowe 4,0 mm w dł. 18-80 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
27 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
28 | Śruba doszyjkowa średnica 5.0mm w dł. 50-125 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
29 | Gwóźdź tytanowy podudziowy kaniulowany: -gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465 mm ze skokiem, co 15 mm. Średnica gwoździ: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
30 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 4,0 mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2 mm. (do blokowania gwoździ ø 8 i 9 mm) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
31 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5,0 mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2 mm i od 85 -100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ ø 10 - 13 mm) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
32 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowo/gąbczaste 5,0 w długości od 30mm do 90mm z przeskokiem, co 5 mm. (do blokowania w obrębie nasady bliższej) | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
33 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej gąbczastej gwoździa podudziowego. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
34 | Gwóźdź udowy boczny, blokowany kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1,5 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 stopni antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem, co 20 mm. Średnica gwoździ: od 9 mm do 16 mm, ze skokiem, co 1 mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
35 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5,0 mm w długości od 26mm do 100mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
36 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 6,0 mm w długości od 26mm do 100mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
37 | Śruba biodrowa o średnicy 6,5 mm, w długościach od 60 do 130mm | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
38 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
39 | Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnace, samogwintujace. Gwint na główce śruby dostosowany do kosci korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duza głebokość gwintu), średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,4/3,0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1,25mm), konstrukcja sruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, średnica drutu Kirschnera – prowadzacego 1,1mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
40 | Grotowkręt Schanza o śr. 5,0 mm, długość całkowita od 100 do 250 mm | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
41 | Płytka typu DCP 1.0, 1.3, 1.5 oraz LCP 1.5 kompresyjna do złamań i rekontrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych ( kompresja miedzyodłamowa). Płyty Systemu LCP 1.5 wyposażone w otwory gwintowane pod śruby korowe 1.5 mm oraz blokowane w płycie typu LCP 1.5 mm. Śruby korowe o śr. 1.0, 1.3, 1.5 mm wkręcane za pomocą śrubokręta krzyżowego. Różne rodzaje płyt: płyta 1.0/1.3 DCP prosta 12 otw - 48 mm; płyta adaptacyjna DCP 1.0/1.3, 8 otw. w trzonie, 3/4 otw w głowie; płyta 1.0/1.3 typu Y DCP 11 otworów w trzonie; płyta 1.0/1.3 kratkowa DCP 6 otworów o dł. 23/36 mm; płyta 1.5 LCP adaptacyjna 6,12 otworów;płyta 1.5 LCP typu T 3,4 otwory o dł 44,5 mm; płyta 1.5 LCP typu Y 8 otworów w trzonie; płyta 1.5 LCP Kondylarna 6 otworów w trzonie; płytka 1.5 LCP kratkowa 23 mm; prosta LCP 4 otw. w dł. 23 mm i 6 otw. w dł. 36 mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
42 | Śruby kaniulowane tytanowe samowiercące o średnicy gwintu 2,4 mm. Długość 10 mm - 30 mm. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 0,8 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiajace usunięcie, głowa spłaszczona o zmniejszonym profilu zapewniające dobre oparcie na kości | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
43 | Śruby kaniulowane tytanowe samowiercące o średnicy gwintu 3,0 mm. Długość 8 mm - 50 mm. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,1 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiajace usunięcie, głowa spłaszczona o zmniejszonym profilu zapewniające dobre oparcie na kości | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
44 | Podkładki do śrub kaniulowanych 2,4 i 3,0 mm | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
45 | Śruby kaniulowane stalowe samowiercące o średnicy gwintu 4,5 mm. Długość 40 mm - 80 mm. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6 mm dla śrub 4,5 mm wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiajace usunięcie, głowa spłaszczona o zmniejszonym profilu zapewniające dobre oparcie na kości | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
46 | Podkładki do śrub kaniulowanych 4,5 mm | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
47 | Śruby kaniulowane stalowe samowiercące o średnicy gwintu 6,5 mm. Długość 60 mm - 120 mm. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8 mm dla śrub 6,5 mm wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiajace usunięcie, głowa spłaszczona o zmniejszonym profilu zapewniające dobre oparcie na kości | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
48 | Podkładki do śrub kaniulowanych 6,5 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
49 | Śruba korowa 1,0 samogwintująca o długościach od 6 mm do 14 mm, wykonana ze stali | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
50 | Śruba korowa 1,3 samogwintująca o długościach od 6 mm do 18 mm, wykonana ze stali | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
51 | Śruba LCP 1,5 samogwintująca o długościach od 6 mm do 24 mm, gniazdo gwiazdkowe, wykonana ze stali | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
52 | Śruba korowa 1,5 samogwintująca o długościach od 6 mm do 24 mm, wykonana ze stali | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  | x | x | 0 | x | 0 | x
1. Wykonawca zapewni nowe Instrumentarium oraz serwis wliczone w cenę oferty, niezbędne do zakładania implantów na czas trwania umowy.
2. Do Instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcje stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim.
3. Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały o danym typie zespolenia.
4. Możliwość indywidualnego doboru wielkości i kształtu śruby i zaślepek, utworzyć u Zamawiającego minibank implantów.
5. Każdy element implantu musi być oddzielnie zapakowany w oryginalne fabryczne opakowanie producenta.
6. Uzupełnienie magazynu implantów po zużyciu musi nastąpić w ciągu max 48 godzin ( termin podlega ocenie jako kryterium oceny ofert, zgodnie z ofertą Wykonawcy) po przefaksowaniu protokołu zużycia implantu.
7. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia występuje w zestawie, należy podać cenę każdego przedmiotu oddzielnie.