Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY / OPZ

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

ZADANIE NR 2

CVSM (przenośny monitor do pomiaru parametrów życiowych)

Ilość 4 szt.

| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne |  | Odpowiedź oferowana / Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................. |  |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy z 2024r. | TAK, Podać |  |  |
| 2. | Producent | Podać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4. | Aparat przeznaczony do monitorowania nieinwazyjnego ciśnienia krwi, saturacji krwi, częstości pulsu oraz temperatury u dorosłych i dzieci. | TAK |  |  |
| 5. | Monitor umieszczony na stabilnym statywie jezdnym, z możliwością zablokowania wszystkich kół. Koszyk z przegródkami na akcesoria znajdujący się na statywie | TAK |  |  |
| 6. | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 9 cali i rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli | > 9,5 cali - 10 pkt od 9,0 cali do 9,5 cali - 0 pkt |  |  |
| 7. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej sześciu parametrów | TAK |  |  |
| 8. | Praca minimum w dwóch trybach: pomiar punktowy, monitorowanie ciągłe | TAK |  |  |
| 9. | Zasilanie urządzenia sieciowe (100–240 V, AC 50–60 Hz) i z wbudowanego akumulatora | TAK |  |  |
| 10. | Akumulator litowo-jonowy o czasie ładowania do pełnej pojemności max. 4 godz., pozwalający na min. 450 minut pracy. | Czas pracy powyżej 475 minut - 10 pkt 0d 450 do 475 minut - 0 pkt |  |  |
| 11. | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie | TAK |  |  |
| 12. | Sposób chłodzenia aparatu: chłodzenie konwekcyjne | TAK |  |  |
| 13. | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
| 14. | Możliwość ustawienia domyślnego pomiaru ciśnienia krwi podczas inflacji lub deflacji mankietu | TAK |  |  |
| 15. | Pomiar ciśnienia krwi w trakcie inflacji mankietu. Czas określania ciśnienia tętniczego nie dłuższy niż 20 sek. | poniżej 20 sekund - 10 pkt równe 20 sekund - 0 pkt |  |  |
| 16. | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 25 do 290 mmHg | TAK |  |  |
| 17. | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: min. od 10 do 250 mmHg | TAK |  |  |
| 18. | Zakres pomiaru ciśnienia średniego: min. od 15 do 260 mmHg | TAK |  |  |
| 19. | Pomiar oscylometryczny z automatycznym wyliczeniem różnicy ciśnienia | TAK |  |  |
| 20. | Dokładność pomiaru zgodna ze standardem ANSI/AAMI SP10:2002 lub równoważnym. | TAK |  |  |
| 21. | Funkcja stazy żylnej | TAK |  |  |
| 22. | Pomiar SPO2 w zakresie min. 70 – 100% | TAK |  |  |
| 23. | Pomiar częstości tętna w zakresie min 20-300 ud/min. | TAK |  |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o pomiar częstości oddechów przy użyciu naplacowego czujnika saturacji w zakresie min. od 4 do 70 odd./min. | TAK |  |  |
| 25. | Wyświetlanie wartości liczbowej saturacji, krzywej pletyzmograficznej, wskaźnika perfuzji, częstości tętna | TAK |  |  |
| 26. | W zestawie termometr douszny do pomiaru temperatury ludzkiego ciała, korzystający z osłonek jednorazowych. Pomiar temperatury ciała w zakresie min. 33-42 stp. Celsjusza z dokładnością przynajmniej +/-0,2 stp. Celsjusza. Po pomiarze wynik natychmiastowo przesyłany jest do monitora i prezentowany na ekranie | TAK |  |  |
| 27. | Pamięć min. 3000 wyników w trybie SPOT, min. 120 godzin w trybie monitorowania ciągłego, min. 100 zdarzeń (wliczając zdarzenia alarmowe). | TAK |  |  |
| 28. | Automatyczne nadpisywanie najstarszych rekordów po przepełnieniu pamięci aparatu. Dane z pamięci aparatu usuwane są tylko na polecenie użytkownika lub po przepełnieniu się pamięci aparatu. | TAK |  |  |
| 29. | Możliwość ręcznego wpisywania przynajmniej 40 dodatkowych parametrów | TAK |  |  |
| 30. | Trzy poziomy ważności alarmów, realizowane w zależności od stanu technicznego aparatu i stanu zdrowia pacjenta (alarm wysokiego priorytetu, średniego priorytetu, niskiego priorytetu) | TAK |  |  |
| 31. | Możliwość wygenerowania na prośbę Zamawiającego kodu administratora/użytkownika do personalizacji parametrów. | TAK |  |  |
| 32. | Możliwość import danych do aparatu dotyczących konfiguracji i ustawień aparatu | TAK |  |  |
| 33. | Możliwość eksportu danych klinicznych pacjenta do zewnętrznego nośnika danych | TAK |  |  |
| 34. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7. | TAK |  |  |
| 35. | W zestawie z aparatem: - przewód połączeniowy do czujników SpO2; - czujnik SpO2 na palec w rozmiarze dla dorosłych; - rura połączeniowa do mankietów; - mankiet NIBP w rozmiarze dla dorosłych; termometr. | TAK |  |  |
| 36. | - Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 37. | Certyfikat CE |  | TAK |  |
| 38. | Gwarancja min. 24 miesiące na aparat od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesiące – 0 pkt 30 miesięcy – 5 pkt 36 miesięcy – 10 pkt | TAK, podać |  |  |
| 39. | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta | TAK, podać |  |  |
| 40. | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |  |
| 41. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  |  |
| 42. | Materiały informacyjne na temat oferowanego aparatu w języku polskim | TAK, załączyć |  |  |
| 43. | Dostawa: max 3 tygodnie 3 tygodnie – 0 pkt 2 tygodnie – 5 pkt 1 tydzień – 10 pkt | TAK, podać |  |  |
| 44. | Instrukcja do aparatu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | TAK |  |  |
| 45. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CVSM (przenośny monitor do pomiaru parametrów życiowych) – wg opisu j.w. | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy